## Check Tunes
Date | Mode | Theoretical | Actual | Time | Abundance | Calibration_Abundance | Resolution | Primary_Residuals | Corrected_Residuals
2022-02-11 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.104 | 709298 | 705977 | 34676 | -5.02 | -0.01
2022-02-11 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2445 | 771451 | 769796 | 50073 | -0.3 | 0.04
2022-02-11 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1693 | 857175 | 862059 | 60470 | 0.35 | -0.09
2022-02-11 | P | 922.0098 | 922.0098 | 79.069 | 902743 | 930498 | 64644 | 0.46 | 0.04
2022-02-11 | P | 1221.9906 | 1221.9907 | 90.8373 | 678144 | 690715 | 64592 | 0.17 | 0.03
2022-02-11 | P | 1521.9715 | 1521.9714 | 101.2298 | 504637 | 533322 | 62749 | -0.29 | -0.02
2022-02-11 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5024 | 5934710 | 991299 | 34412 | -4.4 | -0.01
2022-02-11 | N | 301.9981 | 301.9982 | 45.7996 | 2914105 | 831339 | 48499 | -0.28 | 0.08
2022-02-11 | N | 601.979 | 601.9789 | 64.1439 | 19176129 | 839607 | 56374 | 0.27 | -0.12
2022-02-11 | N | 1033.9881 | 1033.9882 | 83.6756 | 4326633 | 956031 | 63353 | 0.43 | 0.08
2022-02-11 | N | 1333.9689 | 1333.9689 | 94.8707 | 5272062 | 918938 | 65616 | 0.05 | -0.05
2022-02-11 | N | 1633.9498 | 1633.9498 | 104.8631 | 5285445 | 933646 | 67539 | -0.21 | 0.01
2022-01-28 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5024 | 4195943 | 826947 | 33976 | -4.71 | -0.01
2022-01-28 | N | 301.9981 | 301.9982 | 45.7996 | 2874497 | 845587 | 48853 | -0.08 | 0.06
2022-01-28 | N | 601.979 | 601.9789 | 64.144 | 18709837 | 934385 | 57290 | 0.31 | -0.12
2022-01-28 | N | 1033.9881 | 1033.9882 | 83.6756 | 4255211 | 965832 | 62995 | 0.31 | 0.05
2022-01-28 | N | 1333.9689 | 1333.969 | 94.8707 | 5192114 | 903924 | 64536 | 0.12 | 0.06
2022-01-28 | N | 1633.9498 | 1633.9497 | 104.8631 | 5272746 | 991405 | 67632 | -0.22 | -0.05
2022-01-28 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.104 | 837433 | 830588 | 34721 | -0.7 | 0
2022-01-28 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2445 | 812249 | 810540 | 49975 | 1.24 | 0.03
2022-01-28 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1693 | 1068928 | 908429 | 60780 | 0.63 | -0.1
2022-01-28 | P | 922.0098 | 922.0099 | 79.069 | 1397798 | 948721 | 65450 | 0.26 | 0.12
2022-01-28 | P | 1221.9906 | 1221.9906 | 90.8373 | 1259565 | 872263 | 67626 | -0.47 | -0.05
2022-01-28 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.2298 | 1120149 | 949722 | 69777 | -0.95 | 0.01
2022-01-03 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5028 | 6059861 | 862425 | 34674 | -5.94 | 0
2022-01-03 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.8004 | 4073707 | 889741 | 51254 | -0.41 | 0.02
2022-01-03 | N | 601.979 | 601.9789 | 64.145 | 21926190 | 911090 | 61842 | 0.48 | -0.05
2022-01-03 | N | 1033.9881 | 1033.9881 | 83.677 | 5439322 | 971174 | 69216 | 0.46 | 0.04
2022-01-03 | N | 1333.9689 | 1333.9689 | 94.8723 | 7108767 | 864607 | 71844 | 0.12 | 0
2022-01-03 | N | 1633.9498 | 1633.9498 | 104.8648 | 7381975 | 974559 | 75356 | -0.29 | -0.01
2022-01-03 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1039 | 969757 | 963603 | 34448 | -5.04 | 0
2022-01-03 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2442 | 890835 | 875702 | 48845 | -0.39 | 0.03
2022-01-03 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1689 | 1196407 | 849835 | 55938 | 0.37 | -0.07
2022-01-03 | P | 922.0098 | 922.0098 | 79.0686 | 1536407 | 950796 | 60469 | 0.47 | 0.03
2022-01-03 | P | 1221.9906 | 1221.9907 | 90.8369 | 1323132 | 936040 | 61566 | 0.19 | 0.03
2022-01-03 | P | 1521.9715 | 1521.9714 | 101.2293 | 1124157 | 930455 | 62684 | -0.31 | -0.02
2021-12-22 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5028 | 5084808 | 1015239 | 35459 | -0.82 | 0
2021-12-22 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.8003 | 3807033 | 986903 | 52386 | 1.4 | 0
2021-12-22 | N | 601.979 | 601.979 | 64.1449 | 20745917 | 902304 | 62265 | 0.77 | -0.01
2021-12-22 | N | 1033.9881 | 1033.9881 | 83.6769 | 5153912 | 907861 | 68782 | -0.05 | 0.01
2021-12-22 | N | 1333.9689 | 1333.9689 | 94.8722 | 6868567 | 892754 | 71969 | -0.48 | 0
2021-12-22 | N | 1633.9498 | 1633.9498 | 104.8647 | 7274116 | 970380 | 75645 | -0.82 | 0
2021-12-22 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1039 | 871408 | 875713 | 34427 | -4.18 | 0
2021-12-22 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2442 | 835206 | 834385 | 48429 | 0.06 | 0.02
2021-12-22 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1689 | 1102406 | 904246 | 56945 | 0.43 | -0.05
2021-12-22 | P | 922.0098 | 922.0099 | 79.0686 | 1431224 | 894158 | 59827 | 0.28 | 0.07
2021-12-22 | P | 1221.9906 | 1221.9906 | 90.8368 | 1265285 | 879021 | 61484 | -0.1 | -0.05
2021-12-22 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.2292 | 1114244 | 1010558 | 65614 | -0.09 | 0.01
2021-12-09 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5028 | 4772500 | 965934 | 35337 | -5.12 | 0
2021-12-09 | N | 301.9981 | 301.9982 | 45.8003 | 3836076 | 977861 | 52250 | -0.07 | 0.04
2021-12-09 | N | 601.979 | 601.9789 | 64.1449 | 20625767 | 981300 | 62997 | 0.38 | -0.09
2021-12-09 | N | 1033.9881 | 1033.9882 | 83.6768 | 5112382 | 892230 | 68074 | 0.34 | 0.07
2021-12-09 | N | 1333.9689 | 1333.9689 | 94.8721 | 6573713 | 847506 | 70881 | 0.04 | -0.01
2021-12-09 | N | 1633.9498 | 1633.9498 | 104.8646 | 7061010 | 967712 | 75158 | -0.19 | -0.01
2021-12-09 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1039 | 895759 | 892945 | 34688 | -4.94 | -0.01
2021-12-09 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2442 | 832171 | 835900 | 48843 | -0.13 | 0.04
2021-12-09 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1689 | 1139648 | 919079 | 57240 | 0.34 | -0.1
2021-12-09 | P | 922.0098 | 922.0098 | 79.0686 | 1480069 | 923336 | 60116 | 0.38 | 0.04
2021-12-09 | P | 1221.9906 | 1221.9907 | 90.8368 | 1316782 | 940236 | 63374 | 0.16 | 0.07
2021-12-09 | P | 1521.9715 | 1521.9714 | 101.2292 | 1163563 | 859228 | 62676 | -0.27 | -0.04
2021-12-03 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5026 | 6862911 | 920139 | 34976 | -5.32 | 0
2021-12-03 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.8001 | 4429043 | 895585 | 51067 | -0.24 | 0.01
2021-12-03 | N | 601.979 | 601.979 | 64.1445 | 22289850 | 885045 | 60904 | 0.53 | -0.04
2021-12-03 | N | 1033.9881 | 1033.9882 | 83.6764 | 5429549 | 863170 | 67651 | 0.36 | 0.06
2021-12-03 | N | 1333.9689 | 1333.9689 | 94.8716 | 6700581 | 865030 | 69902 | -0.03 | -0.06
2021-12-03 | N | 1633.9498 | 1633.9498 | 104.8641 | 7004649 | 1042892 | 75061 | -0.16 | 0.02
2021-12-03 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1037 | 931693 | 937370 | 35046 | -4.59 | -0.01
2021-12-03 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.244 | 897459 | 901042 | 50183 | -0.21 | 0.07
2021-12-03 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1686 | 1103937 | 849994 | 58117 | 0.27 | -0.14
2021-12-03 | P | 922.0098 | 922.0099 | 79.0682 | 1280994 | 900729 | 61577 | 0.44 | 0.07
2021-12-03 | P | 1221.9906 | 1221.9907 | 90.8364 | 956979 | 995058 | 65475 | 0.15 | 0.03
2021-12-03 | P | 1521.9715 | 1521.9714 | 101.2288 | 737843 | 763097 | 62612 | -0.26 | -0.03
2021-11-30 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5027 | 6124086 | 1042549 | 35445 | -5.4 | 0
2021-11-30 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.8002 | 4358516 | 963672 | 51517 | -0.51 | 0.02
2021-11-30 | N | 601.979 | 601.979 | 64.1447 | 22069163 | 959957 | 62054 | 0.59 | -0.04
2021-11-30 | N | 1033.9881 | 1033.9882 | 83.6766 | 5349658 | 860272 | 66839 | 0.42 | 0.04
2021-11-30 | N | 1333.9689 | 1333.9689 | 94.8718 | 6589508 | 783803 | 68841 | 0 | -0.03
2021-11-30 | N | 1633.9498 | 1633.9498 | 104.8643 | 6764661 | 1025812 | 74828 | -0.21 | 0.01
2021-11-30 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1038 | 984187 | 985664 | 35155 | -5.12 | 0
2021-11-30 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2442 | 887904 | 876927 | 49378 | -0.31 | 0.03
2021-11-30 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1688 | 1211663 | 912425 | 57636 | 0.37 | -0.09
2021-11-30 | P | 922.0098 | 922.0099 | 79.0685 | 1530529 | 1020086 | 62436 | 0.55 | 0.13
2021-11-30 | P | 1221.9906 | 1221.9905 | 90.8367 | 1293390 | 922514 | 63347 | 0.05 | -0.09
2021-11-30 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.2291 | 1125703 | 830837 | 62799 | -0.25 | 0.03
2021-10-18 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.4991 | 4947283 | 915383 | 35256 | -4.52 | -0.01
2021-10-18 | N | 301.9981 | 301.9982 | 45.7968 | 5576534 | 898902 | 50990 | 0 | 0.07
2021-10-18 | N | 601.979 | 601.9789 | 64.1416 | 25223146 | 960227 | 61639 | 0.2 | -0.18
2021-10-18 | N | 1033.9881 | 1033.9882 | 83.6738 | 5528019 | 889021 | 66620 | 0.3 | 0.1
2021-10-18 | N | 1333.9689 | 1333.9691 | 94.8692 | 6430651 | 928323 | 70720 | 0.17 | 0.14
2021-10-18 | N | 1633.9498 | 1633.9496 | 104.8618 | 6106050 | 916951 | 72134 | -0.24 | -0.13
2021-10-18 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.0992 | 742692 | 760646 | 34689 | -0.73 | 0
2021-10-18 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2392 | 737064 | 738299 | 49967 | 1.2 | 0.01
2021-10-18 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1635 | 1146176 | 959178 | 62135 | 0.82 | -0.03
2021-10-18 | P | 922.0098 | 922.0098 | 79.0628 | 1485761 | 952641 | 65777 | 0.25 | 0.04
2021-10-18 | P | 1221.9906 | 1221.9906 | 90.8308 | 1261992 | 967063 | 70136 | -0.48 | -0.03
2021-10-18 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.2229 | 1092720 | 842986 | 69477 | -1.06 | 0.01
2021-10-15 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5 | 4661383 | 1010957 | 34847 | -4.45 | -0.02
2021-10-15 | N | 301.9981 | 301.9982 | 45.7982 | 6055369 | 990419 | 51403 | -0.16 | 0.11
2021-10-15 | N | 601.979 | 601.9789 | 64.1435 | 24492654 | 969885 | 61325 | 0.27 | -0.16
2021-10-15 | N | 1033.9881 | 1033.9882 | 83.6763 | 5775316 | 848020 | 64912 | 0.43 | 0.11
2021-10-15 | N | 1333.9689 | 1333.9688 | 94.8721 | 6877755 | 924080 | 67499 | -0.01 | -0.09
2021-10-15 | N | 1633.9498 | 1633.9499 | 104.865 | 6556470 | 822829 | 66763 | -0.17 | 0.04
2021-10-15 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.0994 | 640823 | 648757 | 34505 | -4.78 | 0
2021-10-15 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2394 | 723082 | 718165 | 49761 | -0.24 | 0.01
2021-10-15 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1638 | 1014834 | 912799 | 60266 | 0.41 | -0.04
2021-10-15 | P | 922.0098 | 922.0099 | 79.0631 | 1368864 | 935950 | 64359 | 0.42 | 0.06
2021-10-15 | P | 1221.9906 | 1221.9906 | 90.8312 | 1211192 | 1010739 | 68942 | 0.05 | -0.04
2021-10-15 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.2234 | 1041816 | 948069 | 69711 | -0.22 | 0.01
2021-09-22 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5039 | 6554107 | 879470 | 35091 | -4.32 | 0
2021-09-22 | N | 301.9981 | 301.9982 | 45.8021 | 5534195 | 922997 | 50956 | -0.04 | 0.04
2021-09-22 | N | 601.979 | 601.9789 | 64.1474 | 21948685 | 950791 | 61459 | 0.23 | -0.13
2021-09-22 | N | 1033.9881 | 1033.9882 | 83.6802 | 6944457 | 933207 | 66303 | 0.28 | 0.1
2021-09-22 | N | 1333.9689 | 1333.9691 | 94.8759 | 8053583 | 940208 | 69264 | 0.15 | 0.11
2021-09-22 | N | 1633.9498 | 1633.9496 | 104.8688 | 7551107 | 969406 | 71407 | -0.22 | -0.12
2021-09-22 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1036 | 617630 | 617267 | 33964 | -5.23 | -0.01
2021-09-22 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2438 | 754900 | 757668 | 48054 | -0.35 | 0.04
2021-09-22 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1684 | 951020 | 954995 | 58228 | 0.37 | -0.09
2021-09-22 | P | 922.0098 | 922.0098 | 79.0679 | 1111125 | 894791 | 61075 | 0.48 | 0.04
2021-09-22 | P | 1221.9906 | 1221.9907 | 90.836 | 885382 | 887053 | 62470 | 0.2 | 0.04
2021-09-22 | P | 1521.9715 | 1521.9714 | 101.2283 | 661076 | 677195 | 62598 | -0.32 | -0.03
2021-09-10 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5079 | 5805718 | 896115 | 34856 | -5.11 | -0.01
2021-09-10 | N | 301.9981 | 301.9982 | 45.806 | 5296699 | 896590 | 51338 | -0.36 | 0.05
2021-09-10 | N | 601.979 | 601.9789 | 64.1513 | 20983182 | 926477 | 61420 | 0.35 | -0.1
2021-09-10 | N | 1033.9881 | 1033.9882 | 83.6841 | 6405539 | 907299 | 67052 | 0.44 | 0.06
2021-09-10 | N | 1333.9689 | 1333.969 | 94.8797 | 7538212 | 915229 | 70299 | 0.12 | 0
2021-09-10 | N | 1633.9498 | 1633.9498 | 104.8727 | 7249621 | 830463 | 69542 | -0.27 | -0.02
2021-09-10 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1076 | 673895 | 670442 | 34162 | -5.24 | -0.01
2021-09-10 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2477 | 740609 | 743983 | 48405 | -0.3 | 0.06
2021-09-10 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1722 | 968226 | 967580 | 58686 | 0.37 | -0.09
2021-09-10 | P | 922.0098 | 922.0097 | 79.0717 | 1220679 | 959019 | 62042 | 0.37 | -0.06
2021-09-10 | P | 1221.9906 | 1221.9908 | 90.8399 | 1009635 | 999112 | 64946 | 0.32 | 0.17
2021-09-10 | P | 1521.9715 | 1521.9714 | 101.2321 | 804620 | 804834 | 63337 | -0.36 | -0.07
2021-09-02 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5079 | 6355769 | 875022 | 34682 | -0.67 | 0
2021-09-02 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.8062 | 5559295 | 929667 | 51092 | 1.08 | 0
2021-09-02 | N | 601.979 | 601.979 | 64.1515 | 21230238 | 922097 | 61214 | 0.77 | -0.01
2021-09-02 | N | 1033.9881 | 1033.9881 | 83.6843 | 6644929 | 923843 | 67054 | -0.02 | 0.01
2021-09-02 | N | 1333.9689 | 1333.9689 | 94.88 | 7764041 | 932885 | 69130 | -0.46 | -0.01
2021-09-02 | N | 1633.9498 | 1633.9498 | 104.873 | 7462135 | 955367 | 71084 | -0.7 | 0
2021-09-02 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1077 | 614091 | 641104 | 33981 | -5.49 | -0.01
2021-09-02 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2479 | 749455 | 757228 | 47924 | -0.34 | 0.06
2021-09-02 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1725 | 835085 | 869806 | 57545 | 0.36 | -0.12
2021-09-02 | P | 922.0098 | 922.0099 | 79.072 | 892963 | 947288 | 61754 | 0.53 | 0.07
2021-09-02 | P | 1221.9906 | 1221.9907 | 90.8402 | 619182 | 672635 | 61250 | 0.18 | 0.02
2021-09-02 | P | 1521.9715 | 1521.9714 | 101.2325 | 418229 | 474786 | 58402 | -0.33 | -0.02
2021-07-27 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5079 | 5040941 | 822540 | 35191 | -4.89 | 0
2021-07-27 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.8061 | 5758429 | 951186 | 52262 | -0.04 | 0.02
2021-07-27 | N | 601.979 | 601.9789 | 64.1514 | 20151607 | 963987 | 62495 | 0.51 | -0.06
2021-07-27 | N | 1033.9881 | 1033.9882 | 83.6842 | 5197723 | 912018 | 67404 | 0.3 | 0.09
2021-07-27 | N | 1333.9689 | 1333.9688 | 94.8799 | 6612615 | 951381 | 71437 | -0.1 | -0.08
2021-07-27 | N | 1633.9498 | 1633.9498 | 104.8728 | 6479697 | 1001378 | 73956 | -0.09 | 0.02
2021-07-27 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1077 | 734847 | 737249 | 34426 | -0.66 | -0.02
2021-07-27 | P | 322.0481 | 322.0482 | 47.2479 | 732901 | 734120 | 48732 | 1.12 | 0.13
2021-07-27 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1725 | 988462 | 987939 | 60161 | 0.6 | -0.18
2021-07-27 | P | 922.0098 | 922.0099 | 79.072 | 1244968 | 978703 | 63454 | 0.41 | 0.15
2021-07-27 | P | 1221.9906 | 1221.9904 | 90.8402 | 1052730 | 976456 | 65745 | -0.54 | -0.18
2021-07-27 | P | 1521.9715 | 1521.9716 | 101.2325 | 867007 | 871124 | 65977 | -0.93 | 0.1
2022-02-24 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1034 | 863195 | 877183 | 34476 | -4.93 | -0.01
2022-02-24 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2435 | 821691 | 827868 | 49889 | -0.27 | 0.06
2022-02-24 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.168 | 1108141 | 967762 | 58938 | 0.33 | -0.11
2022-02-24 | P | 922.0098 | 922.0099 | 79.0674 | 1414658 | 1105279 | 65151 | 0.51 | 0.1
2022-02-24 | P | 1221.9906 | 1221.9906 | 90.8355 | 1157376 | 1046330 | 67427 | 0.08 | -0.05
2022-02-24 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.2277 | 930056 | 939571 | 67152 | -0.26 | 0.01
2022-02-24 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5033 | 5184643 | 1018242 | 34912 | -4.61 | -0.01
2022-02-24 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.8011 | 4801487 | 897057 | 50269 | -0.02 | 0.03
2022-02-24 | N | 601.979 | 601.979 | 64.1459 | 25468877 | 1002003 | 61794 | 0.38 | -0.04
2022-02-24 | N | 1033.9881 | 1033.988 | 83.6782 | 5714457 | 920152 | 67080 | 0.13 | -0.09
2022-02-24 | N | 1333.9689 | 1333.9692 | 94.8737 | 7302133 | 987411 | 71779 | 0.23 | 0.2
2022-02-24 | N | 1633.9498 | 1633.9496 | 104.8664 | 7200439 | 932538 | 72388 | -0.23 | -0.09
2022-04-20 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1034 | 807607 | 834843 | 33914 | -5.19 | 0
2022-04-20 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2435 | 870578 | 876009 | 48568 | -0.4 | 0.02
2022-04-20 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1679 | 934408 | 959284 | 56776 | 0.38 | -0.07
2022-04-20 | P | 922.0098 | 922.0099 | 79.0674 | 941072 | 1012299 | 61655 | 0.54 | 0.09
2022-04-20 | P | 1221.9906 | 1221.9906 | 90.8354 | 656469 | 706024 | 59502 | 0.12 | -0.05
2022-04-20 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.2277 | 473963 | 515263 | 58089 | -0.29 | 0.01
2022-04-20 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5035 | 6560099 | 1092786 | 35818 | -0.68 | 0
2022-04-20 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.8014 | 4986235 | 939563 | 52767 | 1.13 | 0.01
2022-04-20 | N | 601.979 | 601.979 | 64.1464 | 24708096 | 1011170 | 63395 | 0.68 | -0.04
2022-04-20 | N | 1033.9881 | 1033.9882 | 83.6789 | 6609578 | 880528 | 67700 | 0.03 | 0.06
2022-04-20 | N | 1333.9689 | 1333.9689 | 94.8744 | 7894154 | 1027110 | 73427 | -0.48 | -0.05
2022-04-20 | N | 1633.9498 | 1633.9498 | 104.8672 | 7569532 | 924068 | 73617 | -0.68 | 0.02
2022-04-21 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1035 | 944124 | 945076 | 34539 | -0.68 | 0
2022-04-21 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2437 | 1197746 | 971643 | 49965 | 1.25 | 0.03
2022-04-21 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1682 | 886643 | 888576 | 56650 | 0.55 | -0.08
2022-04-21 | P | 922.0098 | 922.0099 | 79.0676 | 1173309 | 886940 | 60653 | 0.13 | 0.07
2022-04-21 | P | 1221.9906 | 1221.9906 | 90.8357 | 1048315 | 880289 | 62827 | -0.41 | 0.01
2022-04-21 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.228 | 912174 | 906238 | 64461 | -0.84 | -0.01
2022-04-21 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5036 | 3654168 | 952389 | 35665 | -6.12 | 0
2022-04-21 | N | 301.9981 | 301.9982 | 45.8016 | 7496869 | 922864 | 52169 | -0.31 | 0.04
2022-04-21 | N | 601.979 | 601.9789 | 64.1467 | 16256139 | 813467 | 60479 | 0.45 | -0.09
2022-04-21 | N | 1033.9881 | 1033.9882 | 83.6792 | 5981366 | 921874 | 68265 | 0.52 | 0.12
2022-04-21 | N | 1333.9689 | 1333.9689 | 94.8747 | 7261245 | 962136 | 72590 | 0.03 | -0.07
2022-04-21 | N | 1633.9498 | 1633.9498 | 104.8675 | 7169478 | 928877 | 73961 | -0.25 | 0.01
2022-06-14 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1035 | 810451 | 820469 | 34620 | -0.68 | -0.01
2022-06-14 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2437 | 983094 | 983658 | 50612 | 1.22 | 0.08
2022-06-14 | P | 622.029 | 622.0288 | 65.1681 | 870907 | 864443 | 57128 | 0.52 | -0.18
2022-06-14 | P | 922.0098 | 922.0099 | 79.0676 | 1185538 | 989270 | 62578 | 0.23 | 0.08
2022-06-14 | P | 1221.9906 | 1221.9908 | 90.8357 | 1171240 | 972577 | 64575 | -0.3 | 0.1
2022-06-14 | P | 1521.9715 | 1521.9714 | 101.228 | 1120328 | 841263 | 64606 | -0.99 | -0.07
2022-06-14 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5037 | 3243305 | 866193 | 34481 | -5.35 | 0
2022-06-14 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.8017 | 6398426 | 957629 | 51286 | -0.41 | -0.02
2022-06-14 | N | 601.979 | 601.979 | 64.1469 | 14964652 | 894623 | 59886 | 0.7 | 0.05
2022-06-14 | N | 1033.9881 | 1033.988 | 83.6794 | 5413353 | 968016 | 66781 | 0.25 | -0.07
2022-06-14 | N | 1333.9689 | 1333.969 | 94.875 | 6458752 | 844132 | 67838 | 0.04 | 0.05
2022-06-14 | N | 1633.9498 | 1633.9498 | 104.8678 | 6458752 | 835087 | 68137 | -0.19 | -0.01
2022-06-14 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1036 | 403445 | 400822 | 34103 | -4.86 | -0.01
2022-06-14 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2437 | 157201 | 154395 | 46153 | -0.41 | 0.06
2022-06-14 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1682 | 541533 | 546261 | 56478 | 0.29 | -0.13
2022-06-14 | P | 922.0098 | 922.0099 | 79.0677 | 755672 | 760562 | 61001 | 0.53 | 0.08
2022-06-14 | P | 1221.9906 | 1221.9907 | 90.8358 | 711938 | 716558 | 64161 | 0.2 | 0.02
2022-06-14 | P | 1521.9715 | 1521.9714 | 101.228 | 649635 | 660068 | 64714 | -0.32 | -0.02
2022-06-14 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5038 | 2459385 | 868200 | 35078 | -3.85 | 0
2022-06-14 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.8019 | 4899187 | 967908 | 50712 | 0.29 | 0.01
2022-06-14 | N | 601.979 | 601.979 | 64.1471 | 10586328 | 825173 | 57669 | 0.34 | -0.03
2022-06-14 | N | 1033.9881 | 1033.9882 | 83.6798 | 3312116 | 901873 | 63468 | 0.13 | 0.05
2022-06-14 | N | 1333.9689 | 1333.9689 | 94.8754 | 3984447 | 905613 | 65296 | -0.06 | -0.04
2022-06-14 | N | 1633.9498 | 1633.9498 | 104.8683 | 3939035 | 900180 | 65362 | -0.05 | 0.01
2022-06-29 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1035 | 686854 | 688674 | 34435 | -4.94 | 0
2022-06-29 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2437 | 306063 | 306362 | 47163 | -0.49 | 0
2022-06-29 | P | 622.029 | 622.029 | 65.1681 | 848947 | 855181 | 58042 | 0.42 | -0.01
2022-06-29 | P | 922.0098 | 922.0098 | 79.0676 | 1103010 | 916884 | 63089 | 0.48 | 0.01
2022-06-29 | P | 1221.9906 | 1221.9906 | 90.8357 | 915635 | 921788 | 65453 | 0.17 | -0.01
2022-06-29 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.228 | 718973 | 731820 | 64107 | -0.31 | 0
2022-06-29 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5038 | 3187649 | 1004216 | 35177 | -4.84 | 0
2022-06-29 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.8019 | 7474079 | 980850 | 50606 | -0.17 | 0.03
2022-06-29 | N | 601.979 | 601.9789 | 64.1472 | 18852437 | 816454 | 57354 | 0.37 | -0.07
2022-06-29 | N | 1033.9881 | 1033.9882 | 83.6799 | 5518396 | 850916 | 61566 | 0.39 | 0.1
2022-06-29 | N | 1333.9689 | 1333.9689 | 94.8755 | 6664730 | 1008495 | 65869 | 0 | -0.06
2022-06-29 | N | 1633.9498 | 1633.9498 | 104.8684 | 6348348 | 908351 | 65290 | -0.18 | 0.01
2022-07-06 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1036 | 586018 | 598283 | 34386 | -4.82 | 0
2022-07-06 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2437 | 256333 | 261667 | 46234 | -0.59 | 0.01
2022-07-06 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1682 | 723369 | 732944 | 57387 | 0.39 | -0.02
2022-07-06 | P | 922.0098 | 922.0098 | 79.0677 | 931097 | 955856 | 64623 | 0.53 | 0.03
2022-07-06 | P | 1221.9906 | 1221.9906 | 90.8358 | 787072 | 794030 | 64540 | 0.19 | -0.02
2022-07-06 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.228 | 605036 | 627467 | 65273 | -0.33 | 0
2022-07-06 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5039 | 3275130 | 990392 | 34956 | -3.41 | 0
2022-07-06 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.802 | 6491207 | 1008445 | 50677 | 0.13 | 0
2022-07-06 | N | 601.979 | 601.979 | 64.1473 | 16117377 | 852199 | 57306 | 0.35 | -0.01
2022-07-06 | N | 1033.9881 | 1033.9881 | 83.68 | 5476770 | 848951 | 61544 | 0.11 | 0.01
2022-07-06 | N | 1333.9689 | 1333.9689 | 94.8757 | 6849208 | 911081 | 63186 | -0.03 | -0.01
2022-07-06 | N | 1633.9498 | 1633.9498 | 104.8686 | 6373544 | 798500 | 63338 | -0.06 | 0
2022-07-06 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5039 | 3099420 | 846252 | 34732 | -0.75 | 0
2022-07-06 | N | 301.9981 | 301.9982 | 45.802 | 6336030 | 855525 | 50602 | 1.32 | 0.04
2022-07-06 | N | 601.979 | 601.9789 | 64.1473 | 15974012 | 727290 | 57625 | 0.56 | -0.14
2022-07-06 | N | 1033.9881 | 1033.9882 | 83.68 | 5364568 | 759363 | 61325 | 0.07 | 0.13
2022-07-06 | N | 1333.9689 | 1333.9691 | 94.8757 | 6598884 | 878452 | 64083 | -0.3 | 0.14
2022-07-06 | N | 1633.9498 | 1633.9495 | 104.8686 | 6246030 | 820158 | 63487 | -0.9 | -0.16
2022-07-17 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1037 | 715889 | 708967 | 34062 | -4.96 | 0
2022-07-17 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2439 | 318078 | 316200 | 44618 | -0.58 | 0.02
2022-07-17 | P | 622.029 | 622.029 | 65.1685 | 916827 | 924164 | 56658 | 0.4 | 0
2022-07-17 | P | 922.0098 | 922.0097 | 79.068 | 1222905 | 1016672 | 60023 | 0.43 | -0.08
2022-07-17 | P | 1221.9906 | 1221.9908 | 90.8362 | 1022903 | 816859 | 59886 | 0.33 | 0.11
2022-07-17 | P | 1521.9715 | 1521.9714 | 101.2285 | 815305 | 821593 | 60594 | -0.38 | -0.04
2022-07-17 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.504 | 3950230 | 758366 | 34479 | -4.82 | 0
2022-07-17 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.8022 | 7614818 | 881299 | 49457 | -0.3 | 0.02
2022-07-17 | N | 601.979 | 601.979 | 64.1476 | 18384405 | 819809 | 55062 | 0.45 | -0.04
2022-07-17 | N | 1033.9881 | 1033.9882 | 83.6804 | 6081782 | 917288 | 59244 | 0.37 | 0.06
2022-07-17 | N | 1333.9689 | 1333.9689 | 94.8762 | 7184277 | 833103 | 58614 | 0.01 | -0.04
2022-07-17 | N | 1633.9498 | 1633.9498 | 104.8691 | 6686381 | 868894 | 58882 | -0.18 | 0.01
2022-07-28 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1037 | 760563 | 760504 | 34833 | -5.4 | 0
2022-07-28 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2439 | 347460 | 346246 | 46119 | -0.68 | 0.01
2022-07-28 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1685 | 870666 | 873459 | 56870 | 0.41 | -0.03
2022-07-28 | P | 922.0098 | 922.0098 | 79.068 | 1027604 | 960973 | 60151 | 0.61 | 0.05
2022-07-28 | P | 1221.9906 | 1221.9906 | 90.8362 | 734566 | 774506 | 59134 | 0.22 | -0.03
2022-07-28 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.2285 | 525606 | 550335 | 58049 | -0.37 | 0.01
2022-07-28 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.504 | 4416115 | 889173 | 34188 | -4.3 | -0.02
2022-07-28 | N | 301.9981 | 301.9982 | 45.8023 | 7230296 | 897628 | 48916 | 0.08 | 0.14
2022-07-28 | N | 601.979 | 601.9788 | 64.1477 | 17808779 | 808046 | 53740 | 0.21 | -0.23
2022-07-28 | N | 1033.9881 | 1033.9883 | 83.6805 | 5577482 | 818762 | 55349 | 0.38 | 0.15
2022-07-28 | N | 1333.9689 | 1333.9688 | 94.8763 | 6623530 | 803334 | 55474 | -0.06 | -0.09
2022-07-28 | N | 1633.9498 | 1633.9499 | 104.8692 | 6408096 | 867284 | 56886 | -0.13 | 0.05
2022-08-02 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1037 | 613447 | 604929 | 34087 | -5.4 | -0.01
2022-08-02 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2439 | 278348 | 282987 | 46200 | -0.63 | 0.06
2022-08-02 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1685 | 831528 | 840507 | 57571 | 0.27 | -0.17
2022-08-02 | P | 922.0098 | 922.01 | 79.068 | 1125598 | 908110 | 61205 | 0.79 | 0.22
2022-08-02 | P | 1221.9906 | 1221.9905 | 90.8362 | 915081 | 923246 | 63971 | 0.13 | -0.12
2022-08-02 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.2285 | 734898 | 738848 | 62494 | -0.36 | 0.03
2022-08-02 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.504 | 3010728 | 902467 | 33786 | -5.21 | 0
2022-08-02 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.8023 | 5668163 | 918476 | 47885 | -0.24 | 0.03
2022-08-02 | N | 601.979 | 601.979 | 64.1476 | 14585947 | 892560 | 53265 | 0.43 | -0.04
2022-08-02 | N | 1033.9881 | 1033.988 | 83.6804 | 4223064 | 1047096 | 57842 | 0.26 | -0.07
2022-08-02 | N | 1333.9689 | 1333.9692 | 94.8762 | 5023691 | 944685 | 56915 | 0.24 | 0.15
2022-08-02 | N | 1633.9498 | 1633.9497 | 104.8691 | 4743861 | 983230 | 57183 | -0.28 | -0.07
2022-08-03 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1039 | 773828 | 754093 | 34147 | -0.61 | 0
2022-08-03 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2443 | 310664 | 305353 | 45673 | 0.94 | -0.01
2022-08-03 | P | 622.029 | 622.029 | 65.169 | 895565 | 890959 | 55898 | 0.8 | 0.02
2022-08-03 | P | 922.0098 | 922.0098 | 79.0686 | 1163635 | 898786 | 58909 | 0.22 | -0.03
2022-08-03 | P | 1221.9906 | 1221.9907 | 90.8369 | 976340 | 993403 | 61734 | -0.34 | 0.02
2022-08-03 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.2293 | 813945 | 806525 | 59412 | -1.02 | -0.01
2022-08-03 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5032 | 3606659 | 933927 | 34294 | -5.38 | -0.01
2022-08-03 | N | 301.9981 | 301.9982 | 45.801 | 6435229 | 855033 | 48340 | -0.49 | 0.1
2022-08-03 | N | 601.979 | 601.9789 | 64.1458 | 18323559 | 900157 | 56993 | 0.26 | -0.18
2022-08-03 | N | 1033.9881 | 1033.9882 | 83.678 | 6281615 | 1033057 | 64094 | 0.52 | 0.07
2022-08-03 | N | 1333.9689 | 1333.9691 | 94.8735 | 7112377 | 957072 | 65881 | 0.25 | 0.1
2022-08-03 | N | 1633.9498 | 1633.9497 | 104.8661 | 7080650 | 857504 | 65698 | -0.37 | -0.07
2022-08-23 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1039 | 721045 | 731191 | 33866 | -0.58 | 0
2022-08-23 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2443 | 321902 | 319532 | 43607 | 0.91 | 0.01
2022-08-23 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.169 | 953281 | 948640 | 54533 | 0.74 | -0.05
2022-08-23 | P | 922.0098 | 922.0099 | 79.0687 | 1232494 | 982692 | 56941 | 0.27 | 0.08
2022-08-23 | P | 1221.9906 | 1221.9906 | 90.837 | 1078394 | 878807 | 56982 | -0.48 | -0.06
2022-08-23 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.2294 | 887602 | 843475 | 57427 | -0.86 | 0.02
2022-08-23 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5032 | 3999318 | 1037678 | 34399 | -3.75 | 0
2022-08-23 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.8009 | 7212197 | 929213 | 48922 | 0 | 0.02
2022-08-23 | N | 601.979 | 601.979 | 64.1458 | 20327445 | 1017749 | 58186 | 0.41 | -0.03
2022-08-23 | N | 1033.9881 | 1033.9882 | 83.678 | 7430717 | 871103 | 60826 | 0.19 | 0.05
2022-08-23 | N | 1333.9689 | 1333.9689 | 94.8734 | 8104164 | 889034 | 63645 | -0.07 | -0.03
2022-08-23 | N | 1633.9498 | 1633.9498 | 104.8661 | 7881325 | 892055 | 64991 | -0.07 | 0.01
2022-09-01 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1039 | 784241 | 784772 | 33605 | -4.5 | 0
2022-09-01 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2443 | 325298 | 331391 | 44452 | -0.51 | 0.02
2022-09-01 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.169 | 913004 | 902619 | 54235 | 0.34 | -0.03
2022-09-01 | P | 922.0098 | 922.0098 | 79.0687 | 1193416 | 868677 | 56086 | 0.46 | 0.01
2022-09-01 | P | 1221.9906 | 1221.9907 | 90.837 | 1007831 | 995449 | 59202 | 0.22 | 0.02
2022-09-01 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.2294 | 796848 | 800941 | 57806 | -0.32 | -0.01
2022-09-01 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5032 | 4422908 | 927831 | 34411 | -5.56 | -0.02
2022-09-01 | N | 301.9981 | 301.9982 | 45.801 | 7006717 | 982393 | 49402 | -0.53 | 0.12
2022-09-01 | N | 601.979 | 601.9788 | 64.1458 | 19435825 | 936236 | 57442 | 0.24 | -0.21
2022-09-01 | N | 1033.9881 | 1033.9882 | 83.6781 | 8273683 | 865570 | 60767 | 0.62 | 0.13
2022-09-01 | N | 1333.9689 | 1333.969 | 94.8735 | 9793349 | 947559 | 64634 | 0.19 | 0.02
2022-09-01 | N | 1633.9498 | 1633.9497 | 104.8661 | 10283145 | 947544 | 66156 | -0.37 | -0.04
2022-09-02 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1118 | 740010 | 741745 | 33735 | -4.44 | 0
2022-09-02 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2522 | 364443 | 365747 | 44651 | -0.43 | 0.03
2022-09-02 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1769 | 866919 | 872187 | 53902 | 0.33 | -0.05
2022-09-02 | P | 922.0098 | 922.0098 | 79.0766 | 999192 | 1030711 | 57880 | 0.44 | 0.02
2022-09-02 | P | 1221.9906 | 1221.9907 | 90.8448 | 709364 | 742105 | 54581 | 0.2 | 0.03
2022-09-02 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.2373 | 509615 | 536518 | 53380 | -0.3 | -0.02
2022-09-02 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5112 | 5927941 | 943677 | 33896 | -0.6 | 0
2022-09-02 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.8089 | 7920978 | 822919 | 47901 | 1.04 | 0
2022-09-02 | N | 601.979 | 601.979 | 64.1537 | 21078480 | 918443 | 56687 | 0.54 | -0.01
2022-09-02 | N | 1033.9881 | 1033.9881 | 83.686 | 9138090 | 937759 | 61724 | -0.08 | -0.02
2022-09-02 | N | 1333.9689 | 1333.969 | 94.8814 | 10989787 | 1035276 | 66372 | -0.31 | 0.04
2022-09-02 | N | 1633.9498 | 1633.9498 | 104.874 | 11237855 | 1030539 | 67463 | -0.59
2022-09-01 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1039 | 784241 | 784772 | 33605 | -4.5 | 0
2022-09-01 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2443 | 325298 | 331391 | 44452 | -0.51 | 0.02
2022-09-01 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.169 | 913004 | 902619 | 54235 | 0.34 | -0.03
2022-09-01 | P | 922.0098 | 922.0098 | 79.0687 | 1193416 | 868677 | 56086 | 0.46 | 0.01
2022-09-01 | P | 1221.9906 | 1221.9907 | 90.837 | 1007831 | 995449 | 59202 | 0.22 | 0.02
2022-09-01 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.2294 | 796848 | 800941 | 57806 | -0.32 | -0.01
2022-09-01 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5032 | 4422908 | 927831 | 34411 | -5.56 | -0.02
2022-09-01 | N | 301.9981 | 301.9982 | 45.801 | 7006717 | 982393 | 49402 | -0.53 | 0.12
2022-09-01 | N | 601.979 | 601.9788 | 64.1458 | 19435825 | 936236 | 57442 | 0.24 | -0.21
2022-09-01 | N | 1033.9881 | 1033.9882 | 83.6781 | 8273683 | 865570 | 60767 | 0.62 | 0.13
2022-09-01 | N | 1333.9689 | 1333.969 | 94.8735 | 9793349 | 947559 | 64634 | 0.19 | 0.02
2022-09-01 | N | 1633.9498 | 1633.9497 | 104.8661 | 10283145 | 947544 | 66156 | -0.37 | -0.04
2022-09-02 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1118 | 740010 | 741745 | 33735 | -4.44 | 0
2022-09-02 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2522 | 364443 | 365747 | 44651 | -0.43 | 0.03
2022-09-02 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1769 | 866919 | 872187 | 53902 | 0.33 | -0.05
2022-09-02 | P | 922.0098 | 922.0098 | 79.0766 | 999192 | 1030711 | 57880 | 0.44 | 0.02
2022-09-02 | P | 1221.9906 | 1221.9907 | 90.8448 | 709364 | 742105 | 54581 | 0.2 | 0.03
2022-09-02 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.2373 | 509615 | 536518 | 53380 | -0.3 | -0.02
2022-09-02 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5112 | 5927941 | 943677 | 33896 | -0.6 | 0
2022-09-02 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.8089 | 7920978 | 822919 | 47901 | 1.04 | 0
2022-09-02 | N | 601.979 | 601.979 | 64.1537 | 21078480 | 918443 | 56687 | 0.54 | -0.01
2022-09-02 | N | 1033.9881 | 1033.9881 | 83.686 | 9138090 | 937759 | 61724 | -0.08 | -0.02
2022-09-02 | N | 1333.9689 | 1333.969 | 94.8814 | 10989787 | 1035276 | 66372 | -0.31 | 0.04
2022-09-02 | N | 1633.9498 | 1633.9498 | 104.874 | 11237855 | 1030539 | 67463 | -0.59 | -0.02
2022-09-02 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1113 | 753721 | 750875 | 34657 | -3.66 | 0
2022-09-02 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2513 | 332803 | 333992 | 47915 | -0.22 | -0.02
2022-09-02 | P | 622.029 | 622.029 | 65.1757 | 940848 | 937711 | 59888 | 0.35 | 0.02
2022-09-02 | P | 922.0098 | 922.0098 | 79.0751 | 1280647 | 1006257 | 63605 | 0.24 | -0.04
2022-09-02 | P | 1221.9906 | 1221.9907 | 90.8431 | 1104137 | 889326 | 64070 | 0.14 | 0.06
2022-09-02 | P | 1521.9715 | 1521.9714 | 101.2353 | 901725 | 916982 | 66915 | -0.2 | -0.03
2022-09-02 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5112 | 4011689 | 947550 | 35104 | -0.71 | 0
2022-09-02 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.809 | 6586522 | 1043605 | 52053 | 1.25 | 0.03
2022-09-02 | N | 601.979 | 601.9789 | 64.1539 | 17751858 | 911773 | 60137 | 0.56 | -0.11
2022-09-02 | N | 1033.9881 | 1033.9882 | 83.6862 | 7589273 | 1005977 | 66400 | 0.03 | 0.09
2022-09-02 | N | 1333.9689 | 1333.9691 | 94.8816 | 9743172 | 868159 | 66668 | -0.3 | 0.11
2022-09-02 | N | 1633.9498 | 1633.9496 | 104.8743 | 9743747 | 980029 | 70537 | -0.82 | -0.12
2022-09-05 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1112 | 706995 | 708048 | 34241 | -0.66 | 0
2022-09-05 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2512 | 315505 | 317172 | 46542 | 1.13 | 0
2022-09-05 | P | 622.029 | 622.029 | 65.1755 | 920724 | 906624 | 58930 | 0.71 | 0.01
2022-09-05 | P | 922.0098 | 922.0098 | 79.0748 | 1247609 | 890472 | 62037 | 0.11 | -0.02
2022-09-05 | P | 1221.9906 | 1221.9907 | 90.8428 | 1122642 | 1014220 | 67083 | -0.39 | 0.01
2022-09-05 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.235 | 931099 | 920806 | 66073 | -0.89 | 0
2022-09-05 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5112 | 3713340 | 981631 | 35013 | -0.84 | -0.02
2022-09-05 | N | 301.9981 | 301.9982 | 45.8089 | 6364061 | 967023 | 50965 | 1.4 | 0.13
2022-09-05 | N | 601.979 | 601.9789 | 64.1537 | 17364198 | 867566 | 59159 | 0.8 | -0.16
2022-09-05 | N | 1033.9881 | 1033.9882 | 83.6859 | 7602016 | 1002533 | 66140 | 0.24 | 0.13
2022-09-05 | N | 1333.9689 | 1333.9687 | 94.8813 | 9852871 | 1021139 | 70062 | -0.67 | -0.2
2022-09-05 | N | 1633.9498 | 1633.95 | 104.8739 | 9898666 | 889680 | 69044 | -0.92 | 0.12
2022-10-13 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1113 | 784201 | 773771 | 34321 | -5.09 | -0.01
2022-10-13 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2513 | 831607 | 822402 | 48078 | -0.31 | 0.04
2022-10-13 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1756 | 944479 | 941151 | 57311 | 0.37 | -0.08
2022-10-13 | P | 922.0098 | 922.0098 | 79.0749 | 1202397 | 956038 | 59802 | 0.43 | 0.01
2022-10-13 | P | 1221.9906 | 1221.9907 | 90.843 | 993135 | 998281 | 62889 | 0.2 | 0.06
2022-10-13 | P | 1521.9715 | 1521.9714 | 101.2351 | 768671 | 771640 | 60407 | -0.31 | -0.03
2022-10-13 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5111 | 4426549 | 862738 | 35085 | -5.4 | 0
2022-10-13 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.8088 | 7799520 | 974647 | 51367 | -0.3 | 0.03
2022-10-13 | N | 601.979 | 601.9789 | 64.1536 | 19905893 | 922900 | 60548 | 0.41 | -0.07
2022-10-13 | N | 1033.9881 | 1033.9881 | 83.6858 | 8001028 | 897116 | 65424 | 0.39 | 0.03
2022-10-13 | N | 1333.9689 | 1333.969 | 94.8812 | 9992131 | 952022 | 68579 | 0.13 | 0.03
2022-10-13 | N | 1633.9498 | 1633.9497 | 104.8738 | 9885575 | 956778 | 70582 | -0.26 | -0.03
2022-10-13 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1116 | 819886 | 809017 | 34972 | -5.03 | 0
2022-10-13 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2518 | 824143 | 814855 | 48772 | -0.1 | -0.01
2022-10-13 | P | 622.029 | 622.029 | 65.1763 | 957445 | 968770 | 59361 | 0.58 | 0.05
2022-10-13 | P | 922.0098 | 922.0097 | 79.0758 | 1292119 | 990524 | 61987 | 0.22 | -0.08
2022-10-13 | P | 1221.9906 | 1221.9907 | 90.8439 | 1112652 | 891613 | 62915 | 0.08 | 0.06
2022-10-13 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.2362 | 890576 | 890217 | 64357 | -0.19 | -0.02
2022-10-13 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5111 | 3341059 | 904584 | 34452 | -4.66 | -0.01
2022-10-13 | N | 301.9981 | 301.9982 | 45.8087 | 6657068 | 890048 | 49440 | -0.26 | 0.09
2022-10-13 | N | 601.979 | 601.9789 | 64.1535 | 18090595 | 862608 | 57712 | 0.25 | -0.16
2022-10-13 | N | 1033.9881 | 1033.9882 | 83.6856 | 6899702 | 891413 | 62964 | 0.43 | 0.1
2022-10-13 | N | 1333.9689 | 1333.969 | 94.881 | 8668928 | 913222 | 65649 | 0.1 | 0.01
2022-10-13 | N | 1633.9498 | 1633.9497 | 104.8736 | 8229422 | 975001 | 69837 | -0.24 | -0.03
2022-10-14 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.112 | 759712 | 761228 | 34468 | -0.78 | 0
2022-10-14 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2524 | 785832 | 781532 | 49027 | 1.34 | -0.01
2022-10-14 | P | 622.029 | 622.029 | 65.1771 | 925177 | 924127 | 58241 | 0.9 | 0.02
2022-10-14 | P | 922.0098 | 922.0098 | 79.0768 | 1252252 | 955124 | 61919 | 0.04 | -0.03
2022-10-14 | P | 1221.9906 | 1221.9907 | 90.845 | 1053213 | 986545 | 65733 | -0.55 | 0.02
2022-10-14 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.2375 | 876075 | 867812 | 64418 | -0.94 | -0.01
2022-10-14 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5107 | 3934365 | 992055 | 35541 | -0.99 | -0.01
2022-10-14 | N | 301.9981 | 301.9982 | 45.8082 | 7596112 | 1060746 | 51837 | 1.62 | 0.04
2022-10-14 | N | 601.979 | 601.9789 | 64.1527 | 18483551 | 989773 | 60946 | 1.03 | -0.1
2022-10-14 | N | 1033.9881 | 1033.9883 | 83.6846 | 7007761 | 919406 | 65489 | 0.13 | 0.14
2022-10-14 | N | 1333.9689 | 1333.9688 | 94.8798 | 8763128 | 918386 | 68051 | -0.74 | -0.1
2022-10-14 | N | 1633.9498 | 1633.9498 | 104.8723 | 8673577 | 927958 | 70164 | -1.06 | 0.02
2022-10-17 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1081 | 894595 | 890541 | 34117 | -4.06 | 0
2022-10-17 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2485 | 844427 | 840420 | 48272 | -0.06 | 0.02
2022-10-17 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1733 | 1027515 | 875131 | 55816 | 0.3 | -0.07
2022-10-17 | P | 922.0098 | 922.0099 | 79.0731 | 1374259 | 1012568 | 58915 | 0.37 | 0.1
2022-10-17 | P | 1221.9906 | 1221.9906 | 90.8414 | 1171061 | 958376 | 61131 | 0 | -0.07
2022-10-17 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.2339 | 964837 | 961450 | 61433 | -0.16 | 0.02
2022-10-17 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5068 | 4464104 | 828119 | 34670 | -0.78 | 0
2022-10-17 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.8044 | 8614984 | 843520 | 50195 | 1.33 | 0.02
2022-10-17 | N | 601.979 | 601.9789 | 64.149 | 19733090 | 863218 | 58842 | 0.72 | -0.06
2022-10-17 | N | 1033.9881 | 1033.9882 | 83.6809 | 8079736 | 904269 | 63652 | 0.08 | 0.1
2022-10-17 | N | 1333.9689 | 1333.9689 | 94.8762 | 9716747 | 838855 | 64705 | -0.52 | -0.07
2022-10-17 | N | 1633.9498 | 1633.9498 | 104.8687 | 9503847 | 963051 | 68766 | -0.83 | 0.01
2022-10-17 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1079 | 716179 | 721886 | 34704 | -0.71 | 0
2022-10-17 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2482 | 784741 | 774493 | 49602 | 1.24 | -0.01
2022-10-17 | P | 622.029 | 622.029 | 65.1729 | 975841 | 983199 | 60213 | 0.79 | 0.03
2022-10-17 | P | 922.0098 | 922.0098 | 79.0726 | 1297931 | 984015 | 63525 | 0 | -0.05
2022-10-17 | P | 1221.9906 | 1221.9907 | 90.8408 | 1097454 | 931404 | 65543 | -0.47 | 0.03
2022-10-17 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.2332 | 886616 | 924010 | 66548 | -0.85 | -0.01
2022-10-17 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.507 | 4187546 | 963265 | 34694 | -0.71 | 0
2022-10-17 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.8047 | 8275121 | 915092 | 50719 | 1.23 | 0.02
2022-10-17 | N | 601.979 | 601.979 | 64.1494 | 19672263 | 986213 | 61706 | 0.65 | -0.03
2022-10-17 | N | 1033.9881 | 1033.9881 | 83.6815 | 8400145 | 987278 | 67072 | -0.02 | 0.03
2022-10-17 | N | 1333.9689 | 1333.969 | 94.8769 | 10193085 | 885175 | 67664 | -0.41 | 0
2022-10-17 | N | 1633.9498 | 1633.9498 | 104.8695 | 10151672 | 964670 | 71484 | -0.73 | -0.01
2022-10-18 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1078 | 667406 | 658682 | 34210 | -4.3 | 0
2022-10-18 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.248 | 727817 | 719573 | 49299 | -0.07 | -0.01
2022-10-18 | P | 622.029 | 622.029 | 65.1727 | 900130 | 884344 | 58925 | 0.43 | 0.04
2022-10-18 | P | 922.0098 | 922.0097 | 79.0722 | 1233691 | 880927 | 62246 | 0.18 | -0.08
2022-10-18 | P | 1221.9906 | 1221.9907 | 90.8404 | 1026366 | 1010004 | 67807 | 0.15 | 0.09
2022-10-18 | P | 1521.9715 | 1521.9714 | 101.2328 | 821113 | 820635 | 65893 | -0.2 | -0.04
2022-10-18 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.507 | 3989354 | 882034 | 34853 | -4.39 | 0
2022-10-18 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.8046 | 7514112 | 934840 | 49725 | -0.18 | 0.01
2022-10-18 | N | 601.979 | 601.979 | 64.1493 | 18122557 | 912687 | 58982 | 0.37 | -0.03
2022-10-18 | N | 1033.9881 | 1033.9882 | 83.6814 | 7891478 | 977362 | 63918 | 0.31 | 0.04
2022-10-18 | N | 1333.9689 | 1333.9689 | 94.8767 | 9966647 | 868930 | 65780 | 0.04 | -0.02
2022-10-18 | N | 1633.9498 | 1633.9498 | 104.8693 | 10038321 | 882459 | 68164 | -0.17 | 0
2022-11-22 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1077 | 703701 | 710895 | 34598 | -4.84 | 0
2022-11-22 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2479 | 834605 | 836524 | 48112 | -0.25 | 0.02
2022-11-22 | P | 622.029 | 622.029 | 65.1725 | 985950 | 991237 | 58501 | 0.42 | -0.01
2022-11-22 | P | 922.0098 | 922.0097 | 79.072 | 1240791 | 905244 | 59964 | 0.31 | -0.06
2022-11-22 | P | 1221.9906 | 1221.9908 | 90.8402 | 923157 | 928843 | 61933 | 0.22 | 0.1
2022-11-22 | P | 1521.9715 | 1521.9714 | 101.2325 | 680899 | 694047 | 61592 | -0.28 | -0.04
2022-11-22 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5069 | 5783092 | 827864 | 34852 | -0.84 | -0.01
2022-11-22 | N | 301.9981 | 301.9982 | 45.8045 | 8439865 | 927084 | 49770 | 1.47 | 0.04
2022-11-22 | N | 601.979 | 601.9789 | 64.1491 | 20699984 | 889636 | 58372 | 0.7 | -0.11
2022-11-22 | N | 1033.9881 | 1033.9883 | 83.6812 | 9749632 | 955458 | 63226 | 0.12 | 0.16
2022-11-22 | N | 1333.9689 | 1333.9688 | 94.8765 | 11759537 | 973413 | 67366 | -0.59 | -0.1
2022-11-22 | N | 1633.9498 | 1633.9498 | 104.869 | 11575782 | 905256 | 67983 | -0.84 | 0.02
2022-11-22 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1077 | 744314 | 740040 | 34702 | -4.95 | 0
2022-11-22 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2479 | 813748 | 825715 | 49654 | -0.13 | -0.01
2022-11-22 | P | 622.029 | 622.029 | 65.1725 | 986005 | 984263 | 60502 | 0.48 | 0.02
2022-11-22 | P | 922.0098 | 922.0098 | 79.0721 | 1332187 | 970661 | 63734 | 0.3 | -0.03
2022-11-22 | P | 1221.9906 | 1221.9907 | 90.8402 | 1169337 | 936975 | 66089 | 0.1 | 0.02
2022-11-22 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.2326 | 941847 | 938994 | 68627 | -0.22 | -0.01
2022-11-22 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5073 | 4078325 | 917943 | 35429 | -0.64 | 0
2022-11-22 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.8051 | 7243480 | 980032 | 51429 | 1.14 | 0
2022-11-22 | N | 601.979 | 601.979 | 64.15 | 19014153 | 865973 | 59148 | 0.55 | -0.01
2022-11-22 | N | 1033.9881 | 1033.9881 | 83.6823 | 8119734 | 894085 | 64288 | -0.13 | 0.02
2022-11-22 | N | 1333.9689 | 1333.9689 | 94.8778 | 9813820 | 842651 | 65312 | -0.43 | -0.02
2022-11-22 | N | 1633.9498 | 1633.9498 | 104.8705 | 9540912 | 1052239 | 70485 | -0.5 | 0.01
2022-12-09 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1041 | 615262 | 613044 | 33770 | -4.87 | 0
2022-12-09 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2447 | 666775 | 660797 | 48052 | -0.35 | 0.02
2022-12-09 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1695 | 939807 | 941588 | 60079 | 0.37 | -0.06
2022-12-09 | P | 922.0098 | 922.0099 | 79.0693 | 1274294 | 989600 | 64206 | 0.48 | 0.06
2022-12-09 | P | 1221.9906 | 1221.9906 | 90.8377 | 1075555 | 857502 | 64856 | 0.13 | -0.02
2022-12-09 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.2302 | 850415 | 850839 | 66028 | -0.28 | 0
2022-12-09 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5033 | 4200436 | 866271 | 33415 | -0.91 | 0
2022-12-09 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.8011 | 4576432 | 1000429 | 47260 | 1.53 | 0.02
2022-12-09 | N | 601.979 | 601.9789 | 64.146 | 15341207 | 901864 | 53288 | 0.87 | -0.07
2022-12-09 | N | 1033.9881 | 1033.9882 | 83.6783 | 4666274 | 912054 | 55788 | 0.12 | 0.1
2022-12-09 | N | 1333.9689 | 1333.9688 | 94.8738 | 5535290 | 922814 | 56802 | -0.6 | -0.07
2022-12-09 | N | 1633.9498 | 1633.9498 | 104.8665 | 5314989 | 898871 | 57565 | -1 | 0.02
2022-12-15 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1042 | 913610 | 914101 | 33279 | -0.72 | 0
2022-12-15 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2447 | 762608 | 747357 | 44534 | 1.29 | 0
2022-12-15 | P | 622.029 | 622.029 | 65.1696 | 944681 | 936144 | 52597 | 0.73 | -0.01
2022-12-15 | P | 922.0098 | 922.0098 | 79.0694 | 1285670 | 1021486 | 55189 | 0.05 | 0.03
2022-12-15 | P | 1221.9906 | 1221.9906 | 90.8377 | 1090403 | 888991 | 55412 | -0.54 | -0.03
2022-12-15 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.2303 | 929833 | 918086 | 56148 | -0.8 | 0.01
2022-12-15 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5034 | 3449729 | 917713 | 31525 | -0.65 | 0
2022-12-15 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.8012 | 3602613 | 913715 | 42156 | 1 | 0.02
2022-12-15 | N | 601.979 | 601.979 | 64.1461 | 8303783 | 854124 | 45503 | 0.79 | -0.04
2022-12-15 | N | 1033.9881 | 1033.9882 | 83.6785 | 4359379 | 982636 | 47047 | 0.12 | 0.06
2022-12-15 | N | 1333.9689 | 1333.9689 | 94.8739 | 5125773 | 967712 | 48156 | -0.48 | -0.05
2022-12-15 | N | 1633.9498 | 1633.9498 | 104.8667 | 4906684 | 1033716 | 50329 | -0.78 | 0.01
2022-12-15 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.104 | 923991 | 941842 | 34958 | -0.71 | 0
2022-12-15 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2445 | 723678 | 728528 | 49390 | 1.23 | 0
2022-12-15 | P | 622.029 | 622.029 | 65.1693 | 961082 | 967888 | 60706 | 0.76 | 0.02
2022-12-15 | P | 922.0098 | 922.0098 | 79.069 | 1294453 | 873491 | 62077 | 0.07 | -0.02
2022-12-15 | P | 1221.9906 | 1221.9907 | 90.8374 | 1109186 | 885785 | 65362 | -0.44 | 0.01
2022-12-15 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.2298 | 948419 | 962721 | 68322 | -0.9 | 0
2022-12-15 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5032 | 3753226 | 891770 | 34358 | -0.85 | 0
2022-12-15 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.801 | 4779074 | 873976 | 48930 | 1.29 | 0.02
2022-12-15 | N | 601.979 | 601.979 | 64.1458 | 12892256 | 954584 | 58295 | 1.05 | -0.03
2022-12-15 | N | 1033.9881 | 1033.9882 | 83.678 | 7466247 | 963687 | 62068 | 0.19 | 0.05
2022-12-15 | N | 1333.9689 | 1333.9689 | 94.8735 | 9111335 | 866200 | 62086 | -0.56 | -0.04
2022-12-15 | N | 1633.9498 | 1633.9498 | 104.8661 | 9346707 | 904628 | 64101 | -1.12 | 0.01
2022-12-18 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1041 | 938310 | 929896 | 34661 | -4.54 | 0
2022-12-18 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2445 | 766238 | 752976 | 49089 | -0.28 | 0.03
2022-12-18 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1694 | 943917 | 943370 | 59507 | 0.34 | -0.06
2022-12-18 | P | 922.0098 | 922.0098 | 79.0691 | 1209475 | 996008 | 63000 | 0.41 | 0.03
2022-12-18 | P | 1221.9906 | 1221.9907 | 90.8375 | 974417 | 977942 | 65569 | 0.15 | 0.02
2022-12-18 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.2299 | 757170 | 757727 | 63225 | -0.26 | -0.01
2022-12-18 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5033 | 4327982 | 962735 | 34507 | -5.17 | 0
2022-12-18 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.8011 | 4957441 | 876872 | 47886 | -0.19 | 0.02
2022-12-18 | N | 601.979 | 601.979 | 64.146 | 13156473 | 979352 | 56697 | 0.44 | -0.03
2022-12-18 | N | 1033.9881 | 1033.9881 | 83.6783 | 7245934 | 932531 | 58573 | 0.29 | -0.01
2022-12-18 | N | 1333.9689 | 1333.969 | 94.8737 | 9152288 | 902086 | 60293 | 0.13 | 0.06
2022-12-18 | N | 1633.9498 | 1633.9497 | 104.8664 | 9387734 | 934429 | 61632 | -0.23 | -0.03
2023-01-03 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1038 | 1100415 | 830711 | 35335 | -3.92 | 0
2023-01-03 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2441 | 784581 | 788560 | 49250 | 0.06 | 0
2023-01-03 | P | 622.029 | 622.029 | 65.1688 | 1002991 | 1004956 | 60439 | 0.46 | 0
2023-01-03 | P | 922.0098 | 922.0098 | 79.0684 | 1310047 | 1040773 | 63950 | 0.17 | -0.01
2023-01-03 | P | 1221.9906 | 1221.9906 | 90.8366 | 1110707 | 915154 | 64036 | -0.04 | 0.01
2023-01-03 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.229 | 929126 | 935800 | 66337 | -0.09 | 0
2023-01-03 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5031 | 4064222 | 882277 | 33804 | -0.7 | 0.01
2023-01-03 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.8008 | 4851347 | 1001544 | 48887 | 1.07 | -0.03
2023-01-03 | N | 601.979 | 601.979 | 64.1457 | 17203828 | 973376 | 56211 | 0.89 | 0.03
2023-01-03 | N | 1033.9881 | 1033.9881 | 83.6778 | 7727114 | 916963 | 58146 | 0.08 | -0.02
2023-01-03 | N | 1333.9689 | 1333.969 | 94.8732 | 9379693 | 932886 | 59364 | -0.39 | 0.04
2023-01-03 | N | 1633.9498 | 1633.9497 | 104.8659 | 9578163 | 993356 | 61727 | -0.95 | -0.03
2023-02-02 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1078 | 889926 | 882210 | 35473 | -0.59 | -0.03
2023-02-02 | P | 322.0481 | 322.0482 | 47.2481 | 678659 | 671586 | 49091 | 0.99 | 0.16
2023-02-02 | P | 622.029 | 622.0288 | 65.1727 | 847716 | 849216 | 59353 | 0.5 | -0.22
2023-02-02 | P | 922.0098 | 922.0099 | 79.0723 | 1131243 | 892510 | 64256 | 0.45 | 0.15
2023-02-02 | P | 1221.9906 | 1221.9905 | 90.8405 | 998745 | 995614 | 68302 | -0.43 | -0.15
2023-02-02 | P | 1521.9715 | 1521.9716 | 101.2329 | 838017 | 841179 | 67698 | -0.93 | 0.07
2023-02-02 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5072 | 3540652 | 971406 | 34291 | -4.13 | 0
2023-02-02 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.805 | 4106548 | 907339 | 47273 | -0.17 | 0.02
2023-02-02 | N | 601.979 | 601.9789 | 64.1498 | 14745712 | 854808 | 53657 | 0.38 | -0.06
2023-02-02 | N | 1033.9881 | 1033.9882 | 83.6821 | 6513720 | 920348 | 58029 | 0.33 | 0.1
2023-02-02 | N | 1333.9689 | 1333.9688 | 94.8775 | 8188937 | 923035 | 59854 | -0.07 | -0.09
2023-02-02 | N | 1633.9498 | 1633.9498 | 104.8702 | 8283620 | 928503 | 60427 | -0.12 | 0.02
2023-02-08 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1078 | 879923 | 870276 | 34689 | -4.04 | 0.01
2023-02-08 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2482 | 687493 | 688407 | 49081 | -0.05 | -0.05
2023-02-08 | P | 622.029 | 622.029 | 65.1728 | 866669 | 866015 | 59196 | 0.42 | 0.08
2023-02-08 | P | 922.0098 | 922.0097 | 79.0725 | 1125787 | 922096 | 63680 | 0.11 | -0.1
2023-02-08 | P | 1221.9906 | 1221.9908 | 90.8407 | 949304 | 954769 | 67151 | 0.2 | 0.16
2023-02-08 | P | 1521.9715 | 1521.9713 | 101.2331 | 777565 | 770203 | 65981 | -0.21 | -0.1
2023-02-08 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5069 | 3496380 | 932592 | 33124 | -4.28 | 0
2023-02-08 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.8045 | 4000881 | 855512 | 46074 | -0.28 | 0.02
2023-02-08 | N | 601.979 | 601.979 | 64.1492 | 14567164 | 897656 | 53025 | 0.36 | -0.04
2023-02-08 | N | 1033.9881 | 1033.9882 | 83.6812 | 6637371 | 888505 | 56944 | 0.35 | 0.05
2023-02-08 | N | 1333.9689 | 1333.9689 | 94.8765 | 8332298 | 1007137 | 60150 | 0.04 | -0.04
2023-02-08 | N | 1633.9498 | 1633.9498 | 104.8691 | 8388167 | 1002287 | 62042 | -0.18 | 0.01
2023-03-07 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.0998 | 776110 | 785616 | 35095 | -4.75 | -0.01
2023-03-07 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2401 | 705707 | 709953 | 48940 | -0.26 | 0.04
2023-03-07 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1648 | 804281 | 809748 | 58176 | 0.39 | -0.05
2023-03-07 | P | 922.0098 | 922.0098 | 79.0644 | 874350 | 911515 | 63509 | 0.45 | 0.05
2023-03-07 | P | 1221.9906 | 1221.9905 | 90.8326 | 628512 | 656596 | 63175 | 0.05 | -0.08
2023-03-07 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.225 | 448640 | 480951 | 59963 | -0.22 | 0.04
2023-03-07 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.4989 | 4537732 | 959249 | 33508 | -3.99 | 0
2023-03-07 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.7965 | 4353857 | 907900 | 47717 | -0.15 | -0.03
2023-03-07 | N | 601.979 | 601.979 | 64.1412 | 17077770 | 889217 | 55271 | 0.42 | 0.05
2023-03-07 | N | 1033.9881 | 1033.9881 | 83.6733 | 7653156 | 857142 | 57456 | 0.16 | -0.05
2023-03-07 | N | 1333.9689 | 1333.969 | 94.8686 | 9691137 | 1003906 | 61636 | 0.09 | 0.05
2023-03-07 | N | 1633.9498 | 1633.9497 | 104.8612 | 10057323 | 908973 | 61283 | -0.16 | -0.03
2023-03-15 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.0998 | 873799 | 879562 | 35340 | -5.02 | -0.01
2023-03-15 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2401 | 678144 | 681464 | 48577 | -0.45 | 0.08
2023-03-15 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1648 | 923643 | 926518 | 59856 | 0.28 | -0.14
2023-03-15 | P | 922.0098 | 922.0098 | 79.0644 | 1255301 | 995210 | 64181 | 0.48 | 0
2023-03-15 | P | 1221.9906 | 1221.9908 | 90.8327 | 1110040 | 985915 | 66508 | 0.34 | 0.14
2023-03-15 | P | 1521.9715 | 1521.9714 | 101.225 | 964141 | 911896 | 67539 | -0.39 | -0.07
2023-03-15 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.499 | 3544949 | 979528 | 33789 | -4.06 | -0.01
2023-03-15 | N | 301.9981 | 301.9982 | 45.7966 | 3997881 | 903136 | 47347 | -0.1 | 0.06
2023-03-15 | N | 601.979 | 601.9789 | 64.1412 | 16170705 | 920878 | 54720 | 0.23 | -0.14
2023-03-15 | N | 1033.9881 | 1033.9883 | 83.6733 | 7270887 | 984909 | 59305 | 0.37 | 0.14
2023-03-15 | N | 1333.9689 | 1333.9689 | 94.8686 | 9059777 | 974701 | 60583 | 0.01 | -0.04
2023-03-15 | N | 1633.9498 | 1633.9498 | 104.8611 | 9449738 | 979353 | 62211 | -0.16 | -0.01
2023-03-16 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.0998 | 777591 | 769277 | 34918 | -4.36 | 0
2023-03-16 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2401 | 608366 | 612181 | 48484 | -0.1 | 0.02
2023-03-16 | P | 622.029 | 622.029 | 65.1647 | 837085 | 836507 | 59363 | 0.38 | -0.01
2023-03-16 | P | 922.0098 | 922.0097 | 79.0643 | 1130876 | 889733 | 64134 | 0.21 | -0.09
2023-03-16 | P | 1221.9906 | 1221.9908 | 90.8326 | 1017105 | 1021263 | 69495 | 0.22 | 0.14
2023-03-16 | P | 1521.9715 | 1521.9714 | 101.2249 | 873852 | 887681 | 69290 | -0.25 | -0.06
2023-03-16 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.499 | 2975159 | 859645 | 33478 | -4.02 | -0.01
2023-03-16 | N | 301.9981 | 301.9982 | 45.7966 | 3333863 | 987287 | 48132 | 0.11 | 0.06
2023-03-16 | N | 601.979 | 601.9789 | 64.1413 | 14146444 | 988860 | 56277 | 0.2 | -0.15
2023-03-16 | N | 1033.9881 | 1033.9883 | 83.6734 | 6479150 | 946762 | 58899 | 0.3 | 0.15
2023-03-16 | N | 1333.9689 | 1333.9689 | 94.8687 | 8363230 | 1018097 | 61058 | 0.01 | 0
2023-03-16 | N | 1633.9498 | 1633.9497 | 104.8613 | 8731710 | 863354 | 60137 | -0.14 | -0.05
2023-03-24 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.0998 | 828186 | 838106 | 34782 | -0.7 | 0
2023-03-24 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2401 | 674990 | 678182 | 48807 | 1.25 | 0
2023-03-24 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1648 | 884418 | 896982 | 58752 | 0.69 | -0.02
2023-03-24 | P | 922.0098 | 922.0098 | 79.0644 | 1235381 | 981434 | 64278 | 0.08 | 0.03
2023-03-24 | P | 1221.9906 | 1221.9906 | 90.8326 | 1087381 | 809218 | 63194 | -0.49 | -0.02
2023-03-24 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.225 | 965614 | 970475 | 68101 | -0.83 | 0.01
2023-03-24 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.499 | 3150925 | 911028 | 33366 | -4.79 | -0.01
2023-03-24 | N | 301.9981 | 301.9982 | 45.7966 | 3586128 | 851106 | 46607 | -0.43 | 0.06
2023-03-24 | N | 601.979 | 601.9789 | 64.1413 | 15440920 | 914916 | 54037 | 0.3 | -0.1
2023-03-24 | N | 1033.9881 | 1033.9881 | 83.6733 | 7120538 | 1003399 | 58197 | 0.42 | 0.02
2023-03-24 | N | 1333.9689 | 1333.969 | 94.8687 | 9062053 | 1031330 | 60921 | 0.2 | 0.07
2023-03-24 | N | 1633.9498 | 1633.9497 | 104.8612 | 9770529 | 1021945 | 61981 | -0.3 | -0.04
2023-03-24 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.0998 | 729042 | 737312 | 34718 | -4.6 | 0
2023-03-25 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.24 | 587540 | 586535 | 49211 | -0.05 | 0
2023-03-25 | P | 622.029 | 622.029 | 65.1647 | 788644 | 798763 | 59800 | 0.43 | 0.02
2023-03-25 | P | 922.0098 | 922.0097 | 79.0642 | 1100510 | 837976 | 63927 | 0.21 | -0.07
2023-03-25 | P | 1221.9906 | 1221.9907 | 90.8324 | 989278 | 987379 | 70111 | 0.15 | 0.08
2023-03-25 | P | 1521.9715 | 1521.9714 | 101.2248 | 856150 | 858241 | 69306 | -0.22 | -0.03
2023-03-25 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.499 | 2797013 | 838789 | 33260 | -4.29 | 0
2023-03-25 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.7966 | 3105376 | 969128 | 47976 | -0.05 | 0.02
2023-03-25 | N | 601.979 | 601.979 | 64.1414 | 13361668 | 903984 | 54313 | 0.35 | -0.04
2023-03-25 | N | 1033.9881 | 1033.9881 | 83.6735 | 6561073 | 926308 | 58507 | 0.25 | 0.03
2023-03-25 | N | 1333.9689 | 1333.969 | 94.8688 | 8839595 | 903276 | 58919 | 0.04 | 0.01
2023-03-25 | N | 1633.9498 | 1633.9498 | 104.8614 | 9463208 | 922429 | 60340 | -0.15 | -0.01
2023-04-07 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.0999 | 911579 | 908973 | 34236 | -5.04 | -0.01
2023-04-07 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2402 | 756595 | 753086 | 47808 | -0.25 | 0.09
2023-04-07 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1649 | 850431 | 865358 | 57179 | 0.27 | -0.17
2023-04-07 | P | 922.0098 | 922.0099 | 79.0645 | 928971 | 963855 | 61399 | 0.5 | 0.09
2023-04-07 | P | 1221.9906 | 1221.9907 | 90.8328 | 649613 | 690347 | 61376 | 0.17 | 0.03
2023-04-07 | P | 1521.9715 | 1521.9714 | 101.2251 | 469020 | 502658 | 58704 | -0.3 | -0.03
2023-04-07 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.499 | 4592325 | 862932 | 33354 | -4.35 | 0
2023-04-07 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.7966 | 4233320 | 905322 | 47101 | -0.29 | 0
2023-04-07 | N | 601.979 | 601.979 | 64.1413 | 17447366 | 850404 | 53726 | 0.47 | 0
2023-04-07 | N | 1033.9881 | 1033.9881 | 83.6734 | 8067704 | 917921 | 58120 | 0.26 | -0.01
2023-04-07 | N | 1333.9689 | 1333.969 | 94.8687 | 10093179 | 1066154 | 61041 | 0.05 | 0.02
2023-04-07 | N | 1633.9498 | 1633.9498 | 104.8613 | 10416786 | 882743 | 59445 | -0.17 | -0.01
2023-04-12 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.0998 | 866037 | 857402 | 34178 | -5.1 | -0.03
2023-04-12 | P | 322.0481 | 322.0482 | 47.2402 | 716204 | 718158 | 47514 | -0.4 | 0.16
2023-04-12 | P | 622.029 | 622.0288 | 65.1648 | 916549 | 915616 | 57514 | 0.24 | -0.23
2023-04-12 | P | 922.0098 | 922.01 | 79.0645 | 1191758 | 935366 | 61596 | 0.69 | 0.17
2023-04-12 | P | 1221.9906 | 1221.9905 | 90.8327 | 987794 | 987077 | 64827 | 0.08 | -0.12
2023-04-12 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.2251 | 792530 | 792693 | 63501 | -0.3 | 0.05
2023-04-12 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.499 | 3712196 | 976667 | 33652 | -4.39 | 0
2023-04-12 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.7966 | 4032460 | 904276 | 47577 | -0.25 | 0.02
2023-04-12 | N | 601.979 | 601.9789 | 64.1413 | 17002220 | 961991 | 55357 | 0.35 | -0.05
2023-04-12 | N | 1033.9881 | 1033.9882 | 83.6733 | 7841507 | 904071 | 58128 | 0.35 | 0.05
2023-04-12 | N | 1333.9689 | 1333.9689 | 94.8687 | 9735300 | 916069 | 59588 | 0.06 | -0.02
2023-04-12 | N | 1633.9498 | 1633.9498 | 104.8613 | 10160916 | 974090 | 61421 | -0.2 | 0
2023-04-18 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.0998 | 711550 | 701767 | 26760 | -0.79 | 0
2023-04-18 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2402 | 467459 | 462389 | 29891 | 1.26 | 0.04
2023-04-18 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1649 | 574809 | 559754 | 31136 | 0.89 | -0.13
2023-04-18 | P | 922.0098 | 922.01 | 79.0645 | 723422 | 718306 | 31748 | 0.47 | 0.2
2023-04-18 | P | 1221.9906 | 1221.9905 | 90.8327 | 638463 | 631555 | 31815 | -0.66 | -0.14
2023-04-18 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.2251 | 569942 | 564222 | 31821 | -1.18 | 0.04
2023-04-18 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.499 | 2537940 | 906329 | 25955 | -5.22 | -0.02
2023-04-18 | N | 301.9981 | 301.9982 | 45.7966 | 2061576 | 847874 | 28613 | -0.53 | 0.11
2023-04-18 | N | 601.979 | 601.9789 | 64.1413 | 6804650 | 883369 | 28964 | 0.24 | -0.17
2023-04-18 | N | 1033.9881 | 1033.9881 | 83.6734 | 3014433 | 984133 | 29643 | 0.47 | -0.01
2023-04-18 | N | 1333.9689 | 1333.9692 | 94.8688 | 3691166 | 975428 | 29971 | 0.35 | 0.17
2023-04-18 | N | 1633.9498 | 1633.9496 | 104.8613 | 3804846 | 861596 | 30162 | -0.41 | -0.09
2023-04-19 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1003 | 759413 | 935589 | 32214 | -4.93 | -0.01
2023-04-19 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2409 | 523526 | 711436 | 40548 | -0.28 | 0.05
2023-04-19 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1659 | 606175 | 924316 | 46729 | 0.34 | -0.1
2023-04-19 | P | 922.0098 | 922.0099 | 79.0657 | 773451 | 1230723 | 50335 | 0.51 | 0.1
2023-04-19 | P | 1221.9906 | 1221.9906 | 90.8342 | 656353 | 1066012 | 50947 | 0.09 | -0.05
2023-04-19 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.2267 | 577629 | 906020 | 50361 | -0.26 | 0.01
2023-04-19 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.4995 | 2428543 | 1126240 | 33926 | -5.06 | 0
2023-04-19 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.7975 | 1786750 | 1415214 | 50672 | -0.27 | 0.01
2023-04-19 | N | 601.979 | 601.979 | 64.1425 | 5082764 | 2072410 | 61286 | 0.43 | -0.02
2023-04-19 | N | 1033.9881 | 1033.9881 | 83.675 | 2682705 | 1117543 | 54959 | 0.32 | -0.01
2023-04-19 | N | 1333.9689 | 1333.969 | 94.8705 | 3337912 | 992089 | 51254 | 0.13 | 0.05
2023-04-19 | N | 1633.9498 | 1633.9497 | 104.8633 | 3530056 | 567729 | 27571 | -0.24 | -0.02
2023-05-05 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1004 | 1413775 | 870687 | 34175 | -0.84 | -0.01
2023-05-05 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2411 | 952252 | 957030 | 48970 | 1.58 | 0.08
2023-05-05 | P | 622.029 | 622.0288 | 65.1661 | 1425330 | 999636 | 56335 | 0.58 | -0.19
2023-05-05 | P | 922.0098 | 922.0099 | 79.066 | 1837932 | 945374 | 57440 | 0.16 | 0.1
2023-05-05 | P | 1221.9906 | 1221.9907 | 90.8345 | 1573081 | 928168 | 60153 | -0.43 | 0.08
2023-05-05 | P | 1521.9715 | 1521.9714 | 101.2271 | 1253858 | 1021024 | 62556 | -1.04 | -0.06
2023-05-05 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.4992 | 4514473 | 840033 | 34124 | -5.16 | 0
2023-05-05 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.797 | 4104821 | 927442 | 49586 | -0.24 | 0.01
2023-05-05 | N | 601.979 | 601.979 | 64.1418 | 14530280 | 924886 | 58721 | 0.47 | -0.02
2023-05-05 | N | 1033.9881 | 1033.9881 | 83.674 | 7985203 | 859219 | 61246 | 0.34 | 0.02
2023-05-05 | N | 1333.9689 | 1333.9689 | 94.8694 | 9372914 | 893963 | 67055 | 0.04 | -0.03
2023-05-05 | N | 1633.9498 | 1633.9498 | 104.8621 | 9635721 | 887902 | 67173 | -0.2 | 0.01
2023-05-12 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.101 | 1156271 | 927183 | 33710 | -4.52 | -0.01
2023-05-12 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2421 | 834485 | 837949 | 46406 | -0.04 | 0.04
2023-05-12 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1674 | 1250044 | 873894 | 52994 | 0.32 | -0.09
2023-05-12 | P | 922.0098 | 922.0098 | 79.0676 | 1731435 | 937828 | 54495 | 0.27 | -0.02
2023-05-12 | P | 1221.9906 | 1221.9908 | 90.8363 | 1590126 | 991048 | 56418 | 0.2 | 0.13
2023-05-12 | P | 1521.9715 | 1521.9714 | 101.2291 | 1415323 | 958540 | 56637 | -0.25 | -0.06
2023-05-12 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.4988 | 3631592 | 977621 | 34986 | -5.06 | -0.01
2023-05-12 | N | 301.9981 | 301.9982 | 45.7963 | 3634464 | 1027910 | 51806 | -0.14 | 0.09
2023-05-12 | N | 601.979 | 601.9789 | 64.1408 | 14441530 | 947975 | 59962 | 0.26 | -0.18
2023-05-12 | N | 1033.9881 | 1033.9882 | 83.6728 | 7459044 | 969204 | 64787 | 0.35 | 0.05
2023-05-12 | N | 1333.9689 | 1333.9691 | 94.868 | 9136645 | 853626 | 66171 | 0.21 | 0.14
2023-05-12 | N | 1633.9498 | 1633.9496 | 104.8605 | 9598160 | 860879 | 67792 | -0.29 | -0.1
2023-05-14 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.101 | 1102030 | 892429 | 33663 | -4.66 | -0.01
2023-05-14 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2421 | 843935 | 846762 | 47432 | 0.01 | 0.07
2023-05-14 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1675 | 1036543 | 947476 | 54541 | 0.28 | -0.13
2023-05-14 | P | 922.0098 | 922.0098 | 79.0676 | 1219779 | 921040 | 55612 | 0.25 | -0.03
2023-05-14 | P | 1221.9906 | 1221.9909 | 90.8364 | 866131 | 958909 | 57386 | 0.26 | 0.2
2023-05-14 | P | 1521.9715 | 1521.9713 | 101.2292 | 610341 | 712148 | 56715 | -0.28 | -0.1
2023-05-14 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.4989 | 3583454 | 999073 | 34654 | -0.73 | 0.01
2023-05-14 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.7963 | 3388218 | 877394 | 50988 | 1.16 | -0.05
2023-05-14 | N | 601.979 | 601.979 | 64.1409 | 14124801 | 934953 | 60114 | 0.91 | 0.11
2023-05-14 | N | 1033.9881 | 1033.9879 | 83.6729 | 6961538 | 972156 | 64964 | -0.2 | -0.16
2023-05-14 | N | 1333.9689 | 1333.9691 | 94.8681 | 8900230 | 967014 | 67811 | -0.35 | 0.11
2023-05-14 | N | 1633.9498 | 1633.9497 | 104.8607 | 9323175 | 1012455 | 71963 | -0.79 | -0.02
2023-07-18 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1016 | 1178174 | 919640 | 33952 | -3.85 | -0.01
2023-07-18 | P | 322.0481 | 322.0482 | 47.243 | 805301 | 801004 | 45077 | -0.17 | 0.09
2023-07-18 | P | 622.029 | 622.0288 | 65.1688 | 1219488 | 885232 | 50801 | 0.14 | -0.2
2023-07-18 | P | 922.0098 | 922.0099 | 79.0692 | 1627429 | 906065 | 52175 | 0.41 | 0.1
2023-07-18 | P | 1221.9906 | 1221.9907 | 90.8382 | 1405625 | 943186 | 53567 | 0.18 | 0.07
2023-07-18 | P | 1521.9715 | 1521.9714 | 101.2312 | 1174275 | 947364 | 54092 | -0.26 | -0.05
2023-07-18 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.499 | 3353025 | 909507 | 34848 | -0.76 | -0.01
2023-07-18 | N | 301.9981 | 301.9982 | 45.7966 | 3242011 | 827437 | 48981 | 1.33 | 0.07
2023-07-18 | N | 601.979 | 601.9789 | 64.1413 | 16909744 | 926368 | 59201 | 0.6 | -0.15
2023-07-18 | N | 1033.9881 | 1033.9882 | 83.6733 | 8566892 | 944241 | 64704 | 0.09 | 0.11
2023-07-18 | N | 1333.9689 | 1333.969 | 94.8686 | 10663742 | 873099 | 66337 | -0.43 | 0.01
2023-07-18 | N | 1633.9498 | 1633.9497 | 104.8612 | 11161029 | 979914 | 70164 | -0.84 | -0.03
2023-07-20 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1015 | 1211089 | 870217 | 33990 | -4.29 | -0.01
2023-07-20 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2429 | 835063 | 826954 | 46405 | -0.02 | 0.07
2023-07-20 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1686 | 1124052 | 941756 | 53258 | 0.21 | -0.17
2023-07-20 | P | 922.0098 | 922.0099 | 79.069 | 1345674 | 913706 | 52863 | 0.38 | 0.11
2023-07-20 | P | 1221.9906 | 1221.9907 | 90.8379 | 1043979 | 956375 | 55079 | 0.11 | 0.04
2023-07-20 | P | 1521.9715 | 1521.9714 | 101.2309 | 735856 | 786768 | 52830 | -0.22 | -0.04
2023-07-20 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.499 | 4448990 | 915799 | 34541 | -4.74 | 0
2023-07-20 | N | 301.9981 | 301.9982 | 45.7966 | 3431282 | 959988 | 50550 | -0.15 | 0.04
2023-07-20 | N | 601.979 | 601.9789 | 64.1413 | 17308439 | 898126 | 59059 | 0.36 | -0.07
2023-07-20 | N | 1033.9881 | 1033.9881 | 83.6733 | 8871005 | 938678 | 65098 | 0.3 | 0.03
2023-07-20 | N | 1333.9689 | 1333.969 | 94.8687 | 11353603 | 978853 | 67488 | 0.11 | 0.05
2023-07-20 | N | 1633.9498 | 1633.9497 | 104.8612 | 11687278 | 869468 | 68310 | -0.21 | -0.03
2023-07-22 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1015 | 1301426 | 830484 | 33406 | -4.75 | -0.02
2023-07-22 | P | 322.0481 | 322.0482 | 47.243 | 843296 | 848434 | 46302 | -0.61 | 0.11
2023-07-22 | P | 622.029 | 622.0288 | 65.1687 | 1169580 | 898273 | 50937 | 0.19 | -0.18
2023-07-22 | P | 922.0098 | 922.0098 | 79.0692 | 1358627 | 1028985 | 53072 | 0.54 | 0
2023-07-22 | P | 1221.9906 | 1221.9908 | 90.8381 | 1037758 | 1021987 | 54210 | 0.43 | 0.17
2023-07-22 | P | 1521.9715 | 1521.9713 | 101.2311 | 751943 | 805717 | 51216 | -0.45 | -0.09
2023-07-22 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.499 | 4483057 | 791401 | 34584 | -4.36 | 0
2023-07-22 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.7966 | 3531369 | 930797 | 50358 | 0.08 | 0.01
2023-07-22 | N | 601.979 | 601.979 | 64.1412 | 17589748 | 971422 | 59840 | 0.38 | -0.03
2023-07-22 | N | 1033.9881 | 1033.9881 | 83.6733 | 8992314 | 989985 | 65416 | 0.16 | -0.01
2023-07-22 | N | 1333.9689 | 1333.969 | 94.8686 | 11416709 | 798027 | 64830 | 0.08 | 0.06
2023-07-22 | N | 1633.9498 | 1633.9497 | 104.8611 | 11749462 | 925243 | 68309 | -0.15 | -0.04
2023-07-24 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1016 | 1282500 | 836779 | 33644 | -5.31 | 0
2023-07-24 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.243 | 865183 | 855616 | 46203 | -0.69 | 0.04
2023-07-24 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1688 | 1118747 | 899692 | 51118 | 0.34 | -0.09
2023-07-24 | P | 922.0098 | 922.0099 | 79.0693 | 1220764 | 965047 | 53053 | 0.65 | 0.07
2023-07-24 | P | 1221.9906 | 1221.9906 | 90.8383 | 878825 | 949238 | 52347 | 0.26 | -0.01
2023-07-24 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.2313 | 581864 | 655258 | 50292 | -0.4 | -0.01
2023-07-24 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.499 | 4798784 | 907613 | 34602 | -4.82 | -0.03
2023-07-24 | N | 301.9981 | 301.9982 | 45.7965 | 3604919 | 948381 | 50747 | -0.14 | 0.16
2023-07-24 | N | 601.979 | 601.9788 | 64.1412 | 17933538 | 891659 | 59723 | 0.23 | -0.23
2023-07-24 | N | 1033.9881 | 1033.9883 | 83.6732 | 8109667 | 982357 | 66221 | 0.5 | 0.16
2023-07-24 | N | 1333.9689 | 1333.9688 | 94.8685 | 9555152 | 913321 | 68391 | -0.02 | -0.11
2023-07-24 | N | 1633.9498 | 1633.9499 | 104.861 | 9754770 | 903582 | 69529 | -0.19 | 0.04
2023-07-26 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1015 | 1153853 | 845348 | 33950 | -4.63 | -0.01
2023-07-26 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2429 | 781364 | 781869 | 46064 | -0.04 | 0.07
2023-07-26 | P | 622.029 | 622.0288 | 65.1687 | 1159735 | 847470 | 51053 | 0.23 | -0.18
2023-07-26 | P | 922.0098 | 922.0099 | 79.0691 | 1595777 | 1025299 | 54339 | 0.42 | 0.12
2023-07-26 | P | 1221.9906 | 1221.9907 | 90.838 | 1422332 | 921773 | 53285 | 0.11 | 0.03
2023-07-26 | P | 1521.9715 | 1521.9714 | 101.231 | 1207662 | 874134 | 54298 | -0.24 | -0.04
2023-07-26 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.499 | 3058188 | 944327 | 35034 | -5.11 | 0
2023-07-26 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.7966 | 3049646 | 945711 | 50331 | -0.41 | 0.03
2023-07-26 | N | 601.979 | 601.9789 | 64.1412 | 16141594 | 907727 | 59320 | 0.38 | -0.08
2023-07-26 | N | 1033.9881 | 1033.9882 | 83.6733 | 8039161 | 949455 | 64918 | 0.49 | 0.11
2023-07-26 | N | 1333.9689 | 1333.9688 | 94.8686 | 9994702 | 892384 | 66985 | 0.03 | -0.08
2023-07-26 | N | 1633.9498 | 1633.9498 | 104.8611 | 10607369 | 945330 | 69209 | -0.23 | 0.02
2023-07-28 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1016 | 1307110 | 842844 | 33821 | -0.63 | 0
2023-07-28 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.243 | 834177 | 833703 | 46287 | 1.04 | 0
2023-07-28 | P | 622.029 | 622.029 | 65.1688 | 1169067 | 913094 | 52333 | 0.74 | 0
2023-07-28 | P | 922.0098 | 922.0098 | 79.0693 | 1462838 | 827813 | 51812 | 0.18 | -0.01
2023-07-28 | P | 1221.9906 | 1221.9906 | 90.8383 | 1147143 | 877636 | 52826 | -0.38 | 0.01
2023-07-28 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.2313 | 849468 | 874652 | 53300 | -0.94 | 0
2023-07-28 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.499 | 3912375 | 930269 | 34594 | -4.31 | -0.01
2023-07-28 | N | 301.9981 | 301.9982 | 45.7965 | 3194004 | 964590 | 50989 | -0.06 | 0.04
2023-07-28 | N | 601.979 | 601.9789 | 64.1411 | 17028446 | 942726 | 60145 | 0.4 | -0.09
2023-07-28 | N | 1033.9881 | 1033.9882 | 83.6731 | 7276563 | 857415 | 64452 | 0.33 | 0.13
2023-07-28 | N | 1333.9689 | 1333.9688 | 94.8684 | 8654155 | 978449 | 68768 | -0.11 | -0.1
2023-07-28 | N | 1633.9498 | 1633.9498 | 104.861 | 8549847 | 1016445 | 72351 | -0.09 | 0.03
2023-08-23 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1005 | 789928 | 792262 | 33339 | -5.41 | 0
2023-08-23 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2412 | 715429 | 715350 | 45547 | -0.39 | 0.03
2023-08-23 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1662 | 810586 | 814241 | 52226 | 0.39 | -0.09
2023-08-23 | P | 922.0098 | 922.0099 | 79.0661 | 941422 | 970651 | 55974 | 0.57 | 0.1
2023-08-23 | P | 1221.9906 | 1221.9906 | 90.8346 | 663630 | 701048 | 56282 | 0.12 | -0.05
2023-08-23 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.2272 | 437456 | 471110 | 52689 | -0.3 | 0.01
2023-08-23 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.4991 | 4297008 | 881384 | 33249 | -4.25 | -0.01
2023-08-23 | N | 301.9981 | 301.9982 | 45.7967 | 3693129 | 877164 | 48470 | -0.01 | 0.08
2023-08-23 | N | 601.979 | 601.9789 | 64.1414 | 14881032 | 934312 | 57252 | 0.22 | -0.17
2023-08-23 | N | 1033.9881 | 1033.9883 | 83.6734 | 6987934 | 1036164 | 62813 | 0.35 | 0.14
2023-08-23 | N | 1333.9689 | 1333.9689 | 94.8688 | 9094378 | 991739 | 64109 | 0.03 | -0.01
2023-08-23 | N | 1633.9498 | 1633.9497 | 104.8614 | 9108807 | 951794 | 65880 | -0.17 | -0.03
2023-08-25 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1005 | 782340 | 780245 | 33219 | -0.72 | 0
2023-08-25 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2412 | 673768 | 666582 | 44072 | 1.25 | 0.01
2023-08-25 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1662 | 887600 | 888567 | 53448 | 0.72 | -0.03
2023-08-25 | P | 922.0098 | 922.0098 | 79.0661 | 1267276 | 850064 | 53891 | 0.16 | 0.05
2023-08-25 | P | 1221.9906 | 1221.9906 | 90.8346 | 1170555 | 918404 | 57166 | -0.5 | -0.04
2023-08-25 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.2272 | 953451 | 954381 | 59287 | -0.91 | 0.01
2023-08-25 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.4991 | 3202494 | 963294 | 33537 | -3.47 | 0
2023-08-25 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.7967 | 3456368 | 980929 | 48801 | 0.17 | 0
2023-08-25 | N | 601.979 | 601.979 | 64.1414 | 14063060 | 867338 | 55500 | 0.35 | 0
2023-08-25 | N | 1033.9881 | 1033.9881 | 83.6734 | 6926123 | 984207 | 61086 | 0.09 | -0.01
2023-08-25 | N | 1333.9689 | 1333.969 | 94.8688 | 8932190 | 870093 | 61818 | -0.01 | 0.01
2023-08-25 | N | 1633.9498 | 1633.9498 | 104.8614 | 8675712 | 939664 | 64686 | -0.06 | 0
2023-09-01 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1004 | 776788 | 770073 | 33446 | -5.18 | 0
2023-09-01 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2411 | 699661 | 699367 | 45271 | -0.31 | 0.03
2023-09-01 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1661 | 792124 | 805696 | 52618 | 0.41 | -0.05
2023-09-01 | P | 922.0098 | 922.0099 | 79.066 | 914049 | 952993 | 56367 | 0.5 | 0.07
2023-09-01 | P | 1221.9906 | 1221.9906 | 90.8344 | 652813 | 696400 | 57270 | 0.08 | -0.06
2023-09-01 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.227 | 431011 | 471524 | 53113 | -0.26 | 0.02
2023-09-01 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.4991 | 4778320 | 958525 | 33663 | -0.64 | -0.01
2023-09-01 | N | 301.9981 | 301.9982 | 45.7967 | 3562235 | 875953 | 47723 | 1.07 | 0.07
2023-09-01 | N | 601.979 | 601.9789 | 64.1414 | 14960801 | 924861 | 56358 | 0.57 | -0.13
2023-09-01 | N | 1033.9881 | 1033.9882 | 83.6735 | 7678439 | 1038549 | 62079 | 0.11 | 0.04
2023-09-01 | N | 1333.9689 | 1333.9691 | 94.8688 | 10050932 | 1016394 | 63162 | -0.26 | 0.09
2023-09-01 | N | 1633.9498 | 1633.9497 | 104.8614 | 10242788 | 961464 | 64599 | -0.86 | -0.06
2023-09-07 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1005 | 783594 | 774830 | 32776 | -4.92 | -0.01
2023-09-07 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2412 | 663872 | 663066 | 44147 | -0.4 | 0.07
2023-09-07 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1662 | 852670 | 844980 | 52558 | 0.24 | -0.17
2023-09-07 | P | 922.0098 | 922.0099 | 79.0661 | 1205924 | 953236 | 55663 | 0.6 | 0.14
2023-09-07 | P | 1221.9906 | 1221.9906 | 90.8346 | 996082 | 974982 | 58439 | 0.16 | -0.02
2023-09-07 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.2272 | 788839 | 763511 | 56651 | -0.32 | -0.01
2023-09-07 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.4991 | 3498773 | 980572 | 33570 | -0.7 | -0.02
2023-09-07 | N | 301.9981 | 301.9982 | 45.7967 | 3165994 | 921028 | 48879 | 1.14 | 0.1
2023-09-07 | N | 601.979 | 601.9789 | 64.1414 | 14052096 | 854545 | 55980 | 0.7 | -0.13
2023-09-07 | N | 1033.9881 | 1033.9883 | 83.6734 | 6595845 | 921592 | 61104 | 0.23 | 0.14
2023-09-07 | N | 1333.9689 | 1333.9687 | 94.8688 | 8778000 | 928554 | 63305 | -0.61 | -0.2
2023-09-07 | N | 1633.9498 | 1633.95 | 104.8614 | 8554678 | 926686 | 64858 | -0.77 | 0.11
2023-09-20 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1004 | 695605 | 693041 | 32687 | -4.76 | 0
2023-09-20 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.241 | 657778 | 642208 | 44010 | -0.35 | 0.03
2023-09-20 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.166 | 827110 | 821441 | 52355 | 0.34 | -0.07
2023-09-20 | P | 922.0098 | 922.0098 | 79.0659 | 1101302 | 865425 | 54785 | 0.46 | 0.04
2023-09-20 | P | 1221.9906 | 1221.9906 | 90.8343 | 848924 | 877275 | 57989 | 0.16 | 0.01
2023-09-20 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.2269 | 621199 | 636370 | 56594 | -0.29 | -0.01
2023-09-20 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.499 | 3923269 | 893511 | 32840 | -0.66 | 0
2023-09-20 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.7966 | 3126978 | 966058 | 48223 | 1.17 | 0.03
2023-09-20 | N | 601.979 | 601.9789 | 64.1413 | 14577437 | 894546 | 55463 | 0.53 | -0.07
2023-09-20 | N | 1033.9881 | 1033.9882 | 83.6733 | 7188932 | 973414 | 59687 | -0.01 | 0.06
2023-09-20 | N | 1333.9689 | 1333.969 | 94.8686 | 9543375 | 933848 | 61374 | -0.37 | 0.01
2023-09-20 | N | 1633.9498 | 1633.9497 | 104.8612 | 9449157 | 971369 | 63941 | -0.66 | -0.03
2023-09-26 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1005 | 747864 | 750468 | 33286 | -4.59 | -0.01
2023-09-26 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2413 | 657620 | 651226 | 44678 | -0.27 | 0.05
2023-09-26 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1664 | 851787 | 853176 | 53918 | 0.29 | -0.11
2023-09-26 | P | 922.0098 | 922.0099 | 79.0663 | 1214985 | 990195 | 57072 | 0.48 | 0.1
2023-09-26 | P | 1221.9906 | 1221.9906 | 90.8348 | 1054850 | 1038475 | 60131 | 0.1 | -0.03
2023-09-26 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.2275 | 861473 | 859985 | 58512 | -0.25 | 0
2023-09-26 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.4991 | 2964474 | 852265 | 33654 | -4.08 | -0.01
2023-09-26 | N | 301.9981 | 301.9982 | 45.7968 | 2966642 | 879659 | 48718 | -0.12 | 0.06
2023-09-26 | N | 601.979 | 601.9789 | 64.1415 | 14185337 | 864143 | 56103 | 0.33 | -0.08
2023-09-26 | N | 1033.9881 | 1033.9882 | 83.6736 | 5895598 | 843907 | 59874 | 0.32 | 0.06
2023-09-26 | N | 1333.9689 | 1333.9688 | 94.869 | 7889214 | 968896 | 63772 | -0.03 | -0.08
2023-09-26 | N | 1633.9498 | 1633.9499 | 104.8616 | 7694215 | 903409 | 64188 | -0.13 | 0.04
2023-10-05 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1005 | 705931 | 704267 | 32690 | -4.42 | 0
2023-10-05 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2413 | 621681 | 621499 | 43968 | -0.17 | 0.04
2023-10-05 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1663 | 851177 | 845131 | 52212 | 0.29 | -0.11
2023-10-05 | P | 922.0098 | 922.0099 | 79.0663 | 1212162 | 984545 | 55809 | 0.42 | 0.1
2023-10-05 | P | 1221.9906 | 1221.9906 | 90.8348 | 1076056 | 855132 | 55567 | 0.09 | -0.01
2023-10-05 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.2274 | 888436 | 881527 | 56845 | -0.22 | -0.01
2023-10-05 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.4991 | 2696502 | 837775 | 33713 | -4.22 | 0
2023-10-05 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.7968 | 2826018 | 941070 | 49222 | -0.23 | 0
2023-10-05 | N | 601.979 | 601.979 | 64.1415 | 14090859 | 899807 | 57569 | 0.5 | -0.01
2023-10-05 | N | 1033.9881 | 1033.9881 | 83.6736 | 5841707 | 842576 | 60856 | 0.23 | 0.01
2023-10-05 | N | 1333.9689 | 1333.9689 | 94.8689 | 7585088 | 914302 | 62493 | -0.02 | -0.01
2023-10-05 | N | 1633.9498 | 1633.9498 | 104.8615 | 7183391 | 1001631 | 67241 | -0.12 | 0
2023-10-19 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1003 | 759868 | 735718 | 32481 | -0.68 | 0
2023-10-19 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2409 | 669439 | 665564 | 43448 | 1.21 | 0.03
2023-10-19 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1658 | 818397 | 822117 | 51537 | 0.66 | -0.03
2023-10-19 | P | 922.0098 | 922.0097 | 79.0656 | 1087259 | 863140 | 53214 | 0 | -0.12
2023-10-19 | P | 1221.9906 | 1221.9909 | 90.834 | 848302 | 861112 | 54950 | -0.18 | 0.22
2023-10-19 | P | 1521.9715 | 1521.9713 | 101.2266 | 622820 | 632901 | 53773 | -1 | -0.09
2023-10-19 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.4988 | 3526742 | 976608 | 33695 | -0.78 | 0
2023-10-19 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.7963 | 2880445 | 857422 | 48735 | 1.24 | -0.02
2023-10-19 | N | 601.979 | 601.979 | 64.1408 | 14204180 | 875417 | 55771 | 0.97 | 0.05
2023-10-19 | N | 1033.9881 | 1033.988 | 83.6727 | 6208814 | 924447 | 60617 | -0.1 | -0.06
2023-10-19 | N | 1333.9689 | 1333.969 | 94.868 | 8311033 | 909623 | 62200 | -0.49 | 0.05
2023-10-19 | N | 1633.9498 | 1633.9498 | 104.8605 | 7986669 | 890223 | 63392 | -0.84 | -0.01
2023-11-01 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1004 | 762671 | 728444 | 31480 | -5.11 | 0
2023-11-01 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2411 | 692440 | 654613 | 40958 | -0.32 | 0.02
2023-11-01 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1662 | 778261 | 706118 | 45065 | 0.39 | -0.07
2023-11-01 | P | 922.0098 | 922.0099 | 79.0661 | 941903 | 868467 | 48566 | 0.51 | 0.08
2023-11-01 | P | 1221.9906 | 1221.9906 | 90.8346 | 695738 | 659803 | 48843 | 0.1 | -0.05
2023-11-01 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.2272 | 489387 | 466856 | 45901 | -0.27 | 0.01
2023-11-01 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.4991 | 4209344 | 938319 | 33179 | -0.77 | 0
2023-11-01 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.7966 | 2930139 | 926665 | 49048 | 1.34 | 0.03
2023-11-01 | N | 601.979 | 601.979 | 64.1413 | 14994524 | 896703 | 56594 | 0.67 | -0.05
2023-11-01 | N | 1033.9881 | 1033.9881 | 83.6733 | 6418886 | 995439 | 61228 | -0.02 | 0.04
2023-11-01 | N | 1333.9689 | 1333.9689 | 94.8687 | 8754604 | 997672 | 63637 | -0.5 | -0.05
2023-11-01 | N | 1633.9498 | 1633.9498 | 104.8612 | 8476954 | 855674 | 62167 | -0.72 | 0.04
2023-11-01 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1 | 658183 | 656317 | 33173 | -5.15 | -0.01
2023-11-01 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2404 | 548869 | 544135 | 45347 | -0.29 | 0.05
2023-11-01 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1651 | 765758 | 764872 | 53938 | 0.36 | -0.1
2023-11-01 | P | 922.0098 | 922.0098 | 79.0648 | 1047428 | 925316 | 58814 | 0.47 | 0.05
2023-11-01 | P | 1221.9906 | 1221.9907 | 90.8331 | 914869 | 915076 | 61519 | 0.18 | 0.04
2023-11-01 | P | 1521.9715 | 1521.9714 | 101.2255 | 752318 | 755820 | 62854 | -0.3 | -0.03
2023-11-01 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.4989 | 3213100 | 867927 | 33397 | -4.19 | -0.01
2023-11-01 | N | 301.9981 | 301.9982 | 45.7963 | 2886976 | 845648 | 48250 | 0.01 | 0.07
2023-11-01 | N | 601.979 | 601.9789 | 64.1409 | 14507469 | 751463 | 54249 | 0.22 | -0.17
2023-11-01 | N | 1033.9881 | 1033.9883 | 83.6728 | 6589258 | 961582 | 62106 | 0.4 | 0.19
2023-11-01 | N | 1333.9689 | 1333.9688 | 94.868 | 9006781 | 867035 | 63054 | -0.06 | -0.09
2023-11-01 | N | 1633.9498 | 1633.9498 | 104.8605 | 9007213 | 975815 | 67873 | -0.13 | 0
2024-02-23 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1007 | 561552 | 554639 | 32813 | -5.27 | -0.01
2024-02-23 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2415 | 656094 | 639011 | 46343 | -0.44 | 0.04
2024-02-23 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1667 | 719282 | 689443 | 54656 | 0.35 | -0.1
2024-02-23 | P | 922.0098 | 922.0099 | 79.0667 | 911172 | 872227 | 59746 | 0.58 | 0.09
2024-02-23 | P | 1221.9906 | 1221.9906 | 90.8353 | 721730 | 704081 | 59917 | 0.16 | -0.03
2024-02-23 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.228 | 607532 | 585837 | 60315 | -0.32 | 0
2024-02-23 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.4993 | 2750386 | 835070 | 34784 | -0.66 | -0.01
2024-02-23 | N | 301.9981 | 301.9982 | 45.797 | 4818795 | 849145 | 50114 | 1.18 | 0.1
2024-02-23 | N | 601.979 | 601.9788 | 64.1418 | 8497861 | 858221 | 59232 | 0.43 | -0.22
2024-02-23 | N | 1033.9881 | 1033.9882 | 83.6741 | 6087457 | 918457 | 65574 | 0.12 | 0.13
2024-02-23 | N | 1333.9689 | 1333.969 | 94.8695 | 8038497 | 935820 | 69693 | -0.3 | 0.07
2024-02-23 | N | 1633.9498 | 1633.9497 | 104.8622 | 7685369 | 930791 | 71658 | -0.78 | -0.07
2024-03-22 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1007 | 620290 | 608031 | 32816 | -5.25 | -0.01
2024-03-22 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2416 | 735753 | 736486 | 47477 | -0.4 | 0.04
2024-03-22 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1668 | 760569 | 750361 | 55404 | 0.37 | -0.09
2024-03-22 | P | 922.0098 | 922.0099 | 79.0668 | 904452 | 901182 | 60911 | 0.53 | 0.06
2024-03-22 | P | 1221.9906 | 1221.9906 | 90.8354 | 678433 | 676393 | 61078 | 0.18 | 0
2024-03-22 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.2281 | 529932 | 526272 | 59364 | -0.32 | -0.01
2024-03-22 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.4993 | 3394260 | 837546 | 34549 | -0.85 | 0
2024-03-22 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.7971 | 5311095 | 913993 | 49702 | 1.44 | 0.02
2024-03-22 | N | 601.979 | 601.9789 | 64.142 | 10689677 | 904859 | 58805 | 0.81 | -0.05
2024-03-22 | N | 1033.9881 | 1033.9882 | 83.6743 | 6322865 | 863356 | 63424 | 0.05 | 0.05
2024-03-22 | N | 1333.9689 | 1333.9689 | 94.8697 | 7876282 | 981776 | 68281 | -0.52 | -0.03
2024-03-22 | N | 1633.9498 | 1633.9498 | 104.8624 | 7552508 | 970207 | 70250 | -0.93 | 0
2024-03-29 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1008 | 886158 | 884097 | 34028 | -4.61 | 0
2024-03-29 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2417 | 871454 | 868502 | 49477 | -0.17 | 0.03
2024-03-29 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1669 | 1086790 | 850516 | 55981 | 0.33 | -0.08
2024-03-29 | P | 922.0098 | 922.0099 | 79.067 | 1437483 | 897835 | 59835 | 0.4 | 0.06
2024-03-29 | P | 1221.9906 | 1221.9906 | 90.8355 | 1183562 | 954987 | 64134 | 0.1 | 0
2024-03-29 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.2283 | 971049 | 984078 | 65768 | -0.23 | -0.01
2024-03-29 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.4992 | 3052646 | 841247 | 33270 | -4.53 | 0
2024-03-29 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.7968 | 5507266 | 948070 | 47705 | -0.09 | 0
2024-03-29 | N | 601.979 | 601.979 | 64.1416 | 9368517 | 927749 | 55087 | 0.43 | -0.01
2024-03-29 | N | 1033.9881 | 1033.9881 | 83.6738 | 6494190 | 957506 | 58920 | 0.25 | 0.02
2024-03-29 | N | 1333.9689 | 1333.9689 | 94.8691 | 8219195 | 910351 | 59244 | 0.02 | -0.01
2024-03-29 | N | 1633.9498 | 1633.9498 | 104.8618 | 8302789 | 1000051 | 63019 | -0.15 | 0
2024-04-01 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1007 | 926895 | 903778 | 34278 | -5.25 | -0.01
2024-04-01 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2416 | 956501 | 936811 | 50270 | -0.3 | 0.06
2024-04-01 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1668 | 1017991 | 1025856 | 59636 | 0.35 | -0.11
2024-04-01 | P | 922.0098 | 922.0098 | 79.0669 | 1218468 | 930643 | 61161 | 0.46 | 0.03
2024-04-01 | P | 1221.9906 | 1221.9907 | 90.8355 | 921650 | 943708 | 65040 | 0.22 | 0.07
2024-04-01 | P | 1521.9715 | 1521.9714 | 101.2282 | 684184 | 695224 | 64623 | -0.32 | -0.04
2024-04-01 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.4992 | 3711707 | 873589 | 33527 | -0.86 | 0
2024-04-01 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.7969 | 5223490 | 851761 | 46624 | 1.49 | 0.02
2024-04-01 | N | 601.979 | 601.9789 | 64.1417 | 7229069 | 966054 | 55258 | 0.77 | -0.05
2024-04-01 | N | 1033.9881 | 1033.9881 | 83.6738 | 7594536 | 899149 | 57361 | -0.03 | 0.03
2024-04-01 | N | 1333.9689 | 1333.969 | 94.8692 | 10449643 | 967531 | 60292 | -0.48 | 0.02
2024-04-01 | N | 1633.9498 | 1633.9498 | 104.8618 | 11104448 | 876499 | 60174 | -0.88 | -0.02
2024-04-04 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1008 | 909019 | 907971 | 34483 | -4.6 | -0.01
2024-04-04 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2417 | 949665 | 942464 | 49451 | -0.27 | 0.06
2024-04-04 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.167 | 1124807 | 859104 | 57065 | 0.28 | -0.13
2024-04-04 | P | 922.0098 | 922.0099 | 79.0671 | 1482024 | 907094 | 60322 | 0.47 | 0.09
2024-04-04 | P | 1221.9906 | 1221.9906 | 90.8357 | 1208449 | 937492 | 63473 | 0.14 | 0.01
2024-04-04 | P | 1521.9715 | 1521.9714 | 101.2284 | 965859 | 971391 | 65962 | -0.27 | -0.02
2024-04-04 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.4992 | 3774136 | 954603 | 34152 | -5.23 | -0.01
2024-04-04 | N | 301.9981 | 301.9982 | 45.797 | 5311582 | 943071 | 47418 | -0.18 | 0.07
2024-04-04 | N | 601.979 | 601.9789 | 64.1418 | 6672383 | 971734 | 54665 | 0.39 | -0.12
2024-04-04 | N | 1033.9881 | 1033.9883 | 83.674 | 7564133 | 808936 | 54951 | 0.47 | 0.14
2024-04-04 | N | 1333.9689 | 1333.9688 | 94.8694 | 9689913 | 984112 | 61196 | -0.05 | -0.12
2024-04-04 | N | 1633.9498 | 1633.9499 | 104.862 | 10129758 | 867685 | 60064 | -0.17 | 0.05
2024-04-23 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1043 | 820930 | 812275 | 33823 | -0.67 | 0
2024-04-23 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2449 | 865609 | 866258 | 49464 | 1.07 | 0.02
2024-04-23 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1698 | 1062514 | 927245 | 58680 | 0.9 | -0.06
2024-04-23 | P | 922.0098 | 922.0099 | 79.0696 | 1395797 | 834343 | 61459 | 0.21 | 0.08
2024-04-23 | P | 1221.9906 | 1221.9906 | 90.838 | 1146429 | 927017 | 65036 | -0.68 | -0.05
2024-04-23 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.2306 | 942294 | 942187 | 67714 | -0.83 | 0.01
2024-04-23 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5031 | 3785178 | 928475 | 34110 | -0.74 | 0
2024-04-23 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.8007 | 5692674 | 997151 | 50299 | 1.27 | 0
2024-04-23 | N | 601.979 | 601.979 | 64.1453 | 7737247 | 887725 | 59798 | 0.69 | -0.01
2024-04-23 | N | 1033.9881 | 1033.9881 | 83.6774 | 7681496 | 1029670 | 67164 | -0.04 | 0.01
2024-04-23 | N | 1333.9689 | 1333.9689 | 94.8727 | 10299928 | 997573 | 70236 | -0.45 | -0.01
2024-04-23 | N | 1633.9498 | 1633.9498 | 104.8653 | 10638970 | 962520 | 72386 | -0.73 | 0
2024-04-26 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1043 | 883847 | 882970 | 34069 | -3.96 | -0.03
2024-04-26 | P | 322.0481 | 322.0482 | 47.2449 | 888287 | 882672 | 48822 | 0.09 | 0.2
2024-04-26 | P | 622.029 | 622.0287 | 65.1698 | 1114610 | 933597 | 58452 | -0.03 | -0.41
2024-04-26 | P | 922.0098 | 922.01 | 79.0697 | 1456282 | 918708 | 61811 | 0.54 | 0.26
2024-04-26 | P | 1221.9906 | 1221.9906 | 90.8381 | 1224410 | 944599 | 63504 | 0.05 | -0.02
2024-04-26 | P | 1521.9715 | 1521.9714 | 101.2306 | 1049969 | 855022 | 64978 | -0.2 | -0.02
2024-04-26 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5031 | 3658281 | 835226 | 33853 | -5.38 | 0
2024-04-26 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.8007 | 5492893 | 881042 | 49215 | -0.27 | 0.02
2024-04-26 | N | 601.979 | 601.979 | 64.1454 | 6906573 | 891349 | 59742 | 0.51 | -0.04
2024-04-26 | N | 1033.9881 | 1033.9882 | 83.6775 | 7855737 | 937407 | 66090 | 0.38 | 0.06
2024-04-26 | N | 1333.9689 | 1333.9689 | 94.8728 | 10401806 | 963661 | 69231 | 0 | -0.05
2024-04-26 | N | 1633.9498 | 1633.9498 | 104.8654 | 10748898 | 866004 | 69114 | -0.19 | 0.01
2024-05-03 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1044 | 979290 | 957470 | 34272 | -0.62 | 0
2024-05-03 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.245 | 1058220 | 841112 | 48473 | 1.08 | 0.02
2024-05-03 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.17 | 1270869 | 937404 | 58175 | 0.62 | -0.06
2024-05-03 | P | 922.0098 | 922.0099 | 79.0699 | 1581669 | 976408 | 62648 | 0.18 | 0.09
2024-05-03 | P | 1221.9906 | 1221.9906 | 90.8383 | 1320321 | 975320 | 65751 | -0.47 | -0.06
2024-05-03 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.2309 | 1108296 | 892294 | 65057 | -0.79 | 0.01
2024-05-03 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5031 | 3605372 | 828538 | 33741 | -5.39 | -0.01
2024-05-03 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.8008 | 6083352 | 821612 | 48760 | -0.33 | 0.03
2024-05-03 | N | 601.979 | 601.979 | 64.1455 | 14458432 | 920443 | 59790 | 0.47 | -0.03
2024-05-03 | N | 1033.9881 | 1033.9882 | 83.6776 | 6785093 | 903414 | 64987 | 0.43 | 0.05
2024-05-03 | N | 1333.9689 | 1333.9688 | 94.873 | 9550578 | 853062 | 66318 | 0.02 | -0.08
2024-05-03 | N | 1633.9498 | 1633.9499 | 104.8656 | 10827826 | 853293 | 69492 | -0.21 | 0.04
2024-05-06 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1044 | 939040 | 930364 | 34236 | -4.66 | -0.01
2024-05-06 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.245 | 1076581 | 828863 | 48177 | -0.29 | 0.05
2024-05-06 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.17 | 1148242 | 841520 | 57071 | 0.29 | -0.12
2024-05-06 | P | 922.0098 | 922.0099 | 79.0698 | 1298535 | 1034550 | 63826 | 0.5 | 0.11
2024-05-06 | P | 1221.9906 | 1221.9906 | 90.8382 | 983869 | 1013721 | 66682 | 0.11 | -0.03
2024-05-06 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.2308 | 719329 | 770021 | 63541 | -0.26 | 0
2024-05-06 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5032 | 3994247 | 990741 | 34358 | -0.88 | 0
2024-05-06 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.8008 | 5755656 | 949155 | 49973 | 1.41 | 0
2024-05-06 | N | 601.979 | 601.979 | 64.1456 | 11644499 | 978687 | 61034 | 1 | 0.01
2024-05-06 | N | 1033.9881 | 1033.9881 | 83.6777 | 7777432 | 865539 | 64854 | 0.07 | -0.01
2024-05-06 | N | 1333.9689 | 1333.969 | 94.8731 | 11095579 | 906391 | 67341 | -0.51 | 0.01
2024-05-06 | N | 1633.9498 | 1633.9498 | 104.8657 | 12128992 | 938192 | 71901 | -1.08 | 0
2024-06-07 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1084 | 997776 | 995789 | 33710 | -0.76 | 0
2024-06-07 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2491 | 1098036 | 864733 | 46211 | 1.32 | 0
2024-06-07 | P | 622.029 | 622.029 | 65.1741 | 1333924 | 973431 | 53824 | 0.77 | 0.01
2024-06-07 | P | 922.0098 | 922.0098 | 79.0739 | 1716713 | 864359 | 55744 | 0.11 | -0.03
2024-06-07 | P | 1221.9906 | 1221.9907 | 90.8424 | 1496837 | 909846 | 59151 | -0.42 | 0.03
2024-06-07 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.235 | 1356904 | 921593 | 59740 | -1.02 | -0.01
2024-06-07 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5071 | 3309293 | 859876 | 32794 | -0.91 | -0.01
2024-06-07 | N | 301.9981 | 301.9982 | 45.8047 | 5428629 | 778225 | 46742 | 1.56 | 0.04
2024-06-07 | N | 601.979 | 601.9789 | 64.1494 | 12793503 | 954053 | 57148 | 0.87 | -0.05
2024-06-07 | N | 1033.9881 | 1033.988 | 83.6814 | 6837649 | 958664 | 62847 | -0.14 | -0.13
2024-06-07 | N | 1333.9689 | 1333.9693 | 94.8768 | 9850246 | 1043867 | 65842 | -0.25 | 0.28
2024-06-07 | N | 1633.9498 | 1633.9496 | 104.8694 | 11333529 | 907992 | 66341 | -1.11 | -0.13
2024-06-10 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1084 | 1038667 | 852021 | 33483 | -0.7 | -0.01
2024-06-10 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2491 | 1085516 | 865881 | 47110 | 1.18 | 0.05
2024-06-10 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1741 | 1339976 | 996537 | 54937 | 0.74 | -0.05
2024-06-10 | P | 922.0098 | 922.0098 | 79.074 | 1708781 | 907166 | 57335 | 0.23 | 0.04
2024-06-10 | P | 1221.9906 | 1221.9906 | 90.8424 | 1566301 | 945400 | 59284 | -0.5 | -0.07
2024-06-10 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.235 | 1441318 | 958228 | 61566 | -0.96 | 0.05
2024-06-10 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5071 | 3156408 | 855984 | 32955 | -5.14 | -0.01
2024-06-10 | N | 301.9981 | 301.9982 | 45.8047 | 5250190 | 781506 | 46885 | -0.18 | 0.06
2024-06-10 | N | 601.979 | 601.9789 | 64.1494 | 12535977 | 967917 | 57964 | 0.42 | -0.08
2024-06-10 | N | 1033.9881 | 1033.9882 | 83.6815 | 6712191 | 939715 | 62504 | 0.38 | 0.06
2024-06-10 | N | 1333.9689 | 1333.9689 | 94.8768 | 9582408 | 1016431 | 65620 | 0 | -0.06
2024-06-10 | N | 1633.9498 | 1633.9498 | 104.8693 | 11019690 | 881022 | 65622 | -0.18 | 0.03
2024-06-11 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1088 | 732744 | 733976 | 33113 | -0.74 | 0
2024-06-11 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2497 | 922385 | 937858 | 48824 | 1.36 | 0.03
2024-06-11 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.175 | 1043891 | 853450 | 54920 | 0.58 | -0.1
2024-06-11 | P | 922.0098 | 922.0099 | 79.075 | 1355017 | 927615 | 59185 | 0.14 | 0.09
2024-06-11 | P | 1221.9906 | 1221.9906 | 90.8436 | 1212684 | 904875 | 62088 | -0.47 | -0.02
2024-06-11 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.2364 | 1121163 | 857846 | 61293 | -0.87 | -0.01
2024-06-11 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5073 | 3818248 | 1034246 | 35003 | -0.87 | -0.01
2024-06-11 | N | 301.9981 | 301.9982 | 45.8051 | 6523185 | 838524 | 48793 | 1.61 | 0.07
2024-06-11 | N | 601.979 | 601.9789 | 64.1499 | 15587031 | 957883 | 58771 | 0.54 | -0.18
2024-06-11 | N | 1033.9881 | 1033.9883 | 83.6821 | 8850378 | 1035314 | 64973 | 0.06 | 0.21
2024-06-11 | N | 1333.9689 | 1333.9689 | 94.8776 | 11089220 | 868487 | 66096 | -0.54 | -0.03
2024-06-11 | N | 1633.9498 | 1633.9497 | 104.8702 | 11950902 | 1025148 | 69671 | -0.8 | -0.05
2024-06-12 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1088 | 668306 | 693866 | 30708 | -4.96 | -0.01
2024-06-12 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2497 | 843242 | 891006 | 43259 | -0.29 | 0.05
2024-06-12 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.175 | 824695 | 898343 | 48807 | 0.32 | -0.12
2024-06-12 | P | 922.0098 | 922.0099 | 79.0751 | 859578 | 953505 | 51275 | 0.49 | 0.08
2024-06-12 | P | 1221.9906 | 1221.9906 | 90.8437 | 643052 | 724996 | 50811 | 0.15 | 0.01
2024-06-12 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.2364 | 506647 | 582734 | 50396 | -0.29 | -0.02
2024-06-12 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5073 | 4905373 | 780163 | 34037 | -0.91 | 0
2024-06-12 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.8051 | 6872750 | 1004393 | 50309 | 1.47 | 0.02
2024-06-12 | N | 601.979 | 601.979 | 64.15 | 15657757 | 889694 | 58481 | 1.03 | -0.04
2024-06-12 | N | 1033.9881 | 1033.9882 | 83.6823 | 9599650 | 909856 | 64228 | 0 | 0.06
2024-06-12 | N | 1333.9689 | 1333.9689 | 94.8777 | 11884734 | 935203 | 67393 | -0.68 | -0.05
2024-06-12 | N | 1633.9498 | 1633.9498 | 104.8704 | 12366339 | 973498 | 70543 | -0.92 | 0.01
2024-06-18 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1089 | 699821 | 710559 | 33029 | -4.82 | 0
2024-06-18 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2498 | 955271 | 964424 | 49298 | -0.11 | 0.04
2024-06-18 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1751 | 1126992 | 903891 | 56596 | 0.33 | -0.1
2024-06-18 | P | 922.0098 | 922.0099 | 79.0752 | 1431048 | 961995 | 60086 | 0.42 | 0.1
2024-06-18 | P | 1221.9906 | 1221.9906 | 90.8439 | 1232051 | 968428 | 63128 | 0.07 | -0.02
2024-06-18 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.2366 | 1100059 | 990520 | 64033 | -0.22 | -0.01
2024-06-18 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5074 | 4434123 | 879915 | 34657 | -5.17 | 0
2024-06-18 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.8052 | 7054198 | 802861 | 48756 | -0.23 | 0
2024-06-18 | N | 601.979 | 601.979 | 64.1501 | 16760500 | 981586 | 59677 | 0.52 | 0.01
2024-06-18 | N | 1033.9881 | 1033.9881 | 83.6824 | 9853056 | 879883 | 64248 | 0.29 | -0.01
2024-06-18 | N | 1333.9689 | 1333.969 | 94.8779 | 12245904 | 910873 | 65977 | 0.06 | 0.01
2024-06-18 | N | 1633.9498 | 1633.9498 | 104.8706 | 12736244 | 857373 | 67505 | -0.19 | 0
2024-07-12 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1087 | 642536 | 643962 | 32970 | -0.72 | 0
2024-07-12 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2496 | 972495 | 973811 | 50291 | 1.37 | 0.04
2024-07-12 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1748 | 1245839 | 979038 | 58854 | 0.49 | -0.11
2024-07-12 | P | 922.0098 | 922.0099 | 79.0748 | 1565234 | 1051420 | 63676 | 0.07 | 0.08
2024-07-12 | P | 1221.9906 | 1221.9907 | 90.8434 | 1319675 | 1002471 | 64866 | -0.4 | 0.04
2024-07-12 | P | 1521.9715 | 1521.9714 | 101.2361 | 1101873 | 1018976 | 66458 | -0.81 | -0.05
2024-07-12 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5072 | 4853956 | 943490 | 34530 | -0.79 | -0.01
2024-07-12 | N | 301.9981 | 301.9982 | 45.8049 | 6805088 | 930369 | 49118 | 1.32 | 0.04
2024-07-12 | N | 601.979 | 601.9789 | 64.1497 | 16630435 | 979133 | 59491 | 0.78 | -0.05
2024-07-12 | N | 1033.9881 | 1033.9881 | 83.6819 | 10596538 | 991498 | 63640 | 0.05 | 0.03
2024-07-12 | N | 1333.9689 | 1333.9689 | 94.8772 | 13137725 | 887016 | 65330 | -0.53 | -0.06
2024-07-12 | N | 1633.9498 | 1633.9499 | 104.8699 | 13495926 | 949719 | 67488 | -0.83 | 0.05
2024-07-15 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1089 | 770538 | 762854 | 33357 | -0.74 | 0
2024-07-15 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2499 | 960763 | 960721 | 48628 | 1.31 | 0.02
2024-07-15 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1752 | 1204963 | 944765 | 57322 | 0.69 | -0.09
2024-07-15 | P | 922.0098 | 922.0099 | 79.0753 | 1517220 | 1004729 | 60604 | 0.21 | 0.13
2024-07-15 | P | 1221.9906 | 1221.9905 | 90.844 | 1326937 | 860577 | 60820 | -0.59 | -0.09
2024-07-15 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.2368 | 1137006 | 854699 | 61407 | -0.89 | 0.02
2024-07-15 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5074 | 4016112 | 925079 | 34813 | -0.85 | 0
2024-07-15 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.8052 | 6186425 | 975745 | 49875 | 1.25 | 0
2024-07-15 | N | 601.979 | 601.979 | 64.1501 | 15988647 | 1026607 | 59621 | 1.2 | 0
2024-07-15 | N | 1033.9881 | 1033.9881 | 83.6824 | 9625031 | 991003 | 64287 | 0.11 | 0.01
2024-07-15 | N | 1333.9689 | 1333.9689 | 94.8779 | 11993809 | 1032369 | 67338 | -0.63 | -0.01
2024-07-15 | N | 1633.9498 | 1633.9498 | 104.8706 | 12598208 | 931498 | 67241 | -1.07 | 0
2024-08-11 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1046 | 691320 | 689823 | 32484 | -4.35 | 0
2024-08-11 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2455 | 942027 | 935438 | 48407 | -0.16 | 0.02
2024-08-11 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1706 | 1088033 | 861630 | 55634 | 0.34 | -0.05
2024-08-11 | P | 922.0098 | 922.0099 | 79.0706 | 1488762 | 959303 | 59014 | 0.38 | 0.06
2024-08-11 | P | 1221.9906 | 1221.9906 | 90.8392 | 1310934 | 899660 | 59703 | 0.07 | -0.02
2024-08-11 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.2318 | 1170503 | 1059275 | 63646 | -0.2 | 0
2024-08-11 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5036 | 4075004 | 1003099 | 34410 | -1 | 0
2024-08-11 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.8015 | 5399461 | 1022964 | 50272 | 1.6 | 0
2024-08-11 | N | 601.979 | 601.979 | 64.1465 | 13645569 | 904054 | 57988 | 1.09 | 0.01
2024-08-11 | N | 1033.9881 | 1033.9881 | 83.6788 | 10432056 | 944769 | 63884 | 0.04 | -0.05
2024-08-11 | N | 1333.9689 | 1333.969 | 94.8744 | 13087299 | 966151 | 66368 | -0.5 | 0.06
2024-08-11 | N | 1633.9498 | 1633.9497 | 104.8671 | 13674133 | 897698 | 66734 | -1.24 | -0.02
2024-08-12 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1049 | 782047 | 781332 | 32826 | -4.57 | -0.01
2024-08-12 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.246 | 960370 | 955679 | 47408 | -0.07 | 0.06
2024-08-12 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1713 | 1123927 | 921043 | 54144 | 0.25 | -0.15
2024-08-12 | P | 922.0098 | 922.0099 | 79.0715 | 1465126 | 983228 | 58207 | 0.39 | 0.08
2024-08-12 | P | 1221.9906 | 1221.9907 | 90.8402 | 1295383 | 966663 | 58852 | 0.14 | 0.06
2024-08-12 | P | 1521.9715 | 1521.9714 | 101.233 | 1135968 | 879491 | 58575 | -0.25 | -0.05
2024-08-12 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5033 | 4050177 | 884633 | 34089 | -4.38 | 0
2024-08-12 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.801 | 5636907 | 888335 | 48677 | 0.14 | 0
2024-08-12 | N | 601.979 | 601.979 | 64.1458 | 15108548 | 1012682 | 58829 | 0.42 | -0.01
2024-08-12 | N | 1033.9881 | 1033.9881 | 83.678 | 9258452 | 940340 | 62761 | 0.17 | 0.02
2024-08-12 | N | 1333.9689 | 1333.9689 | 94.8734 | 11893478 | 967107 | 65930 | -0.03 | -0.02
2024-08-12 | N | 1633.9498 | 1633.9498 | 104.8661 | 12666711 | 990641 | 67597 | -0.09 | 0.01
2024-09-27 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1048 | 938165 | 945128 | 33921 | -4.2 | 0
2024-09-27 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2458 | 775217 | 775846 | 48020 | -0.26 | 0.02
2024-09-27 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1711 | 1174895 | 943042 | 57751 | 0.32 | -0.05
2024-09-27 | P | 922.0098 | 922.0098 | 79.0712 | 1630262 | 929755 | 61741 | 0.38 | 0.03
2024-09-27 | P | 1221.9906 | 1221.9906 | 90.8398 | 1396369 | 1003071 | 65319 | 0.12 | 0.01
2024-09-27 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.2326 | 1189374 | 942039 | 64458 | -0.24 | -0.01
2024-09-27 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5019 | 2764862 | 858438 | 33885 | -0.96 | -0.02
2024-09-27 | N | 301.9981 | 301.9982 | 45.7988 | 4464947 | 917292 | 49313 | 1.64 | 0.11
2024-09-27 | N | 601.979 | 601.9789 | 64.1428 | 9669884 | 860508 | 56697 | 0.85 | -0.15
2024-09-27 | N | 1033.9881 | 1033.9882 | 83.6741 | 6686720 | 817448 | 60097 | 0.1 | 0.08
2024-09-27 | N | 1333.9689 | 1333.9687 | 94.8689 | 9358932 | 837107 | 62092 | -0.7 | -0.15
2024-09-27 | N | 1633.9498 | 1633.95 | 104.8611 | 10414224 | 965693 | 65822 | -0.94 | 0.12

## Transmission Tunes
Date | Mode | Theoretical | Actual | Time | Abundance | Calibration_Abundance | Resolution | Primary_Residuals | Corrected_Residuals
2021-11-19 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5027 | 5330989 | 1003243 | 34927 | -4.7 | -0.01
2021-11-19 | N | 301.9981 | 301.9982 | 45.8002 | 4015970 | 982626 | 51820 | -0.27 | 0.05
2021-11-19 | N | 601.979 | 601.9789 | 64.1447 | 19619913 | 918109 | 61771 | 0.37 | -0.07
2021-11-19 | N | 1033.9881 | 1033.9882 | 83.6767 | 4848169 | 990137 | 68603 | 0.4 | 0.07
2021-11-19 | N | 1333.9689 | 1333.9689 | 94.8719 | 5872543 | 935964 | 72093 | 0.02 | -0.07
2021-11-19 | N | 1633.9498 | 1633.9498 | 104.8644 | 6088889 | 932370 | 73772 | -0.19 | 0.03
2021-11-19 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1039 | 988844 | 989678 | 34804 | -5.04 | -0.01
2021-11-19 | P | 322.0481 | 322.0482 | 47.2443 | 898612 | 897476 | 49565 | -0.24 | 0.11
2021-11-19 | P | 622.029 | 622.0288 | 65.169 | 1204322 | 838285 | 56159 | 0.24 | -0.2
2021-11-19 | P | 922.0098 | 922.0098 | 79.0686 | 1541886 | 930389 | 60550 | 0.46 | 0.04
2021-11-19 | P | 1221.9906 | 1221.9908 | 90.8369 | 1327662 | 831108 | 60761 | 0.27 | 0.13
2021-11-19 | P | 1521.9715 | 1521.9714 | 101.2293 | 1136566 | 956329 | 65203 | -0.34 | -0.07
2021-10-18 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.4991 | 4887623 | 1045846 | 35287 | -4.99 | 0
2021-10-18 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.7968 | 5506032 | 920220 | 51417 | -0.15 | 0.02
2021-10-18 | N | 601.979 | 601.979 | 64.1416 | 25193317 | 986132 | 62627 | 0.43 | -0.04
2021-10-18 | N | 1033.9881 | 1033.9882 | 83.6738 | 5482772 | 913132 | 67005 | 0.34 | 0.06
2021-10-18 | N | 1333.9689 | 1333.9689 | 94.8692 | 6391235 | 910772 | 71418 | 0.01 | -0.04
2021-10-18 | N | 1633.9498 | 1633.9498 | 104.8618 | 6109439 | 1119315 | 76198 | -0.17 | 0.01
2021-10-18 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.0993 | 802993 | 796113 | 34591 | -4.02 | 0
2021-10-18 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2392 | 778264 | 795880 | 50719 | 0.21 | 0.02
2021-10-18 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1635 | 1207779 | 1017960 | 62729 | 0.32 | -0.07
2021-10-18 | P | 922.0098 | 922.0099 | 79.0628 | 1557717 | 890171 | 65567 | 0.27 | 0.1
2021-10-18 | P | 1221.9906 | 1221.9905 | 90.8308 | 1341178 | 861723 | 68444 | -0.08 | -0.07
2021-10-18 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.2229 | 1119475 | 925819 | 71171 | -0.08 | 0.02
2021-10-15 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5 | 4570814 | 982503 | 34839 | -4.94 | 0
2021-10-15 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.7982 | 5859257 | 992980 | 51754 | 0.04 | 0.03
2021-10-15 | N | 601.979 | 601.9789 | 64.1436 | 24500937 | 959124 | 60679 | 0.44 | -0.08
2021-10-15 | N | 1033.9881 | 1033.9882 | 83.6764 | 5694748 | 813497 | 63965 | 0.31 | 0.11
2021-10-15 | N | 1333.9689 | 1333.9688 | 94.8721 | 6803650 | 912089 | 67724 | -0.09 | -0.08
2021-10-15 | N | 1633.9498 | 1633.9498 | 104.865 | 6506245 | 892665 | 69053 | -0.1 | 0.02
2021-10-15 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.0994 | 668240 | 675947 | 34836 | -0.74 | 0
2021-10-15 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2394 | 738298 | 755617 | 49920 | 1.27 | 0.01
2021-10-15 | P | 622.029 | 622.029 | 65.1638 | 1079585 | 889608 | 59667 | 0.76 | -0.01
2021-10-15 | P | 922.0098 | 922.0098 | 79.0631 | 1464473 | 855397 | 63040 | 0.14 | -0.01
2021-10-15 | P | 1221.9906 | 1221.9907 | 90.8312 | 1276442 | 1015985 | 68524 | -0.41 | 0.02
2021-10-15 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.2234 | 1100786 | 874045 | 68414 | -1.02 | -0.01
2022-02-21 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1036 | 788618 | 769270 | 35146 | -4.58 | -0.01
2022-02-21 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2437 | 752013 | 754940 | 50949 | -0.14 | 0.08
2022-02-21 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1683 | 1014373 | 929506 | 61468 | 0.29 | -0.14
2022-02-21 | P | 922.0098 | 922.0099 | 79.0678 | 1287273 | 969284 | 66858 | 0.46 | 0.11
2022-02-21 | P | 1221.9906 | 1221.9906 | 90.8359 | 1081775 | 890708 | 67697 | 0.05 | -0.05
2022-02-21 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.2282 | 898386 | 886427 | 70500 | -0.21 | 0.02
2022-02-21 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5013 | 3364962 | 880560 | 34684 | -4.59 | 0
2022-02-21 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.7979 | 2836211 | 918148 | 48855 | 0 | 0.01
2022-02-21 | N | 601.979 | 601.979 | 64.1415 | 19145176 | 900060 | 56857 | 0.41 | -0.03
2022-02-21 | N | 1033.9881 | 1033.9881 | 83.6724 | 3180621 | 907816 | 59805 | 0.24 | 0.03
2022-02-21 | N | 1333.9689 | 1333.9689 | 94.8671 | 4331800 | 910868 | 60496 | 0.02 | 0
2022-02-21 | N | 1633.9498 | 1633.9498 | 104.8591 | 4466424 | 938881 | 61807 | -0.14 | 0
2022-02-24 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1035 | 892489 | 892163 | 34582 | -5.56 | 0
2022-02-24 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2436 | 833978 | 834380 | 49362 | -0.42 | 0.04
2022-02-24 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.168 | 1128545 | 988638 | 59189 | 0.39 | -0.1
2022-02-24 | P | 922.0098 | 922.0099 | 79.0674 | 1424358 | 1115881 | 64645 | 0.6 | 0.11
2022-02-24 | P | 1221.9906 | 1221.9906 | 90.8355 | 1173209 | 934594 | 65527 | 0.13 | -0.05
2022-02-24 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.2278 | 950554 | 945773 | 66954 | -0.32 | 0.01
2022-02-24 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5033 | 5042069 | 946964 | 35186 | -4.58 | -0.02
2022-02-24 | N | 301.9981 | 301.9982 | 45.8011 | 4644834 | 896201 | 50778 | -0.08 | 0.1
2022-02-24 | N | 601.979 | 601.9789 | 64.1459 | 25080878 | 974493 | 61171 | 0.35 | -0.13
2022-02-24 | N | 1033.9881 | 1033.9882 | 83.6782 | 5664663 | 813250 | 65390 | 0.39 | 0.09
2022-02-24 | N | 1333.9689 | 1333.9688 | 94.8737 | 7291466 | 968424 | 71651 | -0.08 | -0.14
2022-02-24 | N | 1633.9498 | 1633.9499 | 104.8664 | 7201723 | 995353 | 74203 | -0.13 | 0.08
2022-04-21 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1035 | 892172 | 899007 | 34778 | -5.13 | -0.01
2022-04-21 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2437 | 1182593 | 969793 | 51300 | -0.29 | 0.07
2022-04-21 | P | 622.029 | 622.0288 | 65.1682 | 823855 | 812574 | 56314 | 0.27 | -0.18
2022-04-21 | P | 922.0098 | 922.0099 | 79.0676 | 1045045 | 886661 | 62031 | 0.59 | 0.16
2022-04-21 | P | 1221.9906 | 1221.9906 | 90.8357 | 922446 | 911396 | 65317 | 0.11 | -0.04
2022-04-21 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.228 | 795266 | 783775 | 64837 | -0.29 | -0.01
2022-04-21 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5036 | 2889821 | 939462 | 36000 | -6.02 | 0
2022-04-21 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.8016 | 6019139 | 918478 | 52989 | -0.61 | 0.03
2022-04-21 | N | 601.979 | 601.9789 | 64.1467 | 13316469 | 921699 | 62587 | 0.42 | -0.08
2022-04-21 | N | 1033.9881 | 1033.9882 | 83.6792 | 5022645 | 1001928 | 71313 | 0.62 | 0.11
2022-04-21 | N | 1333.9689 | 1333.9688 | 94.8748 | 6040174 | 876426 | 73058 | 0.1 | -0.08
2022-04-21 | N | 1633.9498 | 1633.9498 | 104.8675 | 6128589 | 897245 | 76229 | -0.32 | 0.02
2022-06-14 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.104 | 395833 | 397325 | 33418 | -4.33 | -0.01
2022-06-14 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2444 | 139477 | 137836 | 44509 | -0.26 | 0.05
2022-06-14 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1692 | 481655 | 476973 | 53406 | 0.26 | -0.13
2022-06-14 | P | 922.0098 | 922.0099 | 79.0689 | 651859 | 643437 | 59150 | 0.48 | 0.12
2022-06-14 | P | 1221.9906 | 1221.9906 | 90.8372 | 627418 | 627162 | 60122 | 0.09 | -0.03
2022-06-14 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.2296 | 605261 | 601832 | 60097 | -0.24 | 0
2022-06-14 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5038 | 2385937 | 837412 | 35027 | -5.36 | 0
2022-06-14 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.8019 | 4274335 | 925609 | 51181 | -0.13 | 0
2022-06-14 | N | 601.979 | 601.979 | 64.1471 | 8793326 | 945021 | 61294 | 0.62 | 0.01
2022-06-14 | N | 1033.9881 | 1033.9881 | 83.6797 | 3144967 | 914965 | 68640 | 0.22 | -0.02
2022-06-14 | N | 1333.9689 | 1333.969 | 94.8754 | 3798798 | 879599 | 69622 | 0.02 | 0.02
2022-06-14 | N | 1633.9498 | 1633.9498 | 104.8682 | 3756712 | 938927 | 72318 | -0.15 | -0.01
2022-06-14 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1035 | 332905 | 334078 | 34031 | -4.73 | 0
2022-06-14 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2437 | 124177 | 123580 | 45968 | -0.4 | 0.04
2022-06-14 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1681 | 443797 | 441769 | 55298 | 0.31 | -0.1
2022-06-14 | P | 922.0098 | 922.0099 | 79.0676 | 598164 | 594843 | 60646 | 0.54 | 0.11
2022-06-14 | P | 1221.9906 | 1221.9906 | 90.8357 | 580774 | 580757 | 62559 | 0.13 | -0.05
2022-06-14 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.228 | 547226 | 541762 | 62599 | -0.28 | 0.01
2022-06-14 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5038 | 2076438 | 933901 | 35165 | -4.76 | 0
2022-06-14 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.8019 | 4022043 | 945151 | 50491 | -0.16 | 0
2022-06-14 | N | 601.979 | 601.979 | 64.1471 | 8080670 | 898900 | 58878 | 0.43 | 0
2022-06-14 | N | 1033.9881 | 1033.9881 | 83.6798 | 2758747 | 971844 | 65102 | 0.26 | -0.02
2022-06-14 | N | 1333.9689 | 1333.969 | 94.8754 | 3251455 | 916092 | 66348 | 0.09 | 0.03
2022-06-14 | N | 1633.9498 | 1633.9498 | 104.8683 | 3185798 | 858563 | 65953 | -0.19 | -0.01
2022-08-03 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1039 | 746988 | 742074 | 34232 | -0.59 | 0
2022-08-03 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2443 | 299415 | 301143 | 45304 | 0.93 | 0
2022-08-03 | P | 622.029 | 622.029 | 65.169 | 895489 | 894366 | 56308 | 0.73 | -0.01
2022-08-03 | P | 922.0098 | 922.0098 | 79.0686 | 1181613 | 925601 | 59509 | 0.27 | 0.01
2022-08-03 | P | 1221.9906 | 1221.9906 | 90.8369 | 1007922 | 998043 | 61186 | -0.33 | -0.01
2022-08-03 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.2293 | 825824 | 827525 | 60342 | -1 | 0
2022-08-03 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5032 | 3497245 | 903639 | 34226 | -0.79 | 0
2022-08-03 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.801 | 6279870 | 961994 | 49497 | 1.37 | -0.01
2022-08-03 | N | 601.979 | 601.979 | 64.1458 | 18041510 | 884089 | 56450 | 0.78 | 0.03
2022-08-03 | N | 1033.9881 | 1033.9881 | 83.678 | 6187875 | 995886 | 63224 | -0.19 | -0.05
2022-08-03 | N | 1333.9689 | 1333.969 | 94.8734 | 6959829 | 854177 | 63536 | -0.47 | 0.03
2022-08-03 | N | 1633.9498 | 1633.9498 | 104.8661 | 6996807 | 827938 | 65968 | -0.7 | -0.01
2022-08-23 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1039 | 721045 | 731191 | 33866 | -0.58 | 0
2022-08-23 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2443 | 321902 | 319532 | 43607 | 0.91 | 0.01
2022-08-23 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.169 | 953281 | 948640 | 54533 | 0.74 | -0.05
2022-08-23 | P | 922.0098 | 922.0099 | 79.0687 | 1232494 | 982692 | 56941 | 0.27 | 0.08
2022-08-23 | P | 1221.9906 | 1221.9906 | 90.837 | 1078394 | 878807 | 56982 | -0.48 | -0.06
2022-08-23 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.2294 | 887602 | 843475 | 57427 | -0.86 | 0.02
2022-08-23 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5032 | 3999318 | 1037678 | 34399 | -3.75 | 0
2022-08-23 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.8009 | 7212197 | 929213 | 48922 | 0 | 0.02
2022-08-23 | N | 601.979 | 601.979 | 64.1458 | 20327445 | 1017749 | 58186 | 0.41 | -0.03
2022-08-23 | N | 1033.9881 | 1033.9882 | 83.678 | 7430717 | 871103 | 60826 | 0.19 | 0.05
2022-08-23 | N | 1333.9689 | 1333.9689 | 94.8734 | 8104164 | 889034 | 63645 | -0.07 | -0.03
2022-08-23 | N | 1633.9498 | 1633.9498 | 104.8661 | 7881325 | 892055 | 64991 | -0.07 | 0.01
2022-09-02 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1114 | 783106 | 796627 | 34843 | -0.61 | 0
2022-09-02 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2514 | 358338 | 349316 | 47508 | 0.98 | 0
2022-09-02 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1757 | 984157 | 988560 | 59730 | 0.79 | -0.02
2022-09-02 | P | 922.0098 | 922.0098 | 79.0751 | 1312903 | 934593 | 62514 | 0.2 | 0.04
2022-09-02 | P | 1221.9906 | 1221.9906 | 90.8431 | 1114905 | 1005274 | 66064 | -0.5 | -0.03
2022-09-02 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.2354 | 890112 | 903002 | 65949 | -0.85 | 0.01
2022-09-02 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5112 | 3890398 | 933525 | 35078 | -4.21 | -0.01
2022-09-02 | N | 301.9981 | 301.9982 | 45.809 | 6535690 | 869028 | 50702 | -0.2 | 0.07
2022-09-02 | N | 601.979 | 601.9789 | 64.1539 | 17567529 | 991165 | 60536 | 0.46 | -0.14
2022-09-02 | N | 1033.9881 | 1033.9883 | 83.6861 | 7424340 | 868255 | 63743 | 0.4 | 0.19
2022-09-02 | N | 1333.9689 | 1333.9688 | 94.8816 | 9590592 | 901442 | 67286 | -0.23 | -0.14
2022-09-02 | N | 1633.9498 | 1633.9498 | 104.8743 | 9572299 | 973576 | 68585 | -0.04 | 0.04
2022-10-13 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1116 | 830554 | 825669 | 34983 | -3.98 | -0.02
2022-10-13 | P | 322.0481 | 322.0482 | 47.2518 | 840830 | 828426 | 48670 | -0.15 | 0.1
2022-10-13 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1763 | 982168 | 976663 | 58872 | 0.21 | -0.16
2022-10-13 | P | 922.0098 | 922.0099 | 79.0758 | 1310076 | 920431 | 60757 | 0.48 | 0.14
2022-10-13 | P | 1221.9906 | 1221.9905 | 90.844 | 1120055 | 998466 | 64653 | 0 | -0.11
2022-10-13 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.2363 | 894558 | 895029 | 63820 | -0.18 | 0.04
2022-10-13 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5111 | 3232990 | 878345 | 34304 | -4.23 | -0.01
2022-10-13 | N | 301.9981 | 301.9982 | 45.8087 | 6515579 | 885715 | 49874 | -0.03 | 0.05
2022-10-13 | N | 601.979 | 601.9789 | 64.1535 | 18011424 | 853922 | 57693 | 0.27 | -0.12
2022-10-13 | N | 1033.9881 | 1033.9882 | 83.6856 | 6841916 | 898254 | 63775 | 0.31 | 0.09
2022-10-13 | N | 1333.9689 | 1333.9689 | 94.881 | 8613120 | 909583 | 65395 | 0.04 | 0
2022-10-13 | N | 1633.9498 | 1633.9497 | 104.8736 | 8198456 | 968487 | 69128 | -0.17 | -0.03
2022-10-14 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.112 | 768739 | 772253 | 34276 | -4.39 | -0.01
2022-10-14 | P | 322.0481 | 322.0482 | 47.2524 | 794594 | 807594 | 49893 | -0.2 | 0.09
2022-10-14 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1771 | 958118 | 951250 | 58899 | 0.26 | -0.13
2022-10-14 | P | 922.0098 | 922.0098 | 79.0768 | 1263233 | 977598 | 63119 | 0.33 | -0.03
2022-10-14 | P | 1221.9906 | 1221.9908 | 90.8451 | 1063902 | 920169 | 63226 | 0.26 | 0.14
2022-10-14 | P | 1521.9715 | 1521.9714 | 101.2375 | 860192 | 879352 | 65072 | -0.3 | -0.06
2022-10-14 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5107 | 3738810 | 898163 | 35070 | -4.33 | -0.01
2022-10-14 | N | 301.9981 | 301.9982 | 45.8082 | 7320281 | 974692 | 51073 | 0.11 | 0.06
2022-10-14 | N | 601.979 | 601.9789 | 64.1527 | 18051766 | 973148 | 60541 | 0.22 | -0.16
2022-10-14 | N | 1033.9881 | 1033.9883 | 83.6846 | 6734922 | 1043530 | 67333 | 0.36 | 0.2
2022-10-14 | N | 1333.9689 | 1333.9689 | 94.8798 | 8459707 | 868976 | 66775 | -0.05 | -0.06
2022-10-14 | N | 1633.9498 | 1633.9497 | 104.8723 | 8435224 | 930806 | 69660 | -0.12 | -0.03
2022-10-17 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1079 | 770328 | 774167 | 34875 | -0.63 | 0
2022-10-17 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2482 | 826855 | 834807 | 49686 | 1.17 | 0.02
2022-10-17 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1729 | 1032281 | 900561 | 58206 | 0.52 | -0.08
2022-10-17 | P | 922.0098 | 922.0099 | 79.0726 | 1371654 | 968293 | 62974 | 0.09 | 0.12
2022-10-17 | P | 1221.9906 | 1221.9905 | 90.8409 | 1147158 | 1031058 | 67282 | -0.54 | -0.09
2022-10-17 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.2333 | 923438 | 927242 | 66184 | -0.62 | 0.02
2022-10-17 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.507 | 4063699 | 966873 | 34913 | -3.43 | 0
2022-10-17 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.8047 | 8155311 | 912005 | 50595 | 0.15 | 0.02
2022-10-17 | N | 601.979 | 601.9789 | 64.1494 | 19550375 | 991659 | 61894 | 0.39 | -0.05
2022-10-17 | N | 1033.9881 | 1033.9882 | 83.6815 | 8402356 | 994824 | 66985 | 0.14 | 0.08
2022-10-17 | N | 1333.9689 | 1333.9689 | 94.8769 | 10266196 | 903932 | 67729 | -0.14 | -0.06
2022-10-17 | N | 1633.9498 | 1633.9498 | 104.8695 | 10182397 | 976495 | 71476 | -0.01 | 0.02
2022-11-22 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1077 | 784560 | 789067 | 34976 | -4.58 | -0.01
2022-11-22 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2479 | 848631 | 849812 | 50004 | -0.01 | 0.05
2022-11-22 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1725 | 1045162 | 865288 | 58617 | 0.28 | -0.13
2022-11-22 | P | 922.0098 | 922.0099 | 79.072 | 1400342 | 858327 | 62012 | 0.38 | 0.09
2022-11-22 | P | 1221.9906 | 1221.9907 | 90.8402 | 1166175 | 837647 | 64264 | 0.08 | 0.02
2022-11-22 | P | 1521.9715 | 1521.9714 | 101.2326 | 946488 | 942806 | 67800 | -0.21 | -0.03
2022-11-22 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5073 | 3906870 | 907466 | 35482 | -5.21 | -0.01
2022-11-22 | N | 301.9981 | 301.9982 | 45.8051 | 7064797 | 959144 | 50934 | -0.21 | 0.06
2022-11-22 | N | 601.979 | 601.9789 | 64.15 | 18658308 | 863890 | 58977 | 0.33 | -0.13
2022-11-22 | N | 1033.9881 | 1033.9882 | 83.6823 | 7949685 | 890763 | 63744 | 0.4 | 0.08
2022-11-22 | N | 1333.9689 | 1333.969 | 94.8778 | 9614891 | 850614 | 65440 | 0.12 | 0.04
2022-11-22 | N | 1633.9498 | 1633.9497 | 104.8705 | 9327503 | 893787 | 67339 | -0.26 | -0.04
2022-12-09 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1041 | 590715 | 590515 | 34065 | -4.49 | 0
2022-12-09 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2447 | 621800 | 624673 | 48143 | -0.25 | 0.01
2022-12-09 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1695 | 912921 | 908350 | 60793 | 0.36 | -0.04
2022-12-09 | P | 922.0098 | 922.0098 | 79.0693 | 1220422 | 1007328 | 65336 | 0.4 | 0.04
2022-12-09 | P | 1221.9906 | 1221.9906 | 90.8377 | 1006962 | 1020810 | 68807 | 0.1 | -0.01
2022-12-09 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.2302 | 791268 | 793791 | 66784 | -0.23 | 0
2022-12-09 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5033 | 3960709 | 926614 | 33991 | -4.07 | 0
2022-12-09 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.8011 | 4354993 | 979003 | 48390 | 0.05 | 0.03
2022-12-09 | N | 601.979 | 601.9789 | 64.146 | 15201222 | 930986 | 54543 | 0.3 | -0.07
2022-12-09 | N | 1033.9881 | 1033.9882 | 83.6782 | 4635566 | 917522 | 58741 | 0.23 | 0.06
2022-12-09 | N | 1333.9689 | 1333.969 | 94.8737 | 5501559 | 1014079 | 61652 | 0.04 | 0.02
2022-12-09 | N | 1633.9498 | 1633.9497 | 104.8664 | 5274168 | 1004293 | 62595 | -0.14 | -0.03
2022-12-15 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.104 | 916661 | 920689 | 33218 | -4.77 | -0.01
2022-12-15 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2445 | 705400 | 705653 | 44068 | -0.3 | 0.04
2022-12-15 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1693 | 868023 | 879118 | 51553 | 0.32 | -0.1
2022-12-15 | P | 922.0098 | 922.0099 | 79.0691 | 1125671 | 959667 | 53274 | 0.47 | 0.07
2022-12-15 | P | 1221.9906 | 1221.9906 | 90.8374 | 968769 | 970320 | 54493 | 0.14 | 0
2022-12-15 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.2298 | 800076 | 819801 | 54438 | -0.27 | -0.01
2022-12-15 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5032 | 3352602 | 946124 | 34403 | -5.36 | -0.02
2022-12-15 | N | 301.9981 | 301.9982 | 45.801 | 3846269 | 873825 | 48785 | -0.68 | 0.11
2022-12-15 | N | 601.979 | 601.9789 | 64.1458 | 8656297 | 963619 | 58012 | 0.22 | -0.18
2022-12-15 | N | 1033.9881 | 1033.9882 | 83.6781 | 4693723 | 1251179 | 65625 | 0.6 | 0.06
2022-12-15 | N | 1333.9689 | 1333.9691 | 94.8735 | 5531763 | 1200608 | 67388 | 0.31 | 0.09
2022-12-15 | N | 1633.9498 | 1633.9497 | 104.8661 | 5333302 | 869747 | 63469 | -0.42 | -0.06
2023-01-30 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1038 | 1084224 | 927978 | 35505 | -3.81 | 0
2023-01-30 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2441 | 822038 | 818505 | 49025 | 0.03 | 0.03
2023-01-30 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1688 | 1042755 | 907034 | 57534 | 0.25 | -0.09
2023-01-30 | P | 922.0098 | 922.0099 | 79.0684 | 1348459 | 892211 | 60714 | 0.32 | 0.1
2023-01-30 | P | 1221.9906 | 1221.9906 | 90.8366 | 1114960 | 855435 | 62873 | 0.01 | -0.03
2023-01-30 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.229 | 908517 | 915154 | 64954 | -0.14 | 0
2023-01-30 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5031 | 3786216 | 984249 | 33930 | -4.59 | 0
2023-01-30 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.8008 | 4578660 | 971907 | 48560 | -0.18 | 0.03
2023-01-30 | N | 601.979 | 601.9789 | 64.1457 | 16809913 | 950418 | 55451 | 0.36 | -0.05
2023-01-30 | N | 1033.9881 | 1033.9881 | 83.6779 | 7633663 | 929243 | 58467 | 0.3 | 0.02
2023-01-30 | N | 1333.9689 | 1333.969 | 94.8733 | 9249750 | 937907 | 59591 | 0.1 | 0.04
2023-01-30 | N | 1633.9498 | 1633.9497 | 104.8659 | 9584425 | 830629 | 58231 | -0.21 | -0.03
2023-04-18 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1003 | 662491 | 686603 | 26761 | -5.58 | 0
2023-04-18 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2409 | 475996 | 498108 | 30092 | -0.39 | 0.03
2023-04-18 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1659 | 539315 | 559969 | 30922 | 0.39 | -0.1
2023-04-18 | P | 922.0098 | 922.0099 | 79.0658 | 679270 | 714937 | 31413 | 0.61 | 0.14
2023-04-18 | P | 1221.9906 | 1221.9905 | 90.8342 | 601538 | 627967 | 31732 | 0.09 | -0.08
2023-04-18 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.2267 | 517153 | 542883 | 31722 | -0.3 | 0.02
2023-04-18 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.4995 | 2311428 | 849676 | 26351 | -5.47 | -0.01
2023-04-18 | N | 301.9981 | 301.9982 | 45.7975 | 1797033 | 886056 | 29364 | -0.38 | 0.09
2023-04-18 | N | 601.979 | 601.9789 | 64.1425 | 5956733 | 898021 | 29520 | 0.32 | -0.16
2023-04-18 | N | 1033.9881 | 1033.9882 | 83.675 | 2576687 | 888049 | 29172 | 0.54 | 0.12
2023-04-18 | N | 1333.9689 | 1333.9689 | 94.8706 | 3162711 | 975516 | 29505 | 0.1 | -0.03
2023-04-18 | N | 1633.9498 | 1633.9498 | 104.8633 | 3237711 | 941315 | 30147 | -0.29 | -0.01
2023-07-18 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1016 | 1217038 | 953459 | 33830 | -3.93 | 0.01
2023-07-18 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.243 | 823612 | 820970 | 45612 | -0.11 | -0.04
2023-07-18 | P | 622.029 | 622.029 | 65.1687 | 1246157 | 834729 | 49424 | 0.4 | 0.05
2023-07-18 | P | 922.0098 | 922.0098 | 79.0692 | 1634307 | 918804 | 51832 | 0.19 | -0.05
2023-07-18 | P | 1221.9906 | 1221.9907 | 90.8381 | 1414493 | 935863 | 52529 | 0.13 | 0.08
2023-07-18 | P | 1521.9715 | 1521.9714 | 101.2312 | 1175351 | 959703 | 53643 | -0.19 | -0.05
2023-07-18 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.499 | 3242364 | 897448 | 34681 | -4.77 | 0
2023-07-18 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.7966 | 3162487 | 1038728 | 50924 | -0.05 | 0.01
2023-07-18 | N | 601.979 | 601.979 | 64.1413 | 16684223 | 1009917 | 60107 | 0.44 | -0.01
2023-07-18 | N | 1033.9881 | 1033.9881 | 83.6733 | 8454090 | 935567 | 64111 | 0.18 | -0.05
2023-07-18 | N | 1333.9689 | 1333.9691 | 94.8686 | 10675892 | 861388 | 65574 | 0.13 | 0.09
2023-07-18 | N | 1633.9498 | 1633.9497 | 104.8612 | 11227219 | 897795 | 68237 | -0.19 | -0.04
2023-11-01 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1 | 657015 | 656821 | 33059 | -5.14 | 0
2023-11-01 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2404 | 559232 | 556482 | 45023 | -0.4 | 0.04
2023-11-01 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1651 | 783084 | 786111 | 54293 | 0.34 | -0.1
2023-11-01 | P | 922.0098 | 922.0099 | 79.0648 | 1069651 | 871452 | 58131 | 0.57 | 0.11
2023-11-01 | P | 1221.9906 | 1221.9906 | 90.8331 | 919582 | 929801 | 61543 | 0.12 | -0.05
2023-11-01 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.2255 | 750349 | 764283 | 61143 | -0.3 | 0.01
2023-11-01 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.4989 | 3136930 | 853438 | 33476 | -4.39 | 0
2023-11-01 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.7963 | 2829789 | 842341 | 48191 | -0.1 | 0.02
2023-11-01 | N | 601.979 | 601.979 | 64.1409 | 14409638 | 986621 | 57999 | 0.48 | -0.04
2023-11-01 | N | 1033.9881 | 1033.9882 | 83.6728 | 6435821 | 969152 | 62171 | 0.24 | 0.05
2023-11-01 | N | 1333.9689 | 1333.9689 | 94.868 | 9070706 | 955836 | 64574 | -0.06 | -0.03
2023-11-01 | N | 1633.9498 | 1633.9498 | 104.8605 | 8896887 | 931469 | 65970 | -0.1 | 0.01
2024-02-23 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1007 | 542891 | 554322 | 32722 | -5.38 | 0
2024-02-23 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2415 | 630016 | 650024 | 46566 | -0.4 | 0.03
2024-02-23 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1667 | 678385 | 683566 | 54398 | 0.41 | -0.07
2024-02-23 | P | 922.0098 | 922.0098 | 79.0667 | 844593 | 872802 | 60688 | 0.51 | 0.04
2024-02-23 | P | 1221.9906 | 1221.9906 | 90.8352 | 679750 | 693140 | 61695 | 0.18 | 0
2024-02-23 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.2279 | 560045 | 572338 | 61134 | -0.32 | -0.01
2024-02-23 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.4993 | 2584180 | 964727 | 35204 | -4.68 | 0
2024-02-23 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.797 | 4545022 | 853116 | 49921 | -0.15 | -0.01
2024-02-23 | N | 601.979 | 601.979 | 64.1419 | 8125596 | 940332 | 59728 | 0.46 | 0.02
2024-02-23 | N | 1033.9881 | 1033.9881 | 83.6741 | 5822068 | 886876 | 65311 | 0.22 | -0.03
2024-02-23 | N | 1333.9689 | 1333.969 | 94.8695 | 7748857 | 971219 | 70423 | 0.09 | 0.04
2024-02-23 | N | 1633.9498 | 1633.9497 | 104.8622 | 7449461 | 859734 | 69604 | -0.18 | -0.03
2024-03-29 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1008 | 883042 | 884250 | 34095 | -0.67 | -0.01
2024-03-29 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2417 | 893124 | 891354 | 49455 | 1.28 | 0.06
2024-03-29 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1669 | 1122422 | 900644 | 57430 | 0.44 | -0.15
2024-03-29 | P | 922.0098 | 922.0099 | 79.067 | 1456374 | 940902 | 60321 | 0.13 | 0.11
2024-03-29 | P | 1221.9906 | 1221.9906 | 90.8355 | 1186297 | 968965 | 64039 | -0.41 | 0.01
2024-03-29 | P | 1521.9715 | 1521.9714 | 101.2283 | 963257 | 956216 | 64751 | -0.77 | -0.02
2024-03-29 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.4992 | 2982949 | 929718 | 33652 | -5.66 | -0.01
2024-03-29 | N | 301.9981 | 301.9982 | 45.7969 | 5448065 | 1002960 | 48020 | -0.14 | 0.05
2024-03-29 | N | 601.979 | 601.9789 | 64.1416 | 9767141 | 852227 | 53774 | 0.42 | -0.1
2024-03-29 | N | 1033.9881 | 1033.9882 | 83.6738 | 6582131 | 833177 | 56520 | 0.38 | 0.07
2024-03-29 | N | 1333.9689 | 1333.969 | 94.8691 | 8366764 | 1044134 | 61328 | 0.09 | 0.02
2024-03-29 | N | 1633.9498 | 1633.9497 | 104.8618 | 8508855 | 944123 | 61589 | -0.23 | -0.03
2024-04-23 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1043 | 830663 | 835671 | 33885 | -4.15 | 0
2024-04-23 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2448 | 871122 | 867294 | 49065 | -0.17 | 0.01
2024-04-23 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1698 | 1072319 | 952041 | 58914 | 0.37 | -0.04
2024-04-23 | P | 922.0098 | 922.0099 | 79.0696 | 1406876 | 873135 | 62451 | 0.36 | 0.06
2024-04-23 | P | 1221.9906 | 1221.9906 | 90.838 | 1142292 | 930456 | 65052 | 0.02 | -0.04
2024-04-23 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.2305 | 947750 | 942526 | 67828 | -0.17 | 0.01
2024-04-23 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5031 | 3658941 | 907462 | 32371 | -5.8 | 0
2024-04-23 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.8007 | 5393888 | 864599 | 42638 | -0.53 | -0.03
2024-04-23 | N | 601.979 | 601.979 | 64.1454 | 7285750 | 846198 | 48251 | 0.55 | 0.05
2024-04-23 | N | 1033.9881 | 1033.988 | 83.6774 | 7060125 | 829989 | 52524 | 0.38 | -0.06
2024-04-23 | N | 1333.9689 | 1333.969 | 94.8727 | 9759512 | 967015 | 58905 | 0.2 | 0.06
2024-04-23 | N | 1633.9498 | 1633.9497 | 104.8653 | 10018688 | 1076252 | 73605 | -0.31 | -0.02
2024-06-11 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1088 | 753591 | 747127 | 33139 | -5.02 | 0
2024-06-11 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2497 | 953228 | 949086 | 48488 | -0.37 | 0
2024-06-11 | P | 622.029 | 622.029 | 65.1749 | 1111690 | 902665 | 55631 | 0.45 | -0.01
2024-06-11 | P | 922.0098 | 922.0098 | 79.075 | 1457555 | 971634 | 59483 | 0.44 | 0.02
2024-06-11 | P | 1221.9906 | 1221.9906 | 90.8436 | 1317570 | 841199 | 60279 | 0.11 | -0.02
2024-06-11 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.2363 | 1171478 | 963838 | 62543 | -0.27 | 0
2024-06-11 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5073 | 3689575 | 1014924 | 34725 | -5.27 | -0.01
2024-06-11 | N | 301.9981 | 301.9982 | 45.8051 | 6395583 | 980176 | 49989 | -0.18 | 0.05
2024-06-11 | N | 601.979 | 601.9789 | 64.1499 | 15513885 | 878161 | 57478 | 0.37 | -0.1
2024-06-11 | N | 1033.9881 | 1033.9881 | 83.6821 | 8739169 | 902977 | 63053 | 0.34 | 0.03
2024-06-11 | N | 1333.9689 | 1333.9691 | 94.8776 | 11023946 | 913804 | 65926 | 0.15 | 0.08
2024-06-11 | N | 1633.9498 | 1633.9497 | 104.8702 | 11929420 | 886122 | 66989 | -0.26 | -0.05
2024-08-12 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1049 | 832030 | 836429 | 32999 | -4.56 | -0.01
2024-08-12 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2459 | 978460 | 975828 | 47556 | -0.18 | 0.07
2024-08-12 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1713 | 1173330 | 978701 | 55421 | 0.23 | -0.17
2024-08-12 | P | 922.0098 | 922.0099 | 79.0714 | 1538328 | 912194 | 56215 | 0.41 | 0.06
2024-08-12 | P | 1221.9906 | 1221.9908 | 90.8401 | 1360593 | 1000323 | 59053 | 0.22 | 0.11
2024-08-12 | P | 1521.9715 | 1521.9714 | 101.2329 | 1182257 | 926616 | 58982 | -0.29 | -0.07
2024-08-12 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5033 | 3926379 | 1000269 | 34438 | -0.89 | 0
2024-08-12 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.801 | 5575337 | 884854 | 48665 | 1.45 | 0.03
2024-08-12 | N | 601.979 | 601.9789 | 64.1458 | 15016617 | 1003494 | 58357 | 0.97 | -0.06
2024-08-12 | N | 1033.9881 | 1033.9882 | 83.678 | 9404354 | 932793 | 61567 | 0.09 | 0.09
2024-08-12 | N | 1333.9689 | 1333.9689 | 94.8734 | 12062858 | 1064425 | 67193 | -0.64 | -0.07
2024-08-12 | N | 1633.9498 | 1633.9498 | 104.8661 | 12751267 | 1006797 | 67831 | -0.97 | 0.02
2024-09-27 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1048 | 919712 | 934172 | 34144 | -0.59 | 0
2024-09-27 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2457 | 817077 | 818840 | 48145 | 1.07 | -0.01
2024-09-27 | P | 622.029 | 622.029 | 65.171 | 1270404 | 883107 | 57159 | 0.57 | 0.04
2024-09-27 | P | 922.0098 | 922.0097 | 79.0711 | 1714628 | 960611 | 61401 | -0.05 | -0.07
2024-09-27 | P | 1221.9906 | 1221.9907 | 90.8397 | 1424007 | 889183 | 62968 | -0.3 | 0.07
2024-09-27 | P | 1521.9715 | 1521.9714 | 101.2325 | 1208484 | 885340 | 64806 | -0.71 | -0.04
2024-09-27 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5019 | 2586571 | 994206 | 34739 | -4.63 | 0
2024-09-27 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.7988 | 4318229 | 1005584 | 49540 | -0.39 | 0.02
2024-09-27 | N | 601.979 | 601.979 | 64.1428 | 9495086 | 908860 | 57926 | 0.37 | -0.03
2024-09-27 | N | 1033.9881 | 1033.9881 | 83.674 | 6652283 | 934368 | 62272 | 0.34 | -0.02
2024-09-27 | N | 1333.9689 | 1333.969 | 94.8689 | 9385589 | 875624 | 62961 | 0.17 | 0.06
2024-09-27 | N | 1633.9498 | 1633.9497 | 104.8611 | 10430371 | 903444 | 64476 | -0.26 | -0.03

## System Tunes
Date | Mode | Theoretical | Actual | Time | Abundance | Calibration_Abundance | Resolution | Primary_Residuals | Corrected_Residuals
2021-10-29 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5021 | 2290425 | 622308 | 34921 | -7.18 | 0
2021-10-29 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.7991 | 2011528 | 717000 | 53063 | -0.73 | 0.01
2021-10-29 | N | 601.979 | 601.979 | 64.1432 | 11289351 | 634608 | 63615 | 0.45 | -0.04
2021-10-29 | N | 1033.9881 | 1033.9882 | 83.6747 | 3057042 | 676178 | 72585 | 0.46 | 0.07
2021-10-29 | N | 1333.9689 | 1333.9689 | 94.8696 | 4119416 | 615288 | 74429 | 0.14 | -0.04
2021-10-29 | N | 1633.9498 | 1633.9498 | 104.8619 | 4288400 | 665063 | 76800 | 0.02 | -0.01
2021-10-29 | N | 1933.9306 | 1933.9306 | 113.9718 | 2501518 | 687952 | 80842 | -0.09 | -0.01
2021-10-29 | N | 2233.9115 | 2233.9114 | 122.3985 | 3198076 | 695070 | 82885 | -0.11 | -0.01
2021-10-29 | N | 2533.8923 | 2533.8924 | 130.276 | 2307541 | 735478 | 82658 | 0 | 0.06
2021-10-29 | N | 2833.8731 | 2833.8731 | 137.6995 | 2841960 | 682354 | 81310 | 0.01 | -0.03
2021-10-29 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1037 | 649927 | 654934 | 36048 | -7.41 | -0.02
2021-10-29 | P | 322.0481 | 322.0482 | 47.244 | 628831 | 622951 | 51511 | -1.27 | 0.11
2021-10-29 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1686 | 877426 | 633304 | 61956 | 0.12 | -0.16
2021-10-29 | P | 922.0098 | 922.0098 | 79.0681 | 1186032 | 689348 | 67574 | 0.47 | -0.05
2021-10-29 | P | 1221.9906 | 1221.9908 | 90.8363 | 1025316 | 695221 | 71612 | 0.54 | 0.15
2021-10-29 | P | 1521.9715 | 1521.9717 | 101.2287 | 873943 | 668077 | 73648 | 0.28 | 0.13
2021-10-29 | P | 1821.9523 | 1821.9521 | 110.638 | 581614 | 579312 | 73544 | -0.19 | -0.14
2021-10-29 | P | 2121.9332 | 2121.9329 | 119.2997 | 843598 | 676497 | 79093 | -0.31 | -0.14
2021-10-29 | P | 2421.914 | 2421.9144 | 127.368 | 753048 | 620437 | 76792 | 0.02 | 0.15
2021-10-29 | P | 2721.8948 | 2721.8947 | 134.9501 | 883290 | 640470 | 76017 | 0.03 | -0.03
2021-10-15 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.4988 | 3078832 | 693297 | 35582 | -1.35 | 0
2021-10-15 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.7964 | 3551707 | 621363 | 51825 | 1.78 | -0.02
2021-10-15 | N | 601.979 | 601.979 | 64.141 | 16703205 | 610297 | 61711 | 1.42 | 0.04
2021-10-15 | N | 1033.9881 | 1033.988 | 83.6729 | 3376468 | 732502 | 70471 | 0.32 | -0.1
2021-10-15 | N | 1333.9689 | 1333.9692 | 94.8682 | 3957412 | 640352 | 72497 | 0.23 | 0.16
2021-10-15 | N | 1633.9498 | 1633.9496 | 104.8608 | 3832854 | 678100 | 75819 | -0.28 | -0.13
2021-10-15 | N | 1933.9306 | 1933.9307 | 113.9709 | 2141373 | 691407 | 78393 | -0.31 | 0.04
2021-10-15 | N | 2233.9115 | 2233.9116 | 122.3979 | 2912959 | 706726 | 80952 | -0.48 | 0.05
2021-10-15 | N | 2533.8923 | 2533.8922 | 130.2756 | 2246353 | 613064 | 77795 | -0.7 | -0.05
2021-10-15 | N | 2833.8731 | 2833.8732 | 137.6993 | 2658183 | 618257 | 76557 | -0.63 | 0.02
2021-10-15 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.0995 | 500303 | 502509 | 35401 | -7.56 | -0.02
2021-10-15 | P | 322.0481 | 322.0482 | 47.2396 | 531579 | 533894 | 50881 | -1.25 | 0.13
2021-10-15 | P | 622.029 | 622.0288 | 65.1641 | 835354 | 726098 | 63046 | 0.01 | -0.23
2021-10-15 | P | 922.0098 | 922.0098 | 79.0636 | 1135792 | 588134 | 66814 | 0.52 | 0.05
2021-10-15 | P | 1221.9906 | 1221.9908 | 90.8317 | 983721 | 660816 | 70981 | 0.49 | 0.13
2021-10-15 | P | 1521.9715 | 1521.9716 | 101.2239 | 827193 | 657625 | 72246 | 0.25 | 0.08
2021-10-15 | P | 1821.9523 | 1821.9518 | 110.6332 | 539236 | 537844 | 71023 | -0.27 | -0.26
2021-10-15 | P | 2121.9332 | 2121.9334 | 119.2949 | 797893 | 694566 | 78274 | 0.02 | 0.14
2021-10-15 | P | 2421.914 | 2421.914 | 127.363 | 704453 | 647707 | 76348 | -0.13 | -0.01
2021-10-15 | P | 2721.8948 | 2721.8948 | 134.9451 | 814224 | 664682 | 76113 | 0 | 0
2022-02-24 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1037 | 688386 | 690414 | 36202 | -6.94 | 0
2022-02-24 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.244 | 655512 | 649583 | 52057 | -0.89 | 0.02
2022-02-24 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1686 | 905481 | 667916 | 63278 | 0.12 | -0.05
2022-02-24 | P | 922.0098 | 922.0098 | 79.0681 | 1182483 | 571379 | 65031 | 0.32 | 0.01
2022-02-24 | P | 1221.9906 | 1221.9908 | 90.8363 | 979156 | 687241 | 71801 | 0.38 | 0.11
2022-02-24 | P | 1521.9715 | 1521.9713 | 101.2287 | 811273 | 678569 | 71861 | 0.07 | -0.09
2022-02-24 | P | 1821.9523 | 1821.9522 | 110.6381 | 538984 | 541248 | 70749 | -0.02 | -0.06
2022-02-24 | P | 2121.9332 | 2121.9332 | 119.2998 | 781948 | 773516 | 81143 | -0.02 | 0.04
2022-02-24 | P | 2421.914 | 2421.9141 | 127.368 | 679141 | 666514 | 76811 | -0.03 | 0.06
2022-02-24 | P | 2721.8948 | 2721.8947 | 134.9502 | 773158 | 710426 | 76834 | -0.07 | -0.03
2022-02-24 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5027 | 3000327 | 672961 | 35326 | -8.23 | 0
2022-02-24 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.8002 | 2832983 | 706847 | 51953 | -1.38 | 0.03
2022-02-24 | N | 601.979 | 601.9789 | 64.1448 | 16176171 | 677756 | 61033 | -0.07 | -0.08
2022-02-24 | N | 1033.9881 | 1033.9882 | 83.6767 | 3463837 | 667489 | 67527 | 0.43 | 0.07
2022-02-24 | N | 1333.9689 | 1333.9691 | 94.8719 | 4378808 | 674443 | 71310 | 0.42 | 0.08
2022-02-24 | N | 1633.9498 | 1633.9497 | 104.8644 | 4588183 | 783382 | 76008 | 0.16 | -0.06
2022-02-24 | N | 1933.9306 | 1933.9303 | 113.9745 | 2564836 | 626565 | 74403 | -0.11 | -0.17
2022-02-24 | N | 2233.9115 | 2233.9117 | 122.4015 | 3337967 | 671382 | 77609 | 0.05 | 0.12
2022-02-24 | N | 2533.8923 | 2533.8925 | 130.2792 | 2549932 | 619816 | 75288 | -0.05 | 0.07
2022-02-24 | N | 2833.8731 | 2833.873 | 137.7028 | 2974662 | 640981 | 75581 | -0.11 | -0.06
2022-10-13 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1121 | 552630 | 559525 | 34829 | -7.81 | 0
2022-10-13 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2525 | 615374 | 616966 | 50759 | -1.43 | 0.02
2022-10-13 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1774 | 752146 | 573521 | 60175 | 0.02 | -0.05
2022-10-13 | P | 922.0098 | 922.0098 | 79.0771 | 1015918 | 645024 | 65257 | 0.47 | -0.01
2022-10-13 | P | 1221.9906 | 1221.9907 | 90.8454 | 863051 | 672198 | 68414 | 0.56 | 0.08
2022-10-13 | P | 1521.9715 | 1521.9716 | 101.2379 | 726987 | 659005 | 68468 | 0.38 | 0.1
2022-10-13 | P | 1821.9523 | 1821.9518 | 110.6474 | 472404 | 468725 | 67862 | -0.29 | -0.3
2022-10-13 | P | 2121.9332 | 2121.9334 | 119.3092 | 669007 | 668297 | 73567 | -0.08 | 0.12
2022-10-13 | P | 2421.914 | 2421.9142 | 127.3775 | 642887 | 648947 | 72288 | -0.11 | 0.1
2022-10-13 | P | 2721.8948 | 2721.8947 | 134.9598 | 769876 | 640086 | 71526 | 0.02 | -0.06
2022-10-13 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5101 | 1992455 | 704580 | 36137 | -1.28 | -0.01
2022-10-13 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.8071 | 4027130 | 718943 | 52783 | 1.68 | 0.03
2022-10-13 | N | 601.979 | 601.979 | 64.1512 | 11464945 | 661736 | 62762 | 1.35 | -0.04
2022-10-13 | N | 1033.9881 | 1033.9881 | 83.6826 | 4075420 | 614729 | 68398 | 0.48 | 0.04
2022-10-13 | N | 1333.9689 | 1333.9689 | 94.8776 | 5441751 | 662641 | 72440 | -0.03 | -0.04
2022-10-13 | N | 1633.9498 | 1633.9498 | 104.8699 | 5316288 | 751446 | 76553 | -0.21 | 0.01
2022-10-13 | N | 1933.9306 | 1933.9307 | 113.9798 | 3016910 | 1082035 | 87365 | -0.29 | 0.06
2022-10-13 | N | 2233.9115 | 2233.9114 | 122.4065 | 3908823 | 1146301 | 89925 | -0.47 | -0.04
2022-10-13 | N | 2533.8923 | 2533.8922 | 130.284 | 3172690 | 1162690 | 90362 | -0.55 | -0.03
2022-10-13 | N | 2833.8731 | 2833.8732 | 137.7075 | 3702671 | 684676 | 76426 | -0.68 | 0.02
2022-12-07 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1038 | 488540 | 496066 | 34258 | -6.5 | 0
2022-12-07 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2442 | 506893 | 508461 | 49333 | -0.88 | 0.02
2022-12-07 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1689 | 763082 | 648875 | 59169 | -0.04 | -0.08
2022-12-07 | P | 922.0098 | 922.0099 | 79.0686 | 1034385 | 632613 | 63535 | 0.34 | 0.06
2022-12-07 | P | 1221.9906 | 1221.9907 | 90.8369 | 859758 | 620928 | 65129 | 0.38 | 0.07
2022-12-07 | P | 1521.9715 | 1521.9714 | 101.2293 | 686497 | 686931 | 70132 | 0.17 | -0.04
2022-12-07 | P | 1821.9523 | 1821.9521 | 110.6387 | 452569 | 444681 | 66574 | -0.08 | -0.14
2022-12-07 | P | 2121.9332 | 2121.9333 | 119.3005 | 646208 | 632673 | 71467 | 0.01 | 0.09
2022-12-07 | P | 2421.914 | 2421.9141 | 127.3688 | 645905 | 631257 | 70781 | -0.08 | 0.05
2022-12-07 | P | 2721.8948 | 2721.8947 | 134.951 | 743837 | 727461 | 73026 | -0.05 | -0.04
2022-12-07 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5022 | 2167846 | 723699 | 34929 | -7.36 | -0.01
2022-12-07 | N | 301.9981 | 301.9982 | 45.7994 | 2825393 | 640343 | 52009 | -0.97 | 0.04
2022-12-07 | N | 601.979 | 601.9789 | 64.1436 | 10892417 | 613727 | 61441 | 0.09 | -0.12
2022-12-07 | N | 1033.9881 | 1033.9883 | 83.6752 | 3730482 | 1221624 | 77753 | 0.53 | 0.17
2022-12-07 | N | 1333.9689 | 1333.969 | 94.8702 | 4571951 | 677208 | 71963 | 0.3 | 0.03
2022-12-07 | N | 1633.9498 | 1633.9496 | 104.8625 | 4371919 | 733216 | 77227 | -0.01 | -0.14
2022-12-07 | N | 1933.9306 | 1933.9304 | 113.9724 | 2644927 | 681294 | 77968 | -0.1 | -0.1
2022-12-07 | N | 2233.9115 | 2233.9117 | 122.3992 | 3479012 | 738551 | 81122 | 0 | 0.1
2022-12-07 | N | 2533.8923 | 2533.8925 | 130.2768 | 2693613 | 731866 | 80218 | -0.03 | 0.08
2022-12-07 | N | 2833.8731 | 2833.873 | 137.7003 | 3377777 | 754446 | 79700 | -0.05 | -0.06
2022-12-08 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1047 | 423864 | 410033 | 34025 | -8.17 | -0.02
2022-12-08 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2456 | 417090 | 408013 | 49840 | -1.45 | 0.08
2022-12-08 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1708 | 627111 | 607110 | 60808 | 0.1 | -0.11
2022-12-08 | P | 922.0098 | 922.0098 | 79.0708 | 843859 | 669480 | 66821 | 0.49 | 0.01
2022-12-08 | P | 1221.9906 | 1221.9907 | 90.8394 | 719515 | 686748 | 71299 | 0.45 | 0.07
2022-12-08 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.2321 | 576171 | 542804 | 69767 | 0.2 | 0.01
2022-12-08 | P | 1821.9523 | 1821.9521 | 110.6418 | 380477 | 356042 | 67421 | -0.11 | -0.13
2022-12-08 | P | 2121.9332 | 2121.9333 | 119.3039 | 535364 | 516828 | 71677 | 0 | 0.09
2022-12-08 | P | 2421.914 | 2421.9141 | 127.3723 | 536025 | 510606 | 72405 | -0.07 | 0.04
2022-12-08 | P | 2721.8948 | 2721.8947 | 134.9548 | 624772 | 595308 | 73571 | -0.07 | -0.04
2022-12-08 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5022 | 2175074 | 594214 | 35370 | -7.08 | 0
2022-12-08 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.7993 | 2786558 | 686113 | 52150 | -1.15 | 0.02
2022-12-08 | N | 601.979 | 601.9789 | 64.1435 | 10875712 | 689682 | 63048 | -0.04 | -0.05
2022-12-08 | N | 1033.9881 | 1033.9882 | 83.675 | 3606187 | 668675 | 68866 | 0.38 | 0.06
2022-12-08 | N | 1333.9689 | 1333.969 | 94.8701 | 4681868 | 1065928 | 79576 | 0.37 | 0.07
2022-12-08 | N | 1633.9498 | 1633.9495 | 104.8623 | 4880084 | 786180 | 76891 | 0.03 | -0.17
2022-12-08 | N | 1933.9306 | 1933.9307 | 113.9723 | 2724664 | 702346 | 78638 | 0.1 | 0.05
2022-12-08 | N | 2233.9115 | 2233.9115 | 122.399 | 3737318 | 658524 | 76311 | -0.05 | 0.03
2022-12-08 | N | 2533.8923 | 2533.8923 | 130.2766 | 3170178 | 702345 | 77836 | -0.11 | 0.01
2022-12-08 | N | 2833.8731 | 2833.8731 | 137.7001 | 3474030 | 770895 | 80395 | -0.04 | -0.02
2023-04-19 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.0997 | 566332 | 570658 | 30650 | -1.23 | -0.01
2023-04-19 | P | 322.0481 | 322.0482 | 47.24 | 478004 | 481068 | 37118 | 1.29 | 0.14
2023-04-19 | P | 622.029 | 622.0287 | 65.1646 | 598385 | 627603 | 41130 | 1.06 | -0.37
2023-04-19 | P | 922.0098 | 922.01 | 79.0643 | 781902 | 440027 | 35625 | 1.24 | 0.17
2023-04-19 | P | 1221.9906 | 1221.991 | 90.8325 | 676545 | 431194 | 34992 | 0.88 | 0.31
2023-04-19 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.2248 | 603082 | 435999 | 34938 | 0.09 | 0.02
2023-04-19 | P | 1821.9523 | 1821.9516 | 110.6342 | 430020 | 445696 | 42835 | -0.73 | -0.37
2023-04-19 | P | 2121.9332 | 2121.9328 | 119.2959 | 583807 | 616513 | 43656 | -0.87 | -0.16
2023-04-19 | P | 2421.914 | 2421.9151 | 127.3642 | 569398 | 427105 | 34255 | -0.51 | 0.44
2023-04-19 | P | 2721.8948 | 2721.8944 | 134.9463 | 628195 | 675573 | 43993 | -1.23 | -0.15
2023-04-19 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.498 | 1662722 | 706984 | 30241 | -1.46 | -0.03
2023-04-19 | N | 301.9981 | 301.9982 | 45.7949 | 1872968 | 575644 | 36597 | 1.83 | 0.14
2023-04-19 | N | 601.979 | 601.9789 | 64.139 | 6029751 | 649739 | 38976 | 1.38 | -0.19
2023-04-19 | N | 1033.9881 | 1033.9883 | 83.6703 | 3446544 | 505154 | 38868 | 0.94 | 0.14
2023-04-19 | N | 1333.9689 | 1333.9687 | 94.8652 | 4448057 | 484485 | 39828 | 0.15 | -0.18
2023-04-19 | N | 1633.9498 | 1633.9498 | 104.8574 | 4603042 | 501622 | 38818 | -0.08 | -0.02
2023-04-19 | N | 1933.9306 | 1933.9308 | 113.9673 | 2736112 | 753045 | 41327 | -0.3 | 0.08
2023-04-19 | N | 2233.9115 | 2233.9117 | 122.394 | 3431531 | 710401 | 41085 | -0.52 | 0.12
2023-04-19 | N | 2533.8923 | 2533.8925 | 130.2714 | 2806071 | 710257 | 41012 | -0.76 | 0.09
2023-04-19 | N | 2833.8731 | 2833.8727 | 137.6948 | 3185743 | 1099526 | 47481 | -1.17 | -0.16
2023-05-01 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1004 | 1441889 | 893349 | 33636 | -0.81 | 0
2023-05-01 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2411 | 963886 | 970469 | 48357 | 1.54 | 0.04
2023-05-01 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1661 | 1516577 | 944916 | 55494 | 0.64 | -0.05
2023-05-01 | P | 922.0098 | 922.0097 | 79.066 | 1990463 | 819464 | 54778 | -0.11 | -0.09
2023-05-01 | P | 1221.9906 | 1221.9909 | 90.8345 | 1786217 | 925061 | 59407 | -0.3 | 0.21
2023-05-01 | P | 1521.9715 | 1521.9713 | 101.2271 | 1480322 | 920630 | 58718 | -0.96 | -0.1
2023-05-01 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.4992 | 4371281 | 839151 | 34815 | -4.47 | 0
2023-05-01 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.797 | 4411543 | 843507 | 49817 | -0.07 | 0.01
2023-05-01 | N | 601.979 | 601.979 | 64.1418 | 15188364 | 877281 | 58875 | 0.41 | 0
2023-05-01 | N | 1033.9881 | 1033.988 | 83.6741 | 9226927 | 1031346 | 66130 | 0.14 | -0.07
2023-05-01 | N | 1333.9689 | 1333.9691 | 94.8695 | 11367602 | 971802 | 68644 | 0.17 | 0.13
2023-05-01 | N | 1633.9498 | 1633.9497 | 104.8622 | 11564971 | 900003 | 68222 | -0.2 | -0.06
2023-05-03 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1003 | 1467848 | 862766 | 34297 | -0.76 | 0
2023-05-03 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.241 | 980213 | 980977 | 49735 | 1.33 | 0.01
2023-05-03 | P | 622.029 | 622.029 | 65.1659 | 1327739 | 895470 | 56362 | 0.77 | 0.01
2023-05-03 | P | 922.0098 | 922.0097 | 79.0658 | 1634415 | 996997 | 60166 | 0.02 | -0.1
2023-05-03 | P | 1221.9906 | 1221.9908 | 90.8342 | 1219905 | 970458 | 61557 | -0.32 | 0.13
2023-05-03 | P | 1521.9715 | 1521.9714 | 101.2268 | 879511 | 938771 | 61823 | -1.04 | -0.05
2023-05-03 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.4993 | 2994925 | 1052354 | 24463 | -0.82 | -0.01
2023-05-03 | N | 301.9981 | 301.9982 | 45.7971 | 1697951 | 1209344 | 32895 | 1.43 | 0.11
2023-05-03 | N | 601.979 | 601.9788 | 64.142 | 4926129 | 1373304 | 42052 | 0.63 | -0.23
2023-05-03 | N | 1033.9881 | 1033.9882 | 83.6743 | 2747341 | 1044224 | 40081 | 0.17 | 0.13
2023-05-03 | N | 1333.9689 | 1333.9691 | 94.8698 | 3475389 | 988644 | 42832 | -0.38 | 0.08
2023-05-03 | N | 1633.9498 | 1633.9497 | 104.8625 | 3543569 | 915620 | 42211 | -1.02 | -0.08
2023-05-04 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1004 | 1425815 | 888018 | 34039 | -0.83 | 0
2023-05-04 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2411 | 926918 | 928903 | 48760 | 1.43 | -0.01
2023-05-04 | P | 622.029 | 622.029 | 65.1661 | 1498139 | 901330 | 54577 | 0.9 | 0.05
2023-05-04 | P | 922.0098 | 922.0097 | 79.0659 | 2076558 | 831086 | 56440 | 0.01 | -0.08
2023-05-04 | P | 1221.9906 | 1221.9907 | 90.8344 | 1915931 | 957665 | 60479 | -0.48 | 0.05
2023-05-04 | P | 1521.9715 | 1521.9715 | 101.227 | 1633208 | 967222 | 61955 | -1.04 | -0.01
2023-05-04 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.4993 | 4096643 | 958200 | 34472 | -4.28 | -0.02
2023-05-04 | N | 301.9981 | 301.9982 | 45.797 | 4041074 | 1039396 | 50079 | -0.18 | 0.09
2023-05-04 | N | 601.979 | 601.9789 | 64.1419 | 14005976 | 828481 | 56444 | 0.27 | -0.14
2023-05-04 | N | 1033.9881 | 1033.9883 | 83.6742 | 8475255 | 960281 | 60012 | 0.45 | 0.14
2023-05-04 | N | 1333.9689 | 1333.9688 | 94.8696 | 10429020 | 918922 | 62052 | -0.06 | -0.13
2023-05-04 | N | 1633.9498 | 1633.9499 | 104.8623 | 10703758 | 892516 | 62203 | -0.15 | 0.05
2024-02-23 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1004 | 488788 | 477909 | 32799 | -8.41 | 0
2024-02-23 | P | 322.0481 | 322.0481 | 47.2412 | 553683 | 542533 | 46634 | -1.57 | 0.04
2024-02-23 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1662 | 626060 | 610101 | 55124 | -0.05 | -0.16
2024-02-23 | P | 922.0098 | 922.01 | 79.0662 | 844405 | 578771 | 57837 | 0.64 | 0.18
2024-02-23 | P | 1221.9906 | 1221.9907 | 90.8347 | 690325 | 646495 | 61611 | 0.47 | 0.04
2024-02-23 | P | 1521.9715 | 1521.9713 | 101.2273 | 535408 | 506079 | 61369 | 0.12 | -0.14
2024-02-23 | P | 1821.9523 | 1821.9522 | 110.6369 | 359267 | 337206 | 57793 | -0.02 | -0.08
2024-02-23 | P | 2121.9332 | 2121.9334 | 119.2988 | 502372 | 466696 | 62877 | 0.01 | 0.11
2024-02-23 | P | 2421.914 | 2421.9141 | 127.3672 | 526844 | 497632 | 64719 | -0.11 | 0.03
2024-02-23 | P | 2721.8948 | 2721.8947 | 134.9496 | 553020 | 528649 | 64542 | -0.08 | -0.04
2024-02-23 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.4987 | 1340609 | 680014 | 34797 | -8.18 | 0
2024-02-23 | N | 301.9981 | 301.9981 | 45.7961 | 2767245 | 692841 | 50200 | -1.47 | 0.03
2024-02-23 | N | 601.979 | 601.9789 | 64.1405 | 4692735 | 694583 | 60554 | -0.02 | -0.09
2024-02-23 | N | 1033.9881 | 1033.9882 | 83.6724 | 3542047 | 706137 | 67829 | 0.53 | 0.08
2024-02-23 | N | 1333.9689 | 1333.9691 | 94.8675 | 4704795 | 689789 | 71609 | 0.5 | 0.11
2024-02-23 | N | 1633.9498 | 1633.9496 | 104.86 | 4667953 | 741686 | 75069 | 0.1 | -0.11
2024-02-23 | N | 1933.9306 | 1933.9304 | 113.97 | 3038054 | 708799 | 78604 | -0.12 | -0.13
2024-02-23 | N | 2233.9115 | 2233.9116 | 122.3969 | 3356631 | 804405 | 82223 | -0.1 | 0.04
2024-02-23 | N | 2533.8923 | 2533.8927 | 130.2746 | 3001806 | 736997 | 78472 | 0 | 0.15
2024-02-23 | N | 2833.8731 | 2833.8729 | 137.6982 | 3234396 | 620792 | 74832 | -0.06 | -0.08
2024-04-23 | P | 118.0863 | 118.0863 | 29.1046 | 660105 | 635218 | 33863 | -1.18 | -0.03
2024-04-23 | P | 322.0481 | 322.0482 | 47.2454 | 712139 | 694394 | 50968 | 1.31 | 0.15
2024-04-23 | P | 622.029 | 622.0289 | 65.1705 | 922810 | 655487 | 59470 | 1.17 | -0.14
2024-04-23 | P | 922.0098 | 922.0098 | 79.0705 | 1192519 | 717382 | 65029 | 0.9 | -0.03
2024-04-23 | P | 1221.9906 | 1221.9908 | 90.8391 | 1003359 | 762838 | 68149 | 0.61 | 0.15
2024-04-23 | P | 1521.9715 | 1521.9712 | 101.2317 | 815164 | 721112 | 69517 | -0.18 | -0.2
2024-04-23 | P | 1821.9523 | 1821.9524 | 110.6414 | 575322 | 548494 | 68355 | -0.31 | 0.05
2024-04-23 | P | 2121.9332 | 2121.9333 | 119.3034 | 819760 | 697171 | 72870 | -0.57 | 0.08
2024-04-23 | P | 2421.914 | 2421.9141 | 127.3718 | 783308 | 696911 | 71431 | -0.77 | 0.06
2024-04-23 | P | 2721.8948 | 2721.8946 | 134.9542 | 937894 | 716679 | 71901 | -0.98 | -0.08
2024-04-23 | N | 112.9856 | 112.9856 | 28.5026 | 2679138 | 677923 | 33962 | -1.36 | -0.01
2024-04-23 | N | 301.9981 | 301.9982 | 45.8 | 4165943 | 724858 | 49746 | 1.66 | 0.04
2024-04-23 | N | 601.979 | 601.9789 | 64.1445 | 6063914 | 696839 | 58095 | 1.48 | -0.06
2024-04-23 | N | 1033.9881 | 1033.9881 | 83.6763 | 5759553 | 915716 | 68025 | 0.73 | 0.03
2024-04-23 | N | 1333.9689 | 1333.9691 | 94.8714 | 7325125 | 701944 | 67248 | 0.28 | 0.09
2024-04-23 | N | 1633.9498 | 1633.9495 | 104.8639 | 7717141 | 861345 | 73929 | -0.36 | -0.18
2024-04-23 | N | 1933.9306 | 1933.9308 | 113.9739 | 4959595 | 851141 | 77777 | -0.37 | 0.08
2024-04-23 | N | 2233.9115 | 2233.9114 | 122.4008 | 6380653 | 817567 | 77633 | -0.64 | -0.01
2024-04-23 | N | 2533.8923 | 2533.8925 | 130.2785 | 5041444 | 899349 | 78611 | -0.64 | 0.07
2024-04-23 | N | 2833.8731 | 2833.873 | 137.7021 | 5512389 | 825453 | 76879 | -0.77 | -0.05